北京大学生命科学学院

“活细胞成像显微镜”招标采购项目

招 标 文 件

编号：2011[33]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一一年六月二十四日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	4

第三部分  技术要求	7

第四部分  设备明细表	12

第五部分  技术规格偏离表	13

第六部分  原厂授权书	14

开  标  一  览  表	15

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2011年6月24日

项目名称：北京大学生命科学学院“活细胞成像显微镜”招标采购项目

招标编号: 2011[33]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）

邮    编：100871

电    话： 62751412；传 真：62765115

联 系 人：石铄 张宇波 张洁

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学生命科学学院“活细胞成像显微镜”招标采购项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

1.招标内容

1.1招标货物名称：活细胞成像显微镜

1.2数量及技术规格要求：详见标书

1.3交货地点：北京首都机场

2.合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.招标文件购买时间和办法：2011年6月30日-7月1日9:00至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）购买招标文件。标书售价200元人民币，售后不退。

4.投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp），以供参考。

5.接受投标时间、投标截止时间及开标时间

5.1接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2011年7月7日9:00前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

5.2开标时间：兹定于2011年7月7日上午9:00整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

6.投标细则

6.1 投标内容

6.1.1最终用户：北京大学生命科学学院

6.1.2设备名称：活细胞成像显微镜

6.1.3投标语言：投标文件第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

6.1.4投标货币：美元

6.1.5交货时间：合同签订后的六个月内

6.2 付款条件：招标机构接受以下付款方式：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告支付。

6.3 标书文件要求

6.3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

6.3.2技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

6.3.3技术资料及样本原件

6.3.4原厂商委托书原件（适用于投标人为贸易公司者）

6.3.5 资格证明文件

包括：营业执照（复印件）； 法人资格证明或法人代表授权书；税务登记证明（复印件）；银行资信证明；近三年的销售业绩及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

6.4 文件数量：一式陆份（一份正本五份副本），开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）壹份（请单独放在壹小信封内供开标用）

7.投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部会议室

8.中标结果将在公示期满后以书面形式通知中标商。

9.中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

9.1  100万元人民币以下部分按1％收取；

9.2  100－500万元人民币部分按0.8％收取；

9.3  500万元以上人民币部分按0.6％收取。

10.条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学生命科学学院“活细胞成像显微镜”招标采购项目的招标采购事宜(Bid No. 2011[33])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合或超过标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 交货地点为北京首都机场。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户做好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整的技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 维修及技术服务要求详见标书技术需求部分。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

15.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

15.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

15.3技术资料包括样本原件

15.4原厂商委托书原件(适用于投标人为贸易公司者)

15.5资格证明文件

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天。投标货币为美元。接收投标文件截止时间为 2011年7月7日上午9：00时。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；     电话：010-62751412；   传真：010-62765115

联系人：石铄、张宇波、张洁。

二． 评标原则

1. 初步审查及确定是否基本响应：

1.1审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2确定标书是否对招标文件做出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了招标方的权利或投标人的义务；

1.3对标的响应性的确定是依据投标文件本身的内容，而不受外因的影响；

1.4确定为未做出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。对于投标文件中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，可以忽略。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：30％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：50％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对评标文件进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能最大限度的响应、综合得分最高且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

7.1全部投标厂商均不具备投标资格；

7.2全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

7.3缺乏有效的竞争；

7.4投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

第三部分  技术要求

1. 设备名称

活细胞成像显微镜

2. 数量

1套

3. 设备用途说明

应用于植物学、动物学、细胞生物学、微生物、病毒学、发育生物学等的研究，对活细胞进行长时间连续成像和对固定样品进行高分辨率成像。

4. 工作条件

- 4.1适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

- 4.2适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋25℃和相对湿度小于60％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

- 4.3配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

- 4.4如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

5. 技术规格（*为必须满足内容）

5.1 激发光光源

*5.1.1长寿命固态光源：长寿命，高功率；

5.1.2 提供以下独立激发波长，激发波长为下列荧光分子的最佳激发波长：

波长可激发DAPI,BFP，功率≧50 mW；

波长可激发CFP，功率≧50 mW；

波长可激发GFP, FITC，功率≧50 mW；

波长可激发YFP，功率≧20 mW；

波长可激发RFP, DsRed,TRITC，功率≧50 mW；

波长可激发mCherry，功率≧50 mW；

波长可激发Cy5，功率≧40 mW；

激发光经光纤导入显微镜，通过光强探测器实时监测入射光强变化；

5.1.3不同激发光切换时间低于100微秒；

5.2 透射光光源

5.2.1 LED透射光源，寿命≥10,000小时；

5.3 显微镜

5.3.1研究型倒置显微镜;

5.3.2激发光可提供科勒照明和集中照明两种照明方式，不同照明方式之间电动切换;

5.3.3可进行微分干涉（DIC）成像；

5.3.4配备10×（N.A.≥0.40）、20×（N.A.≥0.75）平场复消色差空气镜；配备40倍复消色差物镜，数值孔径大于1.3；60×、100×平场复消色差物镜，数值孔径>1.4；并配备相应的微分干涉（DIC）棱镜。

*5.3.5高速电动滤光片组，包括一个外置的10位发射光转轮和一个7位目镜发射光转轮。滤光片全部采用Semrock离子溅射镀膜窄带通过滤光片；

5.4  电动载物台

5.4.1 三轴一体电动载物台，Z轴行程≥1 mm;

*5.4.2 XY轴步进≤20 nm，Z轴步进≤5 nm，能完全胜任多点观察和快速3D成像需要；

*5.5	红外自动对焦装置

5.5.1 扫描频率≥ 30 Hz；

5.5.2 对焦时间≤ 100 ms；

*5.5.3 对焦误差≤ 25 nm；

5.6	活细胞培养装置

5.6.1温控范围包括显微镜镜体、载物台和物镜；

5.6.2自动控温，温度控制范围：从室温到室温上38±1ºC；

5.6.3提供饱和湿度和提供5%预混合二氧化碳浓度；

5.7  自动化控制台

5.7.1 可控制激发光和透射光的选择，光强调整；

5.7.2可控制电动载物台的移动并获取样品坐标信息；

5.7.3 可控制样品图像的获取；

*5.8  同步化控制器

5.8.1独立的同步化控制器对显微镜系统所有硬件进行同步化控制，保证硬件系统长时间拍摄过程中稳定协调工作；

5.8.2样本照射只在图像采集时进行，减少光漂白和光毒性的影响；

*5.8.3提供至少4个额外的TTL出口用于外加设备控制；

5.9  高灵敏度EM-CCD探测器

5.9.1 具有EM增益功能，增益倍数0X - 1000X连续可调；

5.9.2单色CCD成像，有效像素阵列512×512，像素面积16 µm×16 µm；

*5.9.3 绝对量子效率>92%（575nm）；

*5.9.4 空气制冷，制冷温度≤-85˚C；

5.9.5暗电流≤0.001 电子/像素/秒；

*5.9.6探测器系统读出噪声：≦45e-/10MHz  EM=0；

*5.9.7在所有读出端口及读出频率下均为16位数字化；

5.9.8 最高分辨率下读出速度≥ 33.7帧/秒。

5.10 软件

5.10.1 同步实现XYZ-λ（波长）-T（时间）-P（位置）活细胞成像的六维控制；

5.10.2能够进行基于对比度的自动聚焦；

5.10.3软件辅助聚焦；

5.10.4多点观察，每点的XYZ坐标均可独立控制；

*5.10.5 能对运动细胞进行自动连续跟踪；可在采集到第一组图像数据后，立即进行图像的预览与分析，实时监控实验进度；

5.10.6 三维重建；

5.10.7 视频电影制作: 可任意获取屏幕截图和制作AVI或QuickTime®格式的视频动画电影，用于结果的展示及论文发表.

5.10.8具有反卷去模糊功能：可以对荧光显微镜或共聚焦显微镜的点扩散函数（PSF）进行测量和计算，并包含照明修正工具和批处理功能。能够与图像采集与定量分析系统协调整合，实现高质量的共聚焦效果，并对时间分辨图像进行准确的定量分析和比较。

5.10.9荧光共振能量转移（FRET）和荧光淬灭恢复（FRAP）分析；

5.10.10 共定位分析；

5.10.11细胞内目标观测物的定量测定、量化参数列表和运动趋势/模式作图；

5.11 图像处理工作站

*5.11.1 64位工作站专用操作系统；

5.11.2双至强四核CPU；

5.11.3 4GB内存；

5.11.4 250GB操作系统硬盘驱动器；3×500GB数据存储驱动器；

5.12 显微镜操作

5.12.1 数字化操作系统，能在用户图形界面上完成电镜的操作控制；

5.12.2 能比较方便地实现常用功能, 包括样品移动、切换激发光，改变光强，设置样品坐标，进行自动聚焦、细胞跟踪等。

5.12.3显微镜操作者可以根据需要拥有一套或多套状态参数，每套状态参数相互独立，并能够在使用过程中迅速切换调用。可设置任意多个用户，每个用户之间的参数设置应相对独立，同时还可以相互调用。

5.13 产品配置要求：

5.13.1活细胞成像显微镜主机一台，包括：

5.13.2显微镜光学部件及其光源									        1套

5.13.3 高精度三轴电动载物台             							    1套

5.13.4 红外激光自动对焦装置             							    1套

5.13.5 EM-CCD探测器                   							        1套

5.13.6 环境控制箱                      							        1套

5.13.7 同步化控制器                                                     1套

5.13.8显微镜控制和图像处理工作站、24”以上液晶显示屏			        1套

5.13.9 显微镜控制和图像获取、分析软件                      	            1套

5.13.10其它保证设备正常运行和保养所需的全套标准备品备件、专用工具  	    1套

6. 技术文件：

6.1 主机和附件装箱清单

6.2 主机出厂验收报告

6.3 仪器使用说明和维护手册

7. 技术服务：

7.1 设备安装、调试和验收

7.1.1卖方应在合同生效后的2个月内到用户实验室现场测试震动及水电情况，并向买方提出详细的安装要求和提供技术咨询。

7.1.2 仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后2周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试需在30个工作日内完成。

7.2 技术培训：在用户所在地对用户进行至少2至3人、为期3天的培训。培训内容包括仪

器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等。仪器正常运行后，将对用户进行二次应用培训。

7.3 保修期：卖方提供1年的免费保修,保修期自仪器验收签字之日起计算。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应；需要在现场解决问题的，应在2个工作日内到达仪器现场。故障不能及时排除的，延误的时间需相应的延长保修期。

7.5设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.6 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收合格后仪器硬件允许范围内的终生软件升级，与之相关的硬件升级仅收取成本费。

8. 目的港：北京首都机场

9. 包装要求及运输方式：

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

10. 交货时间：合同签订后6个月内。

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2011[33]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications 技术规格 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

投标商签字：

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2011[33]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications required 标书要求技术规格 | Specifications offered 投标应答技术规格 | Deviation 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

投标商签字：

第六部分  原厂授权书

参与投标的代理商或贸易公司须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

进口品牌原厂授权书可参照如下格式：

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2011[33]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2011______________ .Accepted on _________2011__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2011[33]

| Name of Bidder 投标商名称 | Country of Origin of Bidder 投标商国别 | Country of Origin of Manufacturer 原产商国别 | Name of Goods 投标产品名称 | Total CIP Price 到岸总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

投标商签字：