北京大学深圳研究生院

“等温滴定微量热仪、显微镜”等8套设备

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2010[20]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一〇年五月二十五日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	5

第三部分  技术要求	8

第四部分  设备明细表	31

第五部分  技术规格偏离表	32

第六部分  原厂授权书	33

开  标  一  览  表	34

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2010年5月25日

项目名称：北京大学深圳研究生院“等温滴定微量热仪、显微镜”等8套设备招标采购项目

招标编号: 2010[20]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间的横楼二层5225室）

邮    编：100871

电    话： 62751412；传 真：62765115

联 系 人：石铄 张宇波 张洁

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学深圳研究生院“等温滴定微量热仪、显微镜”等8套设备招标采购项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

1.招标内容

1.1招标货物名称：A包: 等温滴定微量热仪      一套

快速蛋白纯化系统      一套

双向电泳系统          一套

B包：倒置荧光显微镜         一套

体式显微镜             四套

1.2数量及技术规格要求：数量捌套，技术规格要求详见标书

1.3交货地点：深圳机场或口岸（需注明具体口岸）

2.合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.招标文件购买时间和办法：2010年6月7日9:00至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）购买招标文件。此次投标分为A、B包。投标单位可针对标书A、B包分别投标，也可对全部设备投标，但需在开标一览表上注明。A、B包标书售价分别为200元人民币，售后不退。

4.投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp），以供参考。

5.接受投标时间、投标截止时间及开标时间

5.1接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2010年6月17日13:30前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

5.2开标时间：兹定于2010年6月17日13:30整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

6.投标细则

6.1 投标内容

6.1.1最终用户：北京大学深圳研究生院

6.1.2设备名称：“等温滴定微量热仪、显微镜”等8套设备

6.1.3投标语言：投标文件第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

6.1.4投标货币：美元

6.1.5交货时间：合同签订后的三个月内

6.2 付款条件：招标机构接受以下付款方式：：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告支付。

6.3 标书文件要求

6.3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

6.3.2技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

6.3.3技术资料及样本原件

6.3.4原厂商委托书原件（适用于投标人为贸易公司者）

6.3.5 资格证明文件

包括：营业执照（复印件）； 法人资格证明或法人代表授权书；税务登记证明（复印件）；银行资信证明；近三年的销售业绩及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

6.4 文件数量：一式陆份（一份正本五份副本），开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（请单独放在壹小信封内供开标用）

7.投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部会议室

8.中标结果将在公示期满后以书面形式通知中标商。

9.中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

9.1  100万元人民币以下部分按1％收取；

9.2  100－500万元人民币部分按0.8％收取；

9.3  500万元以上人民币部分按0.6％收取。

10.条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学深圳研究生院“等温滴定微量热仪、显微镜”等8套设备招标采购项目的招标采购事宜(Bid No. 2010[20])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合或超过标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 交货地点为深圳机场或口岸（需注明具体口岸）。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户做好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 维修及技术服务要求详见标书技术需求部分。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

15.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

15.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

15.3技术资料包括样本原件

15.4原厂商委托书原件(适用于投标人为贸易公司者)

15.5资格证明文件

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天。投标货币为美元。接收投标文件截止时间为 2010年6月17日13：30时。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；     电话：010-62751412；   传真：010-62765115

联系人：石铄、张宇波、张洁。

二． 评标原则

1. 初步审查及确定是否基本响应：

1.1审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2确定标书是否对招标文件做出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了招标方的权利或投标人的义务；

1.3对标的响应性的确定是依据投标文件本身的内容，而不受外因的影响；

1.4确定为未做出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。对于投标文件中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，可以忽略。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：30％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：50％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对评标文件进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能最大限度的响应、综合得分最高且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

7.1全部投标厂商均不具备投标资格；

7.2全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

7.3缺乏有效的竞争；

7.4投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

3.6开标一览表

第三部分  技术要求

A包：

等温滴定微量热仪

- 设备名称：

等温滴定微量热仪

- 数量：

1套

- 设备用途说明：

用作分子之间相互作用的热动力学分析。

- 工作条件：

电力供应：单相220V10%，50 Hz （1）

工作温度：5C－40C

相对湿度：<70%

仪器运行的持久性：仪器可连续正常运行。

工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

- 规格、技术要求及参数：

技术参数

- *样品池形状：固定式硬币型，要求有利于均匀搅拌和清洗，最大程度减小死体积

- *测量池材质：哈司特镍碳合金，要求耐腐蚀性强

- 操作温度范围：2~80℃；

- 亲和力检测范围：102-1012 M-1；

- 热补偿方式：功率反馈；

- 样品池样品最小浓度：3-8μM；

- *注射器体积：40μl，自动滴定；

- 最小注射体积：0.1μl；

- *热反馈模式：具有3种热反馈模式；分为高中低三档，可针对不同样品属性选择不同的反馈模式

- *样品池和注射器清洗：全自动清洗，无须手动操作；

- 测量池体积：200μl

- *绝热腔设计：双层设计隔离于外界，保证了更高的重复性和基线稳定性

- *最小响应时间：10秒

- 用户界面及系统控制.用户界面友好并易于操作，可对所有参数进行实时控制和设定。系统全面整合Origin软件，对后续的实验数据分析提供强大的支持。

- 数据分析,独有的Origin软件，可直接检视原始数据，实现快速实时响应,自动化的校正程序和标准化的校正报告。

- *分析模块数目:6种，包含复杂的曲线拟合模式供用户选择，包括酶动力学分析模式；替代模式；二聚体解离模式等。

- 控制器一套

（“*”参数为核心技术参数）

- 技术服务条款

安装、调试及人员培训：

安装条件：

电力供应：单相220V10%，50 Hz （1）

工作温度：5C－40C

相对湿度：<70%

工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

安装调试：

投标人必须向买方提供标书中采购的所有硬件安装和维护服务的全部内容， 对投标人要求：

  - 本标书要求投标人必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍；投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案。

  - 安装调试：须在产品到货后一周内开始进行；

  - 所有产品均须由投标人送货上门并负责安装调试，用户不再支付任何费用；

4、自产品安装工作一开始，投标人应允许项目单位的工作人员一起参与现场的系统安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作；

培训要求

一）培训总则

1、安装验收期间，在用户所在地对用户进行2天仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。

2、所有的培训教员必须用中文授课(如果讲师不会讲中文,投标人必须提供中文翻译)。

3、必须为所有被培训人员提供使用/技术说明书及培训文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文或中英文双语书写。

4、培训时间与日期必须在合同生效之后安排。

5、培训：安排免费现场培训。

二）培训费用

投标人应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入"产品详细报价清单"中，计入总价，其中包括项目单位所在地城市与培训地之间的往返机票，当地的交通费用，食宿费用，每人日培训费用等。所有的费用必须分别报价并计入投标总价，免费或无费用的以“0”标注。

验收

1要求供应商提供的产品均为原装合格正品，包括完整的随机技术资料。

2 产品/器材开箱检验

所有产品、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本方案中提出的要求。

3 产品测试要求

产品安装完成后，由投标人进行产品自身性能的测试。项目完成后，由招标人进行产品的测试，中标方必须给予充分的配合。

4 产品验收要求

4.1 要求对全部产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

4.2 拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

4.3当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c、货物具备产品合格证。

保修期及售后服务、维修响应时间

1.1 保修期内售后服务要求

★1.1.1投标人在广东省内或香港有常驻售后服务机构。验收合格之日起，仪器免费保修1年。所有服务及配件全部免费。保修期内，投标方负责对其提供的设备进行维修，不再向用户收取费用。

1.1.2安装调试：仪器到达实验室后，投标人必须在1周内派工程师到动检实验室进行安装调试，按验收指标逐项测试，直至达到各项验收要求。仪器安装调试过程中出现任何问题，投标人必须于1月内快速解决，在安装调试期间所消耗的任何耗材和试剂，由投标人承担；仪器安装调试成功后，试运行不少于1个月，方可验收。

1.1.3故障维修响应时间的要求：对客户的服务要求24小时作出响应，并确定负责维修工程师名单，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。

1.1.4所有设备保修服务方式均为投标方上门保修，即由投标方派人员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标方承担。

1.1.5电话技术支持：应提供免费电话服务，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。主要是对一般情况的小故障，在问题不算复杂、或者维护人员对某些技术问题存在疑问时使用。通过电话、传真、EMAIL的指导方式解决问题。

1.1.6投标方必须提出保修期内的维修、维护内容和范围（产品、技术、模块、部件）。

1.1.7远程诊断服务：通过互联网技术，卖方应当及时对仪器提供故障诊断及维修。

1.1.8仪器使用期间内，免费向用户提供与仪器分析技术有关的软件升级。

1.1.9投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

1.1.10在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师。保修期后厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务，仪器制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运或其它运输方式

- 交货期

合同签订后3个月内

- 交货地点

深圳机场或口岸（需注明具体口岸）

快速蛋白纯化系统

- 设备名称：

快速蛋白纯化系统

- 数量：

1套

- 设备用途说明：

用蛋白质，核酸的生物分子的纯化分离。

- 工作条件：

电力供应：单相220V10%，50 Hz （1）

工作温度：5C－40C

相对湿度：<70%

仪器运行的持久性：仪器可连续正常运行。

工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

- 规格、技术要求及参数：

技术参数

I. 系统泵

1.1.1 精确的全自动微量注射泵，双泵四泵头，每个泵头都有独立除气阀。

*1.1.2 流速：0.001-10ml/min

1.1.3 压力范围：0–25 MPa (250bar，3625psi)

*1.1.4 流速精度：±2ul/min，流速精度高，梯度重复性高。

1.1.5 增量：1ul/min

1.1.6 粘度：5 cp

*1.1.7 具备恒压调速功能，自动根据压力调节流速输出，使压力保持稳定。

*1.1.8  泵精密度：10000倍（最高流速和最低流速比值）

II. 检测器

2.1 紫外可见检测器

2.1.1 使用汞灯，配280，254nm的滤光片

*2.1.2 检测范围：0.01-5AU

2.1.3 噪音：<4X10-5AU(254nm)

2.1.4 漂移：<2X10-4AU/h(254nm)

2.1.5 压力：4Mpa

2.1.6 光纤同时传导光源及采集数据，具有较高稳定性。

*2.1.7 光源和流动池分开设计，避免光源过热对样品的影响，测定准确度高。

2.1.8 光径：5mm，6ul，灵敏度高。

2.2 电导检测器

*2.2.1 检测范围：1us－999.9ms/cm，宽广的电导范围，易于做疏水和反相层析。

2.2.2 检测池体积：24ul

2.2.3 噪音：±5%(满刻度校准范围内)

2.2.4 电导精确度：±10uS/cm，实时自动检测，电脑利用校正因子做自动校正。

III. 其它部件：

*3.1 混合器

3.1.1 混合腔体积：0.6ml

3.1.2 电动混合器，在线溶液搅拌，保证溶液梯度混合时的均匀性。

3.2 压力感应器：在线监测系统压力，保证系统、层析柱及工艺安全性。

3.3 在线过滤器：在线溶液过滤，保护层析柱，防止细小微粒堵塞。

3.4 大、小柱架： 固定层析柱。

3.5 限压器：使系统保持一定压力，保证不同溶液梯度混合时不产生气泡。

3.6 流动池：紫外、电导检测池均为外置，便于管路连接并使死体积最小。

*3.7 转动盘：底盘可灵活转动，便于操作。

3.8 保护槽：万一管路渗漏，将漏夜导入废液瓶，保护系统。

3.9 收集阀：1个，可自动切换在不同位置收集不同体积的组分。其中一个位

置与收集器相连，实现数目较多样品的收集，另外有一个位置接废液。

IV. 组分收集器

4.1 可根据体积自动收集：试管容量：95管（18mm管架）；175管（12mm管架）。

4.2 收集器即可独立控制，也可由软件控制，按时间、体积、滴数和峰收集，并

可延迟收集。

4.3 流路：PEEK惰性材料（以保持蛋白活性）

V. 控制软件

5.1 可随时加减控制元件。

5.2 界面友好、智能编程、层析专家也可自行编写程序。

5.3 自动探索功能让您二十四小时充分利用您的系统。

5.4 专家辅助软件，让初学者也能轻易掌握，提供系统操作，分离方法，凝胶资

料，缓冲液建议等，内置方便可靠的预编程序，更有几十种纯化模板，可提

供专业纯化方案。

5.5 自动数据处理和打印报告，并可修改报告模式。

5.6 流路实时在现，实时监控。

5.7 便于系统管理和网络连接，易于从实验室研究放大到生产规模。

*5.8 符合GMP/GLP要求。

5.9 十级用户管理模式和电子签名成为实验室管理和工业生产的软件规范。

*5.10 内置上百种层析柱和凝胶的信息，从1ml的小柱到几百升的工业生产柱都

符合FDA的标准。直接选择层析柱、智能编程，无需担心超过层析柱或填

料的报警压。

*5.11 Watch功能保证每一次运行的成功。

5.12 压力控制模式在超压时，降低流速，从而保证在超压后还能继续运行。

5.13 即使手动运行的方法也可储存，便于实验后的查找。

*5.14 各种模块之间可自由转换，即系统在运行时，可以同时进行方法编辑和结

果处理。

4. 产品基本配置要求：

- 快速蛋白纯化工作站：1台 （包括标配所有阀门的主机和收集器）

- 工作站专用备件包，包括所有分流阀、内径0.25mm，0.5mm的惰性管路和连接头等。

- 在线过滤组件

- 样品环：100ul

- 柱夹：1个长柱夹，1个小柱夹

- *GMP/GLP 支援文件

- *中国计量器具形式批准证书

- SAMPLE LOOP 5 ML

- 超级样品环50ml

- MONO Q 10/100 GL柱子一根

- MONO S 10/100 GL柱子一根

- HILOAD 26/60 SUPERDEX 200 PG柱子一根

- HILOAD 26/60 SUPERDEX 75 PG柱子一根

- PACKING RESERVOIR RK16/26装柱器一根

- 技术服务条款

安装、调试及人员培训（包括安装条件）：

安装条件：

电力供应：单相220V10%，50 Hz （1）

工作温度：5C－40C

相对湿度：<70%

工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

安装调试：投标人必须向买方提供标书中采购的所有硬件安装和维护服务的全部内容， 对投标人要求：

1、本标书要求投标人必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍；投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案。

- 安装调试：须在产品到货后一周内开始进行；

- 所有产品均须由投标人送货上门并负责安装调试，用户不再支付任何费用；

4、自产品安装工作一开始，投标人应允许项目单位的工作人员一起参与现场的系统安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作；

培训要求

一）培训总则

1、安装验收期间，在用户所在地对用户进行2天仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。

2、所有的培训教员必须用中文授课(如果讲师不会讲中文,投标人必须提供中文翻译)。

3、必须为所有被培训人员提供使用/技术说明书及培训文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文或中英文双语书写。

4、培训时间与日期必须在合同生效之后安排。

5、培训：安排免费现场培训。

二）培训费用

投标人应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入"产品详细报价清单"中，计入总价，其中包括项目单位所在地城市与培训地之间的往返机票，当地的交通费用，食宿费用，每人日培训费用等。所有的费用必须分别报价并计入投标总价，免费或无费用的以“0”标注。

验收

1、要求供应商提供的产品均为原装合格正品，包括完整的随机技术资料。

2、产品/器材开箱检验

所有产品、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本方案中提出的要求。

3、产品测试要求

产品安装完成后，由投标人进行产品自身性能的测试。项目完成后，由招标人进行产品的测试，中标方必须给予充分的配合。

4、产品验收要求

4.1 要求对全部产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

4.2 拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

4.3当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c、货物具备产品合格证。

保修期及售后服务、维修响应时间

1.1 保修期内售后服务要求

★1.1.1投标人在广东省内或香港有常驻售后服务机构。验收合格之日起，仪器免费保修1年。所有服务及配件全部免费。保修期内，投标方负责对其提供的设备进行维修，不再向用户收取费用。

1.1.2安装调试：仪器到达实验室后，投标人必须在1周内派工程师到动检实验室进行安装调试，按验收指标逐项测试，直至达到各项验收要求。仪器安装调试过程中出现任何问题，投标人必须于1月内快速解决，在安装调试期间所消耗的任何耗材和试剂，由投标人承担；仪器安装调试成功后，试运行不少于1个月，方可验收。

1.1.3故障维修响应时间的要求：对客户的服务要求24小时作出响应，并确定负责维修工程师名单，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。

1.1.4所有设备保修服务方式均为投标方上门保修，即由投标方派人员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标方承担。

1.1.5电话技术支持：应提供免费电话服务，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。主要是对一般情况的小故障，在问题不算复杂、或者维护人员对某些技术问题存在疑问时使用。通过电话、传真、EMAIL的指导方式解决问题。

1.1.6投标方必须提出保修期内的维修、维护内容和范围（产品、技术、模块、部件）。

1.1.7远程诊断服务：通过互联网技术，卖方应当及时对仪器提供故障诊断及维修。

1.1.8仪器使用期间内，免费向用户提供与仪器分析技术有关的软件升级。

1.1.9投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

1.1.10在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师。保修期后厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务，仪器制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运或其它运输方式

- 交货期：

合同签订后3个月内

- 交货地点

深圳机场或口岸（需注明具体口岸）

双向电泳系统

- 设备名称：

双向电泳系统

- 数量：

1套

- 设备用途说明：

用蛋白质组学的差异分析。

- 工作条件：

电力供应：单相220V10%，50 Hz （1）

工作温度：5C－40C

相对湿度：<70%

仪器运行的持久性：仪器可连续正常运行。

工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

- 规格、技术要求及参数：

技术参数

第一向等电聚焦电泳系统

- 工作条件

温度：15 – 32℃

相对湿度：0 - 70%

- 应用范围

进行固相pH梯度等电聚焦分离，应用于蛋白质组研究中

- 技术规格

  - 电极区：铜镀金表面

  - 胶条槽容量：最多12 个相同长度的胶条槽

  - 电泳平台温度：15 - 31℃±1℃

  - 控制面板：7个触摸式按键和液晶显示器(LCD)：4行,每行24个字符。

  - 程序参数：溶胀时间, 电泳平台温度, 每根胶条最大电流极限, 升压设定, 电压上升模式和电压持续时间。

*3.6 方法存储：主机可生成10个, 每个方法可以多达 9步；通过电脑可以生成、存储和编辑任何数目的方法

*3.7 电脑控制：电脑控制最多4台主机

3.8 控制软件

*3.8.1电脑软件控制开始、暂停和终止主机运行, 针对每种胶条推荐优化的等电聚焦参数

*3.8.2电脑软件控制实时监控电泳时的电压、电流、伏小时，以图形方式显示，可存储或输出到其它应用程序如Excel中。

*3.8.3输出、存储和打印专业的报告

*3.8.4通过网络远程监控仪器

3.9 水平调节：可调节水平的支脚

*3.10 灵活的盖子，适合运行对光敏感的蛋白标记样品，并有开盖自动断电的高压保护装置

3.11 电源：内置电源

3.11.1 电压：0 - 10000 V, 分辨率: 10 V

3.11.2 电流：0 - 1.5 mA, 分辨率： 1 µA

3.11.3 功率：最大12 W

- 必备附件

尿素 500g

DTT 1g

CHAPS 1g

碘乙酰胺 25g

IPG缓冲液 1ml

上样片 1包

覆盖油　1L

胶条槽洗液 950mL

平衡管 12根

24cm pH3-10: 1包

5.第二向中等通量高分辨率垂直电泳系统

- 工作条件

- 温度：4 - 40℃

- 相对湿度：0 - 90%

- 应用范围

- 中等通量分离生物分子，进行蛋白质组研究中的第二向SDS PAGE分离蛋白。

- 技术规格

- *3.1 凝胶容量：在一个电泳槽中同时运行 1 到 6 块胶，适合7-24cm任何长度的一向胶条

  - 最大凝胶尺寸：26 x 20cm, 1.0mm 厚

- *3.3 电泳缓冲液体积：阳极：4.5 升；阴极：0.8升

- *3.4 内置缓冲液循环泵，流速10L/min

- 3.5 制冷：通过陶瓷热交换器

- 3.6 灌胶模具：一次同时灌 1到 6块胶，内含分隔片和填充片，方便卸胶，节省胶液

- 3.7 电源

- 3.7.1 输出电压：6-600V， 1V 递进

- 3.7.2 输出电流：1-400mA，1mA递进

- 3.7.3 输出功率：100W

- 3.7.4 输出类型：恒电压, 恒电流或恒功率，并自动切换。

- 3.7.5 储存和调用最多3个方法

- 3.7.6 输出终端：并行两套

- 3.7.7 计时器：1min-500h, 1Vh-500kVh，连续可调

- 3.7.8 安全特性：超载/短路监测

- *3.8 冷却水循环装置（要求与双向电泳主机同一品牌，保持设备的一致性）

- 3.8.1 工作温度范围：-10 到 90℃

- *3.8.2 温度控制精度：< ± 0.1℃(在 20℃)

- 3.8.3 水浴体积：3升

- *3.8.4 泵容量, 流速12 L/min，压力0.32 bar

- 3.8.5 功率：1200W

- 必备附件

- 玻璃板（包括长板，短板和垫片）：28 x 20cm　6对

- 玻璃板架：2个

- 空白板：5套

- 分隔片：7个

- 填充片：6个

- 白光扫描仪（要求与双向电泳主机同一品牌，保持设备的一致性）

- 工作条件

  - 电压：220V

- 应用范围：采集双向电泳染色后的凝胶图像

- 技术规格

  - 扫描模式：透射，反射

- *3.2 光源：氙气荧光灯

  - 数据输出：16位灰度扫描，48位彩色扫描

- 扫描面积：310×437mm

  - 扫描分辨率：2400 dpi

  - 扫描速度：300dpi，20×20cm为25s

- *3.6 接口：USB 2.0

- *3.7 光学密度范围宽：>3.6OD，定量准确

- 3.8 防水处理：可用于扫描湿胶

- 3.9扫描颜色选择：绿色，红色，蓝色或白色

- 3.10 标配校正灰度尺及质控灰度尺各一个

- 2D 图象分析软件

- 安装需求

  - 英文 Windows XP/Vista 操作系统

  - 内存至少512 MB RAM (推荐1024 MB以上)

  - 24bit高质量显示，推荐至少使用屏幕分辨率1024 x 768

  - Internet Explorer 6.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.4 或更高版本

- 应用

- 系统显示和精确的分析双向电泳凝胶图象

- 技术指标

- *3.1 可识别并导入包括Tiff，Gel，Mel，IMG，GSC和1SC在内的图像类型，对图像进行编辑操作，包括旋转，翻转，裁切和灰度反转。

- 3.2 可以对图像进行校准，排除扫描误差

- 3.3 分析结果可以被备份和恢复，确保数据安全

- *3.4 全部操作过程都可以撤销/重作操作，每一步骤都有历史记录，便于控制和保证质量

  - 匹配过程中自动显示匹配矢量，确认匹配效果

- *3.6 直接对原始图像，而不是过滤了的图像，进行找点分析，可调节的斑点曲线平滑度，最小面积和卓越度等参数可以有效区分蛋白点和噪音点

- *3.7 多种分析方法寻找差异蛋白：散点图分析凝胶相似性及实验误差；统计学分析寻找差异蛋白点；因子分析寻找差异来源，新的分组及错误匹配；多组之间的一元方差分析，两组之间的非参数检验方法

- *3.8 胶图，报表，三维图，柱状图，散点图等实时联动更新到所选择的蛋白斑点

- *3.9 采用电子注册而非硬件密码保护，确保软件不会因为硬件损坏而无法使用

- 3.10 可以在一个实验的结果分析中，对无限多凝胶进行处理分析

6.技术服务条款

安装、调试及人员培训（包括安装条件）：

安装条件：

电力供应：单相220V10%，50 Hz （1）

工作温度：5C－40C

相对湿度：<70%

工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准或规定。

安装调试：投标人必须向买方提供标书中采购的所有硬件安装和维护服务的全部内容， 对投标人要求：

- 本标书要求投标人必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍；投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案。

- 安装调试：须在产品到货后一周内开始进行；

- 所有产品均须由投标人送货上门并负责安装调试，用户不再支付任何费用；

4、自产品安装工作一开始，投标人应允许项目单位的工作人员一起参与现场的系统安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作；

培训要求

一）培训总则

1、安装验收期间，在用户所在地对用户进行2天仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。

2、所有的培训教员必须用中文授课(如果讲师不会讲中文,投标人必须提供中文翻译)。

3、必须为所有被培训人员提供使用/技术说明书及培训文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文或中英文双语书写。

4、培训时间与日期必须在合同生效之后安排。

5、培训：安排免费现场培训。

二）培训费用

投标人应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入"产品详细报价清单"中，计入总价，其中包括项目单位所在地城市与培训地之间的往返机票，当地的交通费用，食宿费用，每人日培训费用等。所有的费用必须分别报价并计入投标总价，免费或无费用的以“0”标注。

验收

1要求供应商提供的产品均为原装合格正品，包括完整的随机技术资料。

2 产品/器材开箱检验

所有产品、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本方案中提出的要求。

3 产品测试要求

产品安装完成后，由投标人进行产品自身性能的测试。项目完成后，由招标人进行产品的测试，中标方必须给予充分的配合。

4 产品验收要求

4.1 要求对全部产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

4.2 拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

4.3当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c、货物具备产品合格证。

保修期及售后服务、维修响应时间

1.1 保修期内售后服务要求

★1.1.1投标人在广东省内或香港有常驻售后服务机构。验收合格之日起，仪器免费保修1年。所有服务及配件全部免费。保修期内，投标方负责对其提供的设备进行维修，不再向用户收取费用。

1.1.2安装调试：仪器到达实验室后，投标人必须在1周内派工程师到动检实验室进行安装调试，按验收指标逐项测试，直至达到各项验收要求。仪器安装调试过程中出现任何问题，投标人必须于1月内快速解决，在安装调试期间所消耗的任何耗材和试剂，由投标人承担；仪器安装调试成功后，试运行不少于1个月，方可验收。

1.1.3故障维修响应时间的要求：对客户的服务要求24小时作出响应，并确定负责维修工程师名单，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案。

1.1.4所有设备保修服务方式均为投标方上门保修，即由投标方派人员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标方承担。

1.1.5电话技术支持：应提供免费电话服务，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。主要是对一般情况的小故障，在问题不算复杂、或者维护人员对某些技术问题存在疑问时使用。通过电话、传真、EMAIL的指导方式解决问题。

1.1.6投标方必须提出保修期内的维修、维护内容和范围（产品、技术、模块、部件）。

1.1.7远程诊断服务：通过互联网技术，卖方应当及时对仪器提供故障诊断及维修。

1.1.8仪器使用期间内，免费向用户提供与仪器分析技术有关的软件升级。

1.1.9投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。

1.1.10在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师。保修期后厂商应保证长期供应零备件和正常的售后服务，仪器制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。

7．包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运或其它运输方式

8．交货期：

合同签订后3个月内

9．交货地点

深圳机场或口岸（需注明具体口岸）

B包：

倒置荧光显微镜

- 设备名称：

倒置荧光显微镜

- 数量：

1套

- 设备用途说明（用户今后的具体用途）

该仪器应用于斑马鱼实验室，可用作细胞观察、细胞操作及细胞图像分析，并对高分辨透明活菌、微生物和环境监测试样等进行观察和数字化图像分析研究，具备高质量的明场相差、微分干涉，高分辨率数字摄影和图像分析功能。适合病微生物学、细胞生物学、分子生物学、遗传学与发育学等广泛生命科学领域的显微研究、用途。

- 工作条件（包括电源电压，环境温度，相对湿度是否长时间连续运行）

  - 4.1温度：摄氏-5℃～40℃

  - 4.2湿度：5%—85%

- 规格、技术要求及参数（包括提供技术文件或图纸、设备工作条件及环境要求）

5.1 光学系统：无限远校正光学系统，物镜/目镜独立双重(轴向、径向)色差校正，保证显微

图象的真实性，45mm国际标准物镜齐焦距离。在荧光光路上采用复色消色差光路设计，更

为彻底的对色差进行校正。结合消杂光干扰的光漏斗技术，以达到高分辨率、高反差，适合

多标记FISH、GFP等多项高级荧光技术的自动检测.

*5.2 采用最新EC图像对比度增强技术。采用最新无限远光学系统，物镜目镜独立的双（轴

向、径向）色差校正。明场、相差、微分干涉，荧光等观察方式。

*5.3  完美防漂移聚焦系统（具备红外光源硬件系统和软件系统同时监控），V型光路系统设计，光路传递损失小；

5.4  谐波齿轮精细同轴粗微调焦机构，内置免调节防下滑机构，不使用易损坏的外调节松紧调节环。

5.5  观察镜筒：双目镜筒，带摄影分光镜筒，倾角30°，视野23mm

5.6  照明装置： 12V100W卤素灯，光量预调开关

*5.7 全套微分干涉（DIC）附件，有与不同数值孔径的物镜一一对应的DIC棱镜。

*5.8 物镜：针对倒置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率荧光物镜。

高级平场复消色差物镜 10X，数值孔径0.50，

高级平场复消色差物镜 20X，数值孔径0.80，

长工作距离高分辨率水镜40X，数值孔径1,20

超级平场复消色差物镜63X，  数值孔径1.40

超级平场复消色差物镜100X，数值孔径1.46

5.9  载物台：右手低位同轴手柄操作，手柄高度和松紧可调，高抗磨损性陶瓷覆盖层园角无槽台面设计，带控制手柄

5.10  物镜转换器：6孔物镜转换器

5.12  高效复消色差荧光系统：专利技术的荧光附件提供六孔荧光转盘和精确定位的快装机构，具有正立研究级水平的高感度、高分辨率、高衬度、可快速更换荧光波段，便于波段升级，适合要求较高等级的荧光研究（如Fish、Fret、GFP等），备有丰富的波段滤片库供选择。

*5.13  高效复消色差荧光光路，可卸式6位圆盘荧光波段转换器，具有自动位置识别；六位滤色镜转盘，含蓝，绿，紫等6个激发滤色镜组件，光陷阱技术以消除杂散光。在荧光滤色镜座的更换上采用了最新的人性化设计，更换荧光滤色镜器座只需将荧光转盘拉出，采用Push&Click可轻松更换。

*5.14  光陷阱技术，消除杂散光及荧光背景干扰。

5.15  高效长寿命荧光激发块，可与倒置荧光显微镜通用，多种波段备选；

（CFP/GFP/YFP/RFP/FITC等激发块）

5.16  120W长寿命超高亮度智能金属卤化物光源，2000小时

*5.17  与显微镜同品牌产品，500万像素高分辨率彩色荧光制冷CCD

*5.17.1  500万像素高分辨率彩色荧光CCD芯片：2/3 英寸彩色制冷CCD，Sony ICX 282。

5.17.2 像素尺寸：3.4 μm x 3.4 μm。

5.17.3 CCD 有效像素：500 万像素（2584 x 1936）。

5.17.4光谱检测范围：约400 nm-710 nm，带BG40 IR 阻挡滤片。

5.17.5 动态范围：> 1: 1300。

5.17.6动态预览速度：3 fps（1296 x 968）；最高可达16 fps（258 x 193）。

5.17.7 像素混合（Binning）：1X1~10X10。

5.17.8 数字化深度：12 bit。

5.17.9曝光时间：1 ms – 60 s。

*5.18  和显微镜同品牌产品， 140万像素高灵敏度黑白制冷CCD

*5.18.1 芯片：2/3 英寸单色制冷CCD，Sony ICX 285。

5.18.2 像素尺寸：6.45 μm x 6.45 μm。

5.18.3  CCD 物理像素：140 万像素（1388 x 1040）。

5.18.4  光谱检测范围：约350 nm-1000 nm，带BK-7 防护玻璃。

5.18.5  NIR 模式：近红外区域高灵敏模式。

5.18.6 动态范围：> 1: 2200。

5.18.7 满井电子：17,000 e。

5.18.8 暗电流：0.7 e/pixels/s。

5.18.9 动态预览速度：13 fps（1388 x 1040），全幅；最高可达32fps（460 x 344）。

*5.19 与显微镜和专业CCD为同品牌的图象专业分析软件，以保证仪器的兼容性

5.19.1 多通道荧光模块 ，用于多重染色荧光图象的获取和叠加，能够为荧光图像和透射光图像提供最多八个信道。这些通道可以单独显示，也可以组合成为彩色图形。控制元件直接位于图像底部，。

5.19.2焦深扩展模块，可以在焦点产生完整的三维样品图像。Extended Focus模块将连续捕捉图像，标记聚焦区域，数学组合数据，并产生最终图像,所要做的全部工作只是对样品聚焦

5.19.3 Time Lapse模块使您能够精确调节显微镜，照相机和硬件零件，对样品的处理能够进行有重要意义的文件化。使用Mark & Find，可以自动找到样品上的各个标志位置。精确和性能相结合；

5.19.4  Z-stack是自动生成样品3D图像的基础。在电动聚焦过程中，生成了不同焦面的一系列图像。然后，这些图像可以用其它模块的工具进行进一步的处理

5.20 工作站：品牌计算机，酷睿双核处理器；内存2G；硬盘320G；独立显卡；DVD刻光驱录；21英寸液晶显示器。

- 附件及零配件（备件及消耗品，包括专用工具）

卤素灯泡，荧光灯泡和安装工具各一套

- 技术服务条款

7.1正常使用条件下，自验收日起1年内出现的故障，视为制造责任，无偿维修

7.2提供技术原理，操作，数据处理，基本维护的相关文件

7.3 在北京配备有符合资质的应用技术人员和仪器硬件维护工程师

7.4仪器现场安装、调试及培训。仪器到货后，厂家需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试，

7.5提供随机专用软件，具有自主知识产权（或软件产品厂商授权书）, 用户享有该软件的终生使用权。

7.6免费保修期1年, 保修期自仪器验收合格双方签字之日起计算; 终身维修。接到用户通知后二十四小时内给予答复，两个工作日内给出解决方案并到达用户现场解决问题。重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，如因卖方原因不能及时修复，保修期将相应顺延。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：运输方式：空运或其它运输方式

- 交货期：合同签订后后 3个月内

- 交货地点：深圳机场或口岸（需注明具体口岸）

体式显微镜

- 设备名称：

体式显微镜

- 数量：

4套

- 设备用途说明：

该仪器应用于斑马鱼实验室，研究线虫/斑马鱼/果蝇/小鼠(胚胎)，生殖, 发育学，基因蛋白等生物分子的功能分析，希望在体视显微镜下观察到明显立体效果和高反差效果。从低倍到高倍很大范围都能看到高清晰度图象(高变倍比/高数值孔径)---细微结构到宏观。需要长工作距离/大操作空间/大景深—适宜显微操作(转基因/电生理)。

- 工作条件（包括电源电压，环境温度，相对湿度是否长时间连续运行）

4.1温度：摄氏-5℃～40℃

4.2湿度：5%—85%

- 规格、技术要求及参数（包括提供技术文件或图纸、设备工作条件及环境要求）

5.1 变倍比数：宽阔的7.7:1变焦范围

5.2 反射和透射光源：采用1500 LCD (230V)的反射光光源和透射LED光源多功能大底座

5.3 冷光源系统：可以在电压不稳的环境下提供稳定的，不闪烁的照明；特别小数了红外光线设计，色温更低，对样品提供更多低温保护。200V冷光源，色温低且稳定，照明亮度均匀，透反射照明效果优异。

5.4 照明系统： 15V 150W的卤素光源

5.5 放大倍数：总放大范围4.1 x -345倍

5.6 物   镜：超大工作距离设计，0.63x平场消色差物镜的工作距离可达130mm.

超级复校色差Plan Apo 3.5x 高数值孔径物镜

5.7 目    镜：放大倍数10X，视野数为23

5.8 反射光纤：采用双支鹅型照明光纤

5.9调焦机构：谐波齿轮精细同轴粗微调焦机构，内置免调节防下滑机构，不使用易损坏的外调节松紧调节环。

6.0控制面板：液晶显示控制器，可实时显示显微镜各部件的工作状态，并可直接操控变倍器的倍数转换。液晶显示控制面板实时显示显微镜的工作参数,如,放大倍数.极大地方便了操作者在操作的同时对显微镜的工作状态一览无余。另外，在此控制面板上可以直接操控变倍器调节变倍比。

6.1  旋转式偏光载物台，带起偏器和解偏器

- 附件及零配件（备件及消耗品，包括专用工具）

卤素灯泡，荧光灯泡和安装工具各一套

- 技术服务条款

7.1正常使用条件下，自验收日起1年内出现的故障，视为制造责任，无偿维修

7.2提供技术原理，操作，数据处理，基本维护的相关文件

7.3 在北京配备有符合资质的应用技术人员和仪器硬件维护工程师

7.4仪器现场安装、调试及培训。仪器到货后，厂家需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试，

7.5提供随机专用软件，具有自主知识产权（或软件产品厂商授权书）, 用户享有该软件的终生使用权。

7.6免费保修期1年, 保修期自仪器验收合格双方签字之日起计算; 终身维修。接到用户通知后二十四小时内给予答复，两个工作日内给出解决方案并到达用户现场解决问题。重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，如因卖方原因不能及时修复，保修期将相应顺延。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运或其它运输方式

- 交货期

合同签订后3个月内

10．交货地点

深圳机场或口岸（需注明具体口岸）

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2010[20]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications 技术规格 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

投标商签字：

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2010[20]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications required 标书要求技术规格 | Specifications offered 投标应答技术规格 | Deviation 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

投标商签字：

第六部分  原厂授权书

参与投标的代理商或贸易公司须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

进口品牌原厂授权书可参照如下格式：

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2010[20]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2010______________ .Accepted on _________2010__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2010[20]

| Name of Bidder 投标商名称 | Country of Origin of Bidder 投标商国别 | Country of Origin of Manufacturer 原产商国别 | Name of Goods 投标产品名称 | Total CIP Price 到岸总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

投标商签字：