北京大学化学与分子工程学院、深圳研究生院

“500/400MHz核磁共振谱仪”等4套设备招标采购项目

招 标 文 件

编号：2010[32]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一〇年六月二十五日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	5

第三部分  技术要求	8

第四部分  设备明细表	18

第五部分  技术规格偏离表	19

第六部分  原厂授权书	20

开  标  一  览  表	21

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2010年6月25日

项目名称：北京大学化学与分子工程学院、深圳研究生院“500/400MHz核磁共振谱仪”等4套设备招标采购项目

招标编号: 2010[32]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间的横楼二层5225室）

邮    编：100871

电    话： 62751412；传 真：62765115

联 系 人：石铄 张宇波 张洁

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学化学与分子工程学院、深圳研究生院“500/400MHz核磁共振谱仪”等4套设备招标采购项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

1.招标内容

1.1招标货物名称：A包：化学与分子工程学院的3套“核磁共振谱仪”，包括：

500 MHz液相核磁共振谱仪        一套

400 MHz液相核磁共振谱仪        一套

400 MHz宽腔固体核磁共振谱仪    一套

B包：深圳研究生院的1套“核磁共振谱仪”

400 MHz液相核磁共振谱仪        一套

1.2数量及技术规格要求：数量四套，技术规格要求详见标书

1.3交货地点：北京首都机场及深圳口岸

2.合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.招标文件购买时间和办法：2010年7月6日9:00至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）购买招标文件。此次投标分为A、B包。投标单位可针对标书A、B包分别投标，也可对全部设备投标，但需在开标一览表上分别注明A、B包的单价及投标总价。A、B包标书售价分别为200元人民币，售后不退。

4.投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp），以供参考。

5.接受投标时间、投标截止时间及开标时间

5.1接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2010年7月12日9:00前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

5.2开标时间：兹定于2010年7月12日9:00整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

6.投标细则

6.1 投标内容

6.1.1最终用户：北京大学化学与分子工程学院、深圳研究生院

6.1.2设备名称：“500/400MHz核磁共振谱仪”等4套设备

6.1.3投标语言：投标文件第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

6.1.4投标货币：美元

6.1.5交货时间：信用证开出后的4-6个月内

6.2 付款条件：招标机构接受以下付款方式：：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告支付。

6.3 标书文件要求

6.3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

6.3.2技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

6.3.3技术资料及样本原件

6.3.4原厂商委托书原件（适用于投标人为贸易公司者）

6.3.5 资格证明文件

包括：营业执照（复印件）； 法人资格证明或法人代表授权书；税务登记证明（复印件）；银行资信证明；近三年的销售业绩及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

6.4 文件数量：一式陆份（一份正本五份副本），开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（请单独放在壹信封内供开标用）

7.投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部会议室

8.中标结果将在公示期满后以书面形式通知中标商。

9.中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

9.1  100万元人民币以下部分按1％收取；

9.2  100－500万元人民币部分按0.8％收取；

9.3  500万元以上人民币部分按0.6％收取。

10.条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学化学与分子工程学院、深圳研究生院“500/400MHz核磁共振谱仪”等4套设备招标采购项目的招标采购事宜(Bid No. 2010[32])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合或超过标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 交货地点为北京首都机场海关及深圳口岸（需注明具体口岸）。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户做好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 维修及技术服务要求详见标书技术需求部分。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

15.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

15.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

15.3技术资料包括样本原件

15.4原厂商委托书原件(适用于投标人为贸易公司者)

15.5资格证明文件

15.6开标一览表（请单独放在壹信封内供开标用）

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天。投标货币为美元。接收投标文件截止时间为 2010年7月12日9：00时。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；     电话：010-62751412；   传真：010-62765115

联系人：石铄、张宇波、张洁。

二． 评标原则

1. 初步审查及确定是否基本响应：

1.1审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2确定标书是否对招标文件做出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了招标方的权利或投标人的义务；

1.3对标的响应性的确定是依据投标文件本身的内容，而不受外因的影响；

1.4确定为未做出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。对于投标文件中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，可以忽略。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：30％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：50％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对评标文件进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能最大限度的响应、综合得分最高且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

7.1全部投标厂商均不具备投标资格；

7.2全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

7.3缺乏有效的竞争；

7.4投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

3.6开标一览表（请单独放在壹信封内供开标用）

第三部分  技术要求

A包：化学与分子工程学院3套设备

500 MHz液体核磁共振谱仪

- 设备名称

500 MHz液体核磁共振谱仪

- 数量

1套

- 设备用途说明（用户今后的具体用途）

主要用于有机化学、生物化学、药物化学等方面的结构分析和性能研究

- 工作条件（包括电源电压，环境温度，相对湿度是否长时间连续运行）

- 规格、技术要求及参数（包括提供技术文件或图纸、设备工作条件及环境要求）

谱仪具有最新核磁共振实验功能，应含2个射频发射通道、能以正常和反向方式进行检测，该设备要含有氘核锁场及氘核梯度自动匀场附件、 Z脉冲梯度场，具有高精度变温实验功能，具有获得最佳一维、二维及多维谱图的数据处理速度与存贮能力。

- 磁体系统

超屏蔽超导磁体

磁场强度：	11.7 T

横向5高斯处距离：	≤ 0.80 m

防震装置（请提供名称及参数）

液氦、液氮液面自动监视装置

- 谱仪控制系统：2通道

两组数字化射频通道

两套高性能的线性宽带功放

需提供具体参数

- 数字化接收控制单元

需提供具体参数

- 数字化锁场控制单元

锁场方式：数字锁

2H氘锁

可以实现快速氘梯度匀场

- 梯度场（Z轴）

提供梯度场强度参数

- 高精度变温控制单元

低温附件，包括液氮杜瓦和热交换器，可以满足15小时以上的低温试验，中途不需要加液氮。

控温精度：≤ +0.1 ºC

样品测量温度范围：-150 ºC 至 +180 ºC

- 1H-19F-{BB} 5mm Z向梯度宽带探头

5 mm 宽带Z梯度场多核宽带探头

检测核：1H和19F，及共振频率在15N-31P之间的核

梯度场强度 ≥ 60 G

提供探头灵敏度以及90º脉宽详细参数

探头全自动调谐和匹配附件：必须配备能调所有观测核的全自动调谐和匹配附件

或采用最新不同溶剂免调谐技术

- 超低频探头（满足测定Rh以及以后元素需要）

检测核：能够Rh以及Rh以后元素

探头全自动调谐和匹配附件：必须配备能调所有观测核的全自动调谐和匹配附件

或采用最新不同溶剂免调谐技术

提供探头灵敏度以及90º脉宽详细参数

- 数据处理计算机工作站及相关NMR软件包，全套软件免费升级

- 附件及零配件（备件及消耗品，包括专用工具）

5mm液体转子 5个

液氦传输管   1套

≥520升无油无水，带空气干燥管的无油空气压缩机  1

- 技术服务条款

  - 安装、调试及人员培训（包括安装条件）：到货后，卖方按照用户通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试。安装及调试过程所耗液氮、液氦费用由仪器提供商支付；

  - 验收：谱仪安装、调试完毕，各项参数均达到指标，稳定一段时间后进行验收；

  - 保修期及售后服务、维修响应时间：维修响应时间应为24小时内。

      - 软硬件升级（如果有要求）：软件永久免费升级

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运

- 交货期

信用证开出后4-6个月内交货

- 交货地点：北京首都机场（由中标方负责运送至北京大学化学学院）

400 MHz液体核磁共振谱仪

- 设备名称

400 MHz液体核磁共振谱仪

- 数量

1套

- 设备用途说明（用户今后的具体用途）

主要用于有机化学、生物化学、药物化学等方面的结构分析和性能研究

- 工作条件（包括电源电压，环境温度，相对湿度是否长时间连续运行）

- 规格、技术要求及参数（包括提供技术文件或图纸、设备工作条件及环境要求）

谱仪具有最新核磁共振实验功能，应含2个射频发射通道、能以正常和反向方式进行检测，该设备要含有氘核锁场及氘核梯度自动匀场附件、 Z脉冲梯度场，具有高精度变温实验功能，具有获得最佳一维、二维及多维谱图的数据处理速度与存贮能力。

- 磁体系统

超屏蔽超导磁体

磁场强度：	9.4 T

横向5高斯处距离：	≤ 0.55 m

防震装置（请提供名称及参数）

液氦液面自动监视装置

- 谱仪控制系统：2通道

两组数字化射频通道

两套高性能的线性宽带功放

需提供具体参数

- 数字化接收控制单元

最大采样谱宽  ≥ 5 MHz

提供梯度场强度参数

- 数字化锁场控制单元

2H氘锁

可以实现快速氘梯度匀场

- 梯度场（Z轴）

提供梯度场强度参数

- 高精度变温控制单元

低温附件，包括液氮杜瓦和热交换器，可以满足15小时以上的低温试验，中途不需要加液氮。

控温精度：≤ +0.1 ºC

样品测量温度范围：-150 ºC 至 +140 ºC

- 1H-19F-{BB} 5mm 宽带多核探头 (2 个)

5 mm 宽带Z梯度场多核探头

检测核：1H和19F，及共振频率在15N-31P之间的核

提供探头灵敏度以及90º脉宽详细参数

探头全自动调谐和匹配附件：必须配备能调所有观测核的全自动调谐和匹配附件

或探头采用最新不同溶剂免调谐技术

- 数据处理计算机工作站及相关NMR软件包，全套软件免费升级

- 自动进样器

提供自动进样器位数等参数

- 附件及零配件（备件及消耗品，包括专用工具）

5mm液体转子 （低温高温各2个）

液氦传输管   1套

≥520升无油无水，带空气干燥管的无油空气压缩机1台

- 技术服务条款

  - 安装、调试及人员培训（包括安装条件）：到货后，卖方按照用户通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试。安装及调试过程所耗液氮、液氦费用由仪器提供商支付；

  - 验收：谱仪安装、调试完毕，各项参数均达到指标，稳定一段时间后进行验收；

  - 保修期及售后服务、维修响应时间：维修响应时间应为24小时内。

      - 软硬件升级（如果有要求）：软件永久免费升级

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运

- 交货期

信用证开出后4-6个月内交货

- 交货地点：北京首都机场（由中标方负责运送至北京大学化学学院）

400 MHz宽腔固体核磁共振谱仪

- 设备名称

400 MHz宽腔固体核磁共振谱仪

- 数量

1套

- 设备用途说明（用户今后的具体用途）

主要用于无机化学，物理化学，有机化学等方面的结构分析和性能研究

- 工作条件（包括电源电压，环境温度，相对湿度是否长时间连续运行）

- 规格、技术要求及参数（包括提供技术文件或图纸、设备工作条件及环境要求）

- 磁体系统

最新型超导超屏蔽宽腔磁体

磁场强度：	9.4 T

横向5高斯处距离：	≤ 0.8 m

防震装置（请提供名称及参数）

液氦液面自动监视装置

- 谱仪控制系统

三路射频发射通道，每个通道帶有可编程脉冲程序发生器及任意组合脉冲发生器，各个通道为全宽带射频发射通道，具有观察及去耦功能。

发射/接收切换时间 ≤ 1.5μs

1． 第一射频通道, 高频率,高功率放大器,1000 W

提供完全的脉冲程序控制及精确的射频时间单元，可提供各种形状脉冲。

第一通道为高频,提供1H/19F的观测,自旋锁定及去偶, 功率1000 W

2. 第二射频通道, 低频率,高功率放大器, 1000 W

提供完全的脉冲程序控制及精确的射频时间单元，可提供各种形状脉冲。

第二通道为低频,提供宽带核的观测,自旋锁定及去偶，功率 1000 W

3. 第三射频通道, 低频率,高功率放大器, 1000 W

提供完全的脉冲程序控制及精确的射频时间单元，可提供各种形状脉冲。

第三通道为低频,提供宽带核的观测,自旋锁定及去偶, 功率1000W

每个通道配有独立CPU控制器与独立的波形存储和产生的能力

- 数字化接收控制单元

要求实时的，在线地进行数字滤波和数据压缩

有效动态范围在6 kHz谱宽下可以达到22 bit

最大谱宽 ≥ 5 MHz

- 高精度变温控制单元

变温范围：-150 ℃ 至 +250 ℃

低温附件，包括大于26升的液氮杜瓦和热交换器。

控温精度：≤ +0.1 oC

- 7－7.5 mm CP/MAS H/X/Y 三共振宽带固体探头

检测核：1H, 19F, X(31P to 13C), Y(13C to 15N)

变温范围:-120 ℃ 至 +250 ℃ (样品温度)

最高转速：≥ 6 KHz

转速稳定性：至少小于最高转速的1％

7-7.5 mm各种类型转子 8个

请提供探头详细参数

- 4mm CP/MAS H/X/Y三共振宽带固体探头

检测核：1H, 19F, X(31P to 13C), Y(13C to 15N)

变温范围:-120 ℃ 至 +150 ℃ （样品温度）

最大旋转转速：18.0 kHz

转速稳定性：至少小于最高转速的1％

4mm各种类型转子 8个

请提供探头详细参数

- 数据处理计算机工作站及相关NMR软件包，全套软件免费升级

提供用于一维、二维及多维核磁共振实验的数据采集及谱图处理的全套最新软件，包括仪器控制和系统管理软件，脉冲编辑、波形编辑软件

全套软件免费升级

- 附件及零配件（备件及消耗品，包括专用工具）

4 mm转子 8个

7-7.5 mm转子 8个

液氦传输管

无油空气压缩机组与干燥净化系统

- 技术服务条款

  - 安装、调试及人员培训（包括安装条件）：到货后，卖方按照用户通知的日期选派经验丰富的专家负责安装，调试。安装及调试过程所耗液氮、液氦费用由仪器提供商支付；

  - 验收：谱仪安装、调试完毕，各项参数均达到指标，稳定一段时间后进行验收；

  - 保修期及售后服务、维修响应时间：维修响应时间应为24小时内。

      - 软硬件升级（如果有要求）：软件永久免费升级

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运

- 交货期

信用证开出后4-6个月内交货

- 交货地点：北京首都机场（由中标方负责运送至北京大学化学学院）

B包：深圳研究生院1套设备

- 设备名称

400 MHz液体核磁共振波谱仪

- 数量

1套

- 设备用途说明（用户今后的具体用途）

主要用于有机化学、生物化学、药物化学等方面的结构分析和性能研究，可用于液体、可溶性有机物、无机物、聚合物、生物物质的分子结构和相互作用研究；物质的核磁特性研究。可进行多种核素的单、双共振实验：1H同核相关，NOE实验，以正向和反向方式进行异核相关检测。

- 工作条件（包括电源电压，环境温度，相对湿度是否长时间连续运行）

- 规格、技术要求及参数（包括提供技术文件或图纸、设备工作条件及环境要求）

谱仪具有最新核磁共振实验功能，应含2个射频发射通道、能以正常和反向方式进行检测，该设备要含有氘核锁场及氘核梯度自动匀场附件、 Z脉冲梯度场，具有高精度变温实验功能，具有获得最佳一维、二维及多维谱图的数据处理速度与存贮能力。

- 磁体系统

超屏蔽超导磁体

磁场强度：	9.4 T

横向5高斯处距离：	≤ 0.55 m

防震装置（请提供名称及参数）

液氦液面自动监视装置

- 谱仪控制系统：2通道

两组数字化射频通道

两套高性能的线性宽带功放

需提供具体参数

- 数字化接收控制单元

最大采样谱宽  ≥ 5 MHz

提供梯度场强度参数

- 数字化锁场控制单元

2H氘锁

可以实现快速氘梯度匀场

- 梯度场（Z轴）

提供梯度场强度参数

- 高精度变温控制单元

低温附件，包括液氮杜瓦和热交换器，可以满足15小时以上的低温试验，中途不需要加液氮。

控温精度：≤ +0.1 ºC

样品测量温度范围：-150 ºC 至 +140 ºC

- 1H-19F-{BB} 5mm 宽带多核探头 (2个)

5 mm 宽带Z梯度场多核探头

检测核：1H和19F，及共振频率在15N-31P之间的核

提供探头灵敏度以及90º脉宽详细参数

探头全自动调谐和匹配附件：必须配备能调所有观测核的全自动调谐和匹配附件

或探头采用最新不同溶剂免调谐技术

- 数据处理计算机工作站及相关NMR软件包，全套软件免费升级

- 自动进样器

提供自动进样器位数等参数

- 附件及零配件（备件及消耗品，包括专用工具）

5mm液体转子 （低温高温各2个）

液氦传输管   1套

≥520升无油无水，带空气干燥管的无油空气压缩机1台

- 选件（需单独报价）

无

- 技术服务条款

  - 安装、调试及人员培训（包括安装条件）

  - 投标方到买方合同设备现场进行安装、调试、技术指导。安装调试所需工具由投标方自备。安装设备所需液氦、氦气、液氮、氮气及其它费用由投标方承担。

  - 投标方安装调试时负责操作人员的现场基本操作培训，培训时间为3天，另外还有两人一周免费北京培训。

  - 验收

  - 安装完成后进行验收，保证验收指标都达到或超过出场调试指标

  - 保修期及售后服务、维修响应时间

  - 主机及配套设备免费保修期1年(自设备验收合格之日起计算)。保修期内提供全免费保修。

  - 如果仪器出现故障，在接到用户维修服务请求后，工程师将在24小时做出响应，给出电话指导，如有必要，将在48小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行维修处理。

  - 软硬件升级（如果有要求）

  - 无

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运

- 交货期

信用证开出后4-6个月内交货

- 交货地点

深圳机场或口岸（由中标方负责运送至深圳研究生院）

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2010[32]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications 技术规格 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

投标商签字：

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2010[32]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications required 标书要求技术规格 | Specifications offered 投标应答技术规格 | Deviation 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

投标商签字：

第六部分  原厂授权书

参与投标的代理商或贸易公司须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

进口品牌原厂授权书可参照如下格式：

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2010[32]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2010______________ .Accepted on _________2010__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2010[32]

| Name of Bidder 投标商名称 | Country of Origin of Bidder 投标商国别 | Country of Origin of Manufacturer 原产商国别 | Name of Goods 投标产品名称 | Total CIP Price 到岸总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

投标商签字

备注：请在Item No.一栏中标明投标设备的包号，如同时投多包，请分项报出各包的分项标价及投标总价。