北京大学信息学院、物理学院扫描近场光学显微镜招标采购项目

招 标 文 件

编号：2009[23]

北京大学实验室与设备管理部

二〇〇九年五月十九日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	4

第三部分  技术要求	7

第四部分  设备明细表	15

第五部分  技术规格偏离表	16

第六部分  原厂授权书	17

开  标  一  览  表	18

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2009年5月19日

项目名称：北京大学信息学院、物理学院“扫描近场光学显微镜”招标采购项目

招标编号: 2009[23]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间的横楼二层5225室）

邮    编：100871

电    话： 62751412；传 真：62765115

联 系 人：石铄 张宇波 张洁

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学信息学院、物理学院“扫描近场光学显微镜”招标采购项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

1.招标内容

1.1招标货物名称：扫描近场光学显微镜

1.2数量及技术规格要求：2套；技术规格要求详见标书“第三部分”。

1.3交货地点：北京首都机场

2.合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.招标文件购买时间和办法：2009年5月27日9:00至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）购买招标文件。标书售价200元人民币，售后不退。

4. 此次投标分为A、B包。投标单位可针对标书A包和B包分别投标，也可对全部设备投标，但需在开标一览表上分别注明A、B包的价格及投标总价。

5.投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp），以供参考。

6.接受投标时间、投标截止时间及开标时间

6.1接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2009年6月8日上午9:00前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

6.2开标时间：兹定于2009年6月8日上午9:00整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

7.投标细则

7.1 投标内容

7.1.1最终用户：北京大学信息学院、物理学院

7.1.2设备名称：扫描近场光学显微镜

7.1.3投标语言：投标文件第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

7.1.4投标货币：美元

7.1.5交货时间：合同签订后的四个月内

7.2 付款条件：招标机构接受以下付款方式：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告支付。

7.3 标书文件要求

7.3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

7.3.2技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

7.3.3技术资料及样本原件

7.3.4原厂商委托书原件（适用于投标人为贸易公司者）

7.3.5 资格证明文件

包括：营业执照（复印件）； 法人资格证明或法人代表授权书；税务登记证明（复印件）；银行资信证明；近三年的销售业绩及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

7.4 文件数量：一式陆份（一份正本五份副本），开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（请单独放在壹小信封内供开标用）

8.投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部会议室

9.中标结果将在评标结束后以书面形式通知中标商。

10.中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

10.1  100万元人民币以下部分按1％收取；

10.2  100－500万元人民币部分按0.8％收取；

10.3  500万元以上人民币部分按0.6％收取。

11.条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学信息学院、物理学院“扫描近场光学显微镜”招标采购项目的招标采购事宜(Bid No. 2009[23])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合或超过标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 交货地点为北京首都机场。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户做好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 维修及技术服务要求详见标书技术需求部分。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

15.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

15.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

15.3技术资料包括样本原件

15.4原厂商委托书原件(适用于投标人为贸易公司者)

15.5资格证明文件

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天。投标货币为美元。接收投标文件截止时间为 2009年6月8日上午9：00时。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；     电话：010-62751412；   传真：010-62765115

联系人：石铄、张宇波、张洁。

二． 评标原则

1. 初步审查及确定是否基本响应：

1.1审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2确定标书是否对招标文件做出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了招标方的权利或投标人的义务；

1.3对标的响应性的确定是依据投标文件本身的内容，而不受外因的影响；

1.4确定为未做出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。对于投标文件中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，可以忽略。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：30％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：50％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对评标文件进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能最大限度的响应、综合得分最高且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

7.1全部投标厂商均不具备投标资格；

7.2全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

7.3缺乏有效的竞争；

7.4投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

第三部分  技术要求

A包；最终用户：北京大学信息学院

- 设备名称：扫描近场光学显微镜（Scanning near-field optical microscope）

- 数量：1套

- 设备用途说明（用户今后的具体使用用途）：

最终用户为北京大学区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室，该系统将被应用于微纳光电子波导器件、微纳米材料等基础应用科学研究领域。主要研究对象包括：金属表面等离激元光学、光波导器件、光子晶体器件、左手材料等。

- 技术要求及参数

      - 基本组成部件

- 扫描近场光学显微镜系统由主机(包括：探针扫描头、光纤探针、样品扫描台、反馈系统、实验平台等)、光电探测器、激光光源、控制测量软件、显微镜等部分组成完整的扫描近场光学显微镜系统，能够实现所有扫描近场光学显微镜的探测、成像等功能。

- 激光光源：波长为488nm、532nm固体激光器，或者633nm的He-Ne气体激光器； 功率>20mW，功率稳定性<±1%；光斑直径<Ø1mm，光束发散角<1mrad，单模线偏振。

- 高灵敏度、低噪声光电探测器：（包含驱动电源及后续信号处理电路）： PMT或者APD探测器，波长响应范围优于300－800nm。

- 控制器及软件，能够在Windows XP的视窗操作系统下稳定运行，能够测量、监测、控制所有系统部件和所有测量动作，使之同步、协调、高效、高精度、稳定完成所有测量；能够读取信号、采集数据、实时处理数据、数据后期处理等。

      - 近场光学显微镜的工作方式和精度：

4.2.1具有样品扫描工作模式（即样品台扫描方式），探针与样品间距采用shear force 或者tapping 方式进行控制，具有自动进针功能，

          - 样品台xy调节范围：≥5毫米

          - 样品扫描范围：≥70×70×10（微米），

          - 近场光学分辨率：xy方向≤50纳米，

          - z方向分辨率≤1纳米，

          - 扫描步长分辨率：≤1纳米，

          - 要求能够闭环控制z方向针尖与样品表面的距离，可调范围≥100纳米，步长分辨率达≤1纳米。

          - 重复扫描偏差≤20纳米

          - 能够得到符合上述技术指标的光学图像和形貌图像。

4.2.2探针扫描工作模式（或其他等效方案），探针与样品间距采用shear force 或者 tapping 方式进行控制，具有自动进针功能，

          - 样品台xy调节范围：≥5毫米，

          - 探针扫描范围：≥50×50×5(微米)，

          - 近场光学分辨率：xy方向≤50纳米，

          - z方向≤1纳米，

          - 扫描步长分辨率：≤1纳米，

          - 要求能够精密控制z方向针尖与样品表面的距离，可调范围≥100纳米，步长分辨率达≤1纳米。

          - 重复扫描偏差≤20纳米

          - 能够得到符合上述技术指标的光学图像和形貌图像。

      - 光学显微镜：要求至少具有正置光路配置，最好能够实现正置、倒置显微镜联用。同时配备10×、40×（60×）、100×常规显微物镜，并能使用超长工作距物镜等，具备光学共焦成像功能。具有适当的接口或安装连接设计，方便与外光路进行友好对接，便于扩展、增加荧光和拉曼光谱功能。

      - 扫描探头和扫描样品台都应集成于常规光学显微镜架构之上，要求至少具有正置光路设计，并能够实现透射、反射、照明和收集模式近场光学扫描探测；要求具有远场CCD成像系统（含照明光源）便于在宽视场观测探头与样品。整个系统结构要稳定、可靠，适合纳米精度的光学测量。

      - 红外激光光源及相应的光路设计：波长范围≥1510-1560nm，功率极大值≥20mW，功率稳定性<±1%。

      - 红外光探测器及红外检测显微镜适配模块：响应波长范围800-1600nm。

      - 计算机、显示器、系统软件操作系统等。

      - 要求该系统的扫描控制部件具有闭环扫描控制功能，扫描图像有较高的重复性，使得扫描部件多次重复扫描时漂移≤5纳米。

      - 控制软件能够处理常规的光探测器的信号，具有与国际知名光谱仪器厂商的光谱仪联用功能，拥有成熟可靠的解决方案，能够实现对选定光波段进行近场扫描成像和形貌成像分析，如：实现针尖增强拉曼光谱成像分析测试。

      - 该近场光学系统具有一定的改造升级空间及功能扩展性，如：升级为双探针系统，各扫描探针能够独立或者联合工作，扫描探测可在低温或者真空环境工作等等。

      - 控制系统及软件能兼容AFM反馈模式扫描：

          - 扫描范围：≥50×50×5(微米)，

          - AFM分辨率：xy方向≤1纳米，

          - z方向≤0.1纳米，

          - 扫描步长分辨率：≤1纳米。

      - 该光学近场系统能够兼容波导探针、光纤直针和弯针等光学探针。

      - 该系统能实现对微纳米颗粒或线型材料在微纳米尺度进行位移操控。

      - 该系统能够在测试时对样品进行原位加热并且具有温控功能。

- 附件及零配件（包括在总价中）

随整套设备配套提供光学探针30个。包括：适用于可见光波段的探针20支和适用于红外波段的探针10支，探针针尖孔径≤100nm，金属镀膜，通光效率优于0.1%，与必要的激振部件组合成部件。

供应商长期提供近场光学探针的购置（服务）优惠，根据用户需求设计制作各种规格和孔径尺寸的光学探针。

（注：所有系统、部件、零件、配件、服务、运费等都要分开逐项报价，便于评标时比较、计算总价）

- 技术服务条款

  - 货到之后3周内完成现场免费安装和调试，并且负责免费现场培训3名操作管理人员，免费安装调试和培训时间不少于4天。提供一次免费移机安装调试，并提供用户维护操作手册和维修电路图。

  - 免费保修期至少2年，保修期内出现问题，应在接到用户通知后5个工作日内到现场解决问题。

  - 在保修期外软硬件出现的问题，接到用户通知后2个工作日内给予答复，5个工作日内给与解决方案并到达用户现场解决问题。重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，如因卖方原因不能及时修复，保修期将相应顺延。设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。设备供应商提供终身维修，并保证不低于十五年的零配件供应。

  - 在硬件支持的前提下，免费提供软件升级。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

- 交货日期： 签订合同后4个月内交货。

- 交货地点： 北京首都机场

- 验收标准：

- 参见本章4.技术规格，在厂家标准测试样品之外需测试用户提供的样品以验证设备性能。

- 设备标准应符合厂家公开的技术文件，验收程序严格遵守厂家提供的公开验收文件,系统所有配置和功能须现场演示,其测量结果须满足厂家技术资料和上述技术指标。

- 10.1 及10.2 同时满足为技术验收合格。

11.  评标标准

11.1   投标报价：30％；

11.2   综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年做过的与本项目相同或相似的项目业绩等（厂商需提供国内用户单位名单）；

11.3   技术性能和使用要求：50％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、配套性能、扩展潜力、适用性等；

11.4   售后服务：10％；售后服务，长期技术支持，消耗配件保证、培训等。

B包；最终用户：北京大学物理学院

1. 设备名称：扫描近场光学显微镜(Scanning near-field optical microscope)

2. 数量：1套

3. 设备用途说明（用户今后的具体使用用途）:

最终用户为北京大学人工微结构和介观物理国家重点实验室，该系统将被应用于微纳光子学、表面物理学、微纳米材料等基础科学研究领域，具体研究对象包含：金属表面等离激元光学，光波导器件、光学微腔及二维光子晶体器件，液体环境的生物样品，表面增强及针尖增强光谱学。

4. 技术要求及参数

4.1 基本组成部件

4.1.1 主机，包含如：探针扫描头、光纤探针、反馈系统、样品扫描台、实验平台、操作台等，构成完整的扫描近场光学显微镜系统，能够实现所有扫描近场光学显微镜的探测、成像等功能。

4.1.2  控制器及软件，能够在Windows XP的视窗操作系统下稳定运行，能够测量、监测、控制所有系统部件和所有测量动作，使之同步、协调、高效、高精度、稳定完成所有测量。并能够兼容多种光学探测器，包含驱动电源以及实时的对后续信号数据进行读取和处理。

4.1.3  激光光源：波长为488nm、532nm固体激光器，或者633nm的He-Ne气体激光器； 功率>20mW，功率稳定性<±1%；光斑直径<Ø1mm，光束发散角<1mrad，单模线偏振。

4．1.4  探测器（包含驱动电源及后续信号处理电路）：高灵敏度的PMT或者APD探测器，波长响应范围：≥300－800nm。

4.2 近场光学显微镜的工作方式和精度：

4.2.1具有样品扫描工作模式(即样品台扫描方式)，探针与样品间距采用shear force 或者 tapping 方式控制，具有自动进针功能，

- 样品台xy调节范围：≥5毫米；

- 样品扫描范围：≥70×70×10(微米)，

- 近场光学分辨率：xy方向≤50纳米，

- z方向分辨率≤1纳米，

- 扫描步长分辨率：≤1纳米，

- 要求能够精密地控制z方向针尖与样品表面的距离，可调范围≥60纳米，步长分辨率≤1纳米，要求在液体环境下也能实现该功能，

- 重复扫描偏差≤20纳米，

- 要求能够得到符合上述技术指标的光学图像和形貌图像。

4.2.2探针扫描工作模式（或其他等效方案），探针与样品间距采用shear force 或者 tapping 方式控制，具有自动进针功能，

- 样品台xy调节范围：≥5毫米；

- 探针扫描范围：≥50×50×5(微米)，

- 近场光学分辨率：xy方向≤50纳米，

- z方向≤1纳米，

- 扫描步长分辨率：≤1纳米，

- 要求能够精密地控制z方向针尖与样品表面的距离，可调范围≥100纳米，步长分辨率≤1纳米，要求在液体环境下也能实现该功能，

- 重复扫描偏差≤20纳米，

- 要求能够得到符合上述技术指标的光学图像和形貌图像。

4.3 扫描探头和扫描样品台都应集成于常规光学显微镜架构之上，要求至少具有倒置光路设计，并能够实现透射、反射、照明和收集模式近场光学扫描探测；要求具有远场CCD成像系统（含照明光源），便于在宽视场观测探头与样品。整个系统结构要求稳定、可靠，适合纳米精度的光学测量。

4.4 要求该近场光学系统能够稳定可靠地观测在液态环境下微结构材料和生物样品，能够提供在液体环境下具有较高的运行稳定性和可靠性的验证方案，并提供相关配件和技术支持。液体环境下扫描范围：≥50×50×5(微米)，近场光学分辨率：xy方向≤80纳米，z方向≤5纳米，重复扫描偏差≤20纳米，能够快速稳定的扫描成像，例如：一般要求尺度为10×10（微米）的256×256像素的扫描成像时间≤600秒。

4.5 光学显微镜：要求至少具有倒置光路设置，最好可同时兼容正置显微镜。同时配备10×、40×（60×）、100×常规显微物镜并能使用超长工作距离物镜以及水或油浸物镜等，系统能够自动聚焦，具备光学共焦成像功能。具有适当的接口或安装连接设计，方便与外光路进行友好对接，便于扩展、增加荧光和拉曼等光谱探测功能。

4.6 计算机、显示器、系统软件操作系统等。

4.7 要求该系统的扫描控制部件具有闭环扫描控制功能，扫描图像有较高的重复性，使得扫描部件多次重复扫描时漂移≤5纳米。

4.8 控制软件能够处理常规的光探测器的信号，如：光电倍增管（PMT），雪崩二极管光探测器（APD），国际知名公司生产的CCD光谱探测仪器等。具有与国际知名光谱仪器厂商的光谱仪联用功能，拥有成熟可靠的解决方案，能够实现对选定光波段进行近场扫描成像和形貌成像分析，如：实现针尖增强拉曼光谱成像分析测试。

4.9 该近场光学系统具有一定的改造升级空间及功能扩展性，如：升级为双探针系统，各扫描探针能够独立或者联合工作，扫描探测可在低温或者真空环境工作等等。

4.10 控制系统及软件能兼容AFM反馈模式扫描：

- 扫描范围：≥50×50×5(微米)，

- AFM分辨率：xy方向≤1纳米，

- z方向≤0.1纳米，

- 扫描步长分辨率：≤1纳米。

4.11 该光学近场系统能够兼容光纤直针和弯针等光学探针。

4.12 该系统能够实现对微纳米颗粒或线型材料在微纳米尺度进行位移操控。

4.13 该系统应能够在测试时对样品进行原位加热并且具有温控功能。

5. 附件及零配件（包含在总价中）

随整套设备配套提供光学探针孔径为50nm、100nm以及300nm的探针各10个，要求通光效率≥0.1%,铝镀膜层，单模光纤。

同时希望供应商能长期提供近场光学探针的购置（服务）优惠，根据用户需求设计制作各种规格和孔径尺寸的光学探针。

（注：所有系统、部件、零件、配件、服务、运费等都要分开逐项报价，便于评标时比较、计算总价）

6. 技术服务条款

  - 货到之后3周内完成现场免费安装和调试，并且负责免费现场培训2名操作管理人员，免费安装调试和培训时间不少于3天。提供一次免费移机安装调试，并提供用户维护操作手册和维修电路图。

  - 免费保修期至少2年，保修期内出现问题，应在接到用户通知后5个工作日内到现场解决问题；

  - 在保修期外软硬件出现的问题，接到用户通知后2个工作日内给予答复，5个工作日内给与解决方案并到达用户现场解决问题。重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，如因卖方原因不能及时修复，保修期将相应顺延。设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。设备供应商提供终身维修，并保证不低于十五年的零配件供应。

  - 在硬件支持的前提下，免费提供软件升级。

7. 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

8. 交货日期： 签定合同后4个月内交货。

9．交货地点： 北京首都机场。

10.验收标准：

10.1 参见本章4.技术规格,在厂家标准测试样品之外需测试用户提供的样品以验证设备性能。

10.2 设备标准应符合厂家公开的技术文件，验收程序严格遵守厂家提供的公开验收文件,系统所有配置和功能须现场演示,其测试结果同时须满足厂家技术资料和上述技术指标。

10.3 10.1 及10.2 同时满足为技术验收合格。

11.评标标准

11.1  投标价格：30％；

11.2  综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年做过的与本项目相同或相似的项目业绩等。

11.3  技术性能：50％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、配套性能、扩展潜力、适用性    等；

11.4  技术服务：10％；售后服务，培训以及技术支持和消耗配件保证等；

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2009[23]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications 技术规格 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

投标商签字：

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2009[23]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications required 标书要求技术规格 | Specifications offered 投标应答技术规格 | Deviation 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

投标商签字：

第六部分  原厂授权书

参与投标的代理商或贸易公司须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

进口品牌原厂授权书可参照如下格式：

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2009[23]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2009______________ .Accepted on _________2009__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2009[23]

| Package No. 包号 | Name of Bidder 投标商名称 | Country of Origin of Bidder 投标商国别 | Country of Origin of Manufacturer 原产商国别 | Name of Goods 投标产品名称 | Total CIP Price 到岸总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

投标商签字：

(备注：请在Package No.一栏中标明投标设备的包号，如同时投A、B两包，请分别注明A、B包的价格及投标总价)