北京大学分子医学研究所、生命科学学院

激光共聚焦显微镜招标采购项目

招 标 文 件

编号：2009[29]

北京大学实验室与设备管理部

二〇〇九年六月十日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	4

第三部分  技术要求	7

第四部分  设备明细表	14

第五部分  技术规格偏离表	15

第六部分  原厂授权书	16

开  标  一  览  表	17

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2009年6月10日

项目名称：北京大学分子医学研究所、生命科学学院“激光共聚焦显微镜”招标采购项目

招标编号: 2009[29]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间的横楼二层5225室）

邮    编：100871

电    话： 62751412；传 真：62765115

联 系 人：石铄 张宇波 张洁

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学分子医学研究所、生命科学学院“激光共聚焦显微镜”招标采购项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

1.招标内容

1.1招标货物名称：激光共聚交显微镜

1.2数量及技术规格要求：2套；技术规格要求详见标书“第三部分”。

1.3交货地点：北京首都机场

2.合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.招标文件购买时间和办法：2009年6月17日9:00至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）购买招标文件。标书售价200元人民币，售后不退。

4. 此次投标分为A、B包。投标单位可针对标书A包和B包分别投标，也可对全部设备投标，但需在开标一览表上分别注明A、B包的价格及投标总价。

5.投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp），以供参考。

6.接受投标时间、投标截止时间及开标时间

6.1接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2009年6月25日上午9:00前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

6.2开标时间：兹定于2009年6月25日上午9:00整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

7.投标细则

7.1 投标内容

7.1.1最终用户：北京大学分子医学研究所、生命科学学院

7.1.2设备名称：激光共聚焦显微镜

7.1.3投标语言：投标文件第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

7.1.4投标货币：美元

7.1.5交货时间：合同签订后的三个月内

7.2 付款条件：招标机构接受以下付款方式：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告支付。

7.3 标书文件要求

7.3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

7.3.2技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

7.3.3技术资料及样本原件

7.3.4原厂商委托书原件（适用于投标人为贸易公司者）

7.3.5 资格证明文件

包括：营业执照（复印件）； 法人资格证明或法人代表授权书；税务登记证明（复印件）；银行资信证明；近三年的销售业绩及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

7.4 文件数量：一式陆份（一份正本五份副本），开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（请单独放在壹小信封内供开标用）

8.投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部会议室

9.中标结果将在评标结束后以书面形式通知中标商。

10.中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

10.1  100万元人民币以下部分按1％收取；

10.2  100－500万元人民币部分按0.8％收取；

10.3  500万元以上人民币部分按0.6％收取。

11.条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学分子医学研究所、生命科学学院“激光共聚焦显微镜”招标采购项目的招标采购事宜(Bid No. 2009[29])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合或超过标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 交货地点为北京首都机场。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户做好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 维修及技术服务要求详见标书技术需求部分。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

15.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

15.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

15.3技术资料包括样本原件

15.4原厂商委托书原件(适用于投标人为贸易公司者)

15.5资格证明文件

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天。投标货币为美元。接收投标文件截止时间为 2009年6月25日上午9：00时。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；     电话：010-62751412；   传真：010-62765115

联系人：石铄、张宇波、张洁。

二． 评标原则

1. 初步审查及确定是否基本响应：

1.1审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2确定标书是否对招标文件做出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了招标方的权利或投标人的义务；

1.3对标的响应性的确定是依据投标文件本身的内容，而不受外因的影响；

1.4确定为未做出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。对于投标文件中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，可以忽略。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：30％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：50％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对评标文件进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能最大限度的响应、综合得分最高且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

7.1全部投标厂商均不具备投标资格；

7.2全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

7.3缺乏有效的竞争；

7.4投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

第三部分  技术要求

A包；最终用户：北京大学分子医学研究所

- 设备名称 激光共聚焦显微镜

- 数量   1套

- 设备用途说明

激光共聚焦显微镜对细胞钙信号，钙火花等科学研究提供了有力的科研平台，例如激光共聚焦显微镜对研究重大生命活动过程中（如心脏搏动、神经元信号编码、发育与凋亡等）钙信号转导的普遍规律和生理调节，钙信号与其它细胞内信号转导网络的交互作用，以及某些病理条件下钙信号失调的细胞与分子机制，内容涵盖单分子和亚细胞器钙信号动力学、在体钙信号分子成像、细胞钙调控与信号转导（以肌细胞、神经元为模式细胞）、钙信号与细胞衰老以及生物钙信号系统复杂性等研究提供了有力的帮助。

- 技术要求及参数

4.1 .激光光源系统

4.1.1 覆盖近紫外及可见光波长范围的固体激光器，各激光器单独分立，整合输出。

4.1.2* 激光器部分:

近紫外激光：405nm；≤ 5 mW

Ar激光：488 nm；≤ 10 mW

HeNe激光：555nm；≤10 mW

HeNe激光：635nm；≤5 mW

4.1.3 全部光源系统由计算机控制。用户可由软件界面通过鼠标操作，选择各种光源，控制光源强度，并直观地了解到各种光源的工作状态。

4.2 激光扫描系统

4.2.1 扫描器（含检测器）与显微镜直接连接于显微镜后侧端口（非光纤连接），一体化设计，一体化像差及色差校正。

4.2.2 整个光路的光学设计适用波长范围为420nm～630nm全光谱范围。

4.2.3个或以上高灵敏低噪音的光电倍增管PMT荧光检测通道，至少包括1-2个光谱可随意调节检测通道，

4.2.4 一个透射光DIC通道。

4.2.5 *同时进行4种荧光波长或荧光探针的拆分和记录。

4.2.6 * 灵敏度非常高（1nm）的光路设计

4.2.7 可自由选择各通道荧光采集的波长范围，可以同时采集荧光通道和透射光通道的图像。

4.2.8 可对荧光光谱进行分析，拆分光谱重叠的不同标记的信号，可以解决同时使用多种荧光标记时，激发光或发射光波长重叠造成的串色问题。具有实时计算机系统（Real time computer ）监控扫描过程、同步及数据采集，可选择使用16位、12位和8位A/D转换的动态范围。

4.2.9 扫描分辨率：可以在4 x 1至2048 x 2048之间自由选择。所有通道同时使用时，各通道均可达到2048X2048的分辨率，及16位（65536个灰度级）。

4.2.10扫描方式：xy，xyz，xyt，xyzt，xz，xt，xzt，spot-t，x，xy，xyz，xyt，xyzt，xz，xt，xzt，直线扫描，任意曲线扫描，剪切扫描。

在所有扫描方式下，均可以使用单向和双向扫描。

4.2.11 * 在所有扫描方式下，均可以进行360°任意旋转扫描线的方向，同时可以变倍以及移动扫描区域的中心。旋转、变倍、移动中心均可以实时（扫描过程中）进行。可同时定义99个任意感兴趣区域。感兴趣区域的定义（划分）方便，可保存。可对不同区域采用不同的激光、扫描速度等设定。

4.2.12 单向、双向扫描方式下各有26个速度级别。

4.2.13多重扫描功能，可以在扫描过程中以线和幅方式切换光路配置。

4.2.14 扫描视场数最大为18

4.3  Z轴正置电生理荧光研究级显微镜

4.3.1  显微镜部分

4.3.1.1 * 研究型电生理显微镜

4.3.1.2 显微镜可由共聚焦软件一体化控制，并为电动、手动兼容型。

4.3.1.3 *采用最新光学系统，物镜目镜独立的双重（轴向、径向）色差校正。

4.3.1.4 显微镜透射光源：12V 100W卤素灯。根据所用物镜，光源自动匹配适当亮度。

4.3.1.5 荧光光源：光纤连接的100W 汞灯，光强和光闸可由共聚焦软件控制。

4.3.1.6 全套红外微分干涉（红外Senarmont-DIC棱镜）附件，有与不同数值孔径的物镜一一对应的DIC棱镜。

4.3.1.7 目镜一对：10X，视场数23

4.3.1.8 物镜：针对共聚焦显微镜应用优化的高分辨率、高透过率荧光物镜

10X，高分辨率、高透过率电生理专用水镜

20X，高分辨率、高透过率电生理专用水镜

40X，高分辨率、高透过率电生理专用水镜

4.3.1.9  专业显微镜系统用气垫防震台。

4.3.1.10 电生理XY载物台，以方便加载显微操作系统

4.3.2  软件部分：

4.3.2.1 智能化系统设置：根据不同应用要求，软件可“一键设置”自动设置整个光路；如：以最快速度获取图像的光路，以最高解析度获取图像的光路或者两种方法兼顾。同时，软件可自动根据染料名字选择该染料合适光谱范围，无需手动设定。

4.3.2.2 自动预扫描功能，可以自动、快速设定扫描参数，减少荧光淬灭。

4.3.2.3 扫描条件调用功能，从已保存图像中快速调用并将硬件设定的原始扫描参数。

4.3.2.4 折射率校正功能，校正折射率不同对三维扫描的影响，保证空间定位的精确。

4.3.2.5 图像、图像的备注信息和原始扫描条件可保存于同一文件，以图像数据库方式管理组织数据，可以浏览缩略图及相关信息。可以从数据库中直接使用扫描条件调用功能调用硬件设置。

4.3.2.6 扫描过程中实时计算和显示比率（ratio）图像。

4.3.2.7 可以线或帧方式进行多次扫描的平均和累加。

4.3.2.8 三维、四维重建及动画功能，多种显示模式，包括正交显示、任意切面显示、投影。

4.3.2.9 具有图形化的感兴趣区域荧光强度平均值分析，实时或在扫描完成后显示和计算离子浓度。

4.3.2.10 可视化宏程序编辑功能，可编辑多视野、多速度的复杂图像自动采集程序。

4.3.2.11 免费图像浏览软件，可用于共聚焦系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出共聚焦图像。

4.3.2.12 *计算机：Pentium 双核处理器，500G S-ATA高速硬盘，4G内存，DVD刻录机，30英寸宽屏液晶显示器，Windows XP操作系统。

- 附件及零配件

5.1  激光器405nm；/488 nm；/555nm / 635nm；

5.2  电生理显微镜

5.3  卤素灯和汞灯灯泡

- 技术服务条款

6.1  安装、调试与培训

仪器到货后，厂家需再接到用户通知后10个工作日内进行安装调试；提供2名用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训，系统的调试在10个工作之内完成。

6.2  验收：

卖方、买方（或指定监理人员）共同参加开箱检验，及时对货物数量、品种、型号、规格进行核对、检验，如果在联合开箱检验中发现货物有任何短少，缺损，缺陷或与合同规定不符，双方代表应当场签署1份详细报告，该报告将作为买方在卖方有责任的情况下要求卖方进行更换、修理或补充发货的有效证据。

技术指标的验收以标书要求的规格参数、合同条款及厂家公开的技术标准为依据。

6.3 保修期

保修期为安装验收合格之日起一年，在保修期外软硬件出现的问题，接到用户通知后二十四小时内给予答复，两个工作日内给与解决方案并到达用户现场解决问题。重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，如因卖方原因不能及时修复，保修期将相应顺延。

设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

设备供应商提供终身维修，并保证不低于十五年的零配件供应。

6.4 软件升级

在硬件支持的前提下，免费提供软件升级。

6.5 提供维护操作手册和维修电路图。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

- 交货日期

合同签定后90天

- 交货地点：北京首都机场

B包；最终用户：北京大学生命科学学院

1. 设备名称 激光共聚焦显微镜

2. 数量   1台

3. 设备用途说明

激光共聚焦显微镜对细胞钙信号，钙火花等科学研究提供了有力的科研平台，例如激光共聚焦显微镜对研究重大生命活动过程中（如心脏搏动、神经元信号编码、发育与凋亡等）钙信号转导的普遍规律和生理调节，钙信号与其它细胞内信号转导网络的交互作用，以及某些病理条件下钙信号失调的细胞与分子机制，内容涵盖单分子和亚细胞器钙信号动力学、在体钙信号分子成像、细胞钙调控与信号转导（以肌细胞、神经元为模式细胞）、钙信号与细胞衰老以及生物钙信号系统复杂性等研究提供了有力的帮助。

4. 技术要求及参数

4.1  激光光源系统

4.1.1 * 激光器部分，

4.1.1.1 *Ar激光：458nm、488nm、514nm，≤30mW

4.1.1.2 *HeNe激光：543nm、633nm，≤5mW

4.1.1.3 AOTF对激光强度的控制连续可调（0~100%），步进0.1%，并有良好的激光管寿命保护装置（自动Standby，风扇自动延时关闭）。

4.1.2 扫描器部分

4.1.2.1 扫描器（含检测器）与显微镜直接连接（非光纤连接），一体化设计，一体化像差及色差校正。

4.1.2.2 整个光路的光学设计适用波长范围为420nm～750nm全光谱范围。

4.1.2.3 * 每个荧光检测器具有独立的10级可调数码增益，可大幅度提高信躁比

4.1.2.4 有独立可调大小的针孔，调节范围为连续调节，免维护。

4.1.2.5 * 光栅分光方式，并且具有减少信号损失的循环光路设计，以便提高图象信躁比

4.1.2.6 一个可用于明场和DIC观察的透射光检测通道。

4.1.2.7 可对荧光光谱进行分析，拆分光谱重叠的不同标记的信号，可以解决同时使用多种荧光标记时，如GFP/YFP双标记，激发光或发射光波长重叠造成的串色问题。

4.1.2.8 具有实时计算机系统（Real time computer ）监控扫描过程、同步及数据采集，可选择使用16位、12位和8位A/D转换的动态范围。

4.1.2.9 扫描为线性扫描，以满足信躁比的提高

4.1.2.10 扫描方式：xy，xyz，xyt，xyzt，xz，xt，xzt，spot-t，x，xy，xyz，xyt，xyzt，xz，xt，xzt，直线扫描，任意曲线扫描，剪切扫描。

4.1.2.11 在所有扫描方式下，均可以使用单向和双向扫描。

4.1.2.12 * 在所有扫描方式下，均可以进行360°任意旋转扫描线的方向，同时可以变倍以及移动扫描区域的中心。旋转、变倍、移动中心可以实时（扫描过程中）进行。

4.1.2.13 可对任意形状的感兴趣区域扫描，进行荧光淬灭和荧光检测。感兴趣区域扫描可以精确到像素点，即激光对感兴趣区域外无激发。可同时定义99个任意感兴趣区域。感兴趣区域的定义（划分）方便，可保存。可对不同区域采用不同的激光、扫描速度等设定。

4.1.2.14 可在线（扫描同时）检测感兴趣区域荧光强度曲线。

4.1.2.15 * 扫描光学变倍：变倍范围0.6 x – 40x，步进0.1 x，要进行≤1X的变倍

4.1.2.16 单向、双向扫描方式下各有14个速度级别。

4.1.2.17 * 多重扫描功能，可以在扫描过程中以线和幅方式切换光路配置。

4.1.2.18 * 扫描视场数最大为18。

4.1.3  显微镜部分

4.1.3.1 研究型全自动倒置显微镜，高效率V型光路设计。

显微镜可由共聚焦软件一体化控制，并为电动、手动兼容型。

4.1.3.2 六位电动物镜转换器，具有自动齐焦功能。

4.1.3.3 显微镜透射光源：12V 100W卤素灯。根据所用物镜，光源自动匹配适当亮度。

4.1.3.4 目镜一对：10X，视场数23

4.1.3.5 物镜：针对共聚焦显微镜应用优化的高分辨率、高透过率荧光物镜

10X，数值孔径0.30，工作距离5.2 mm

40X，数值孔径1.20， 超级平场复校色差水镜

4.1.4 软件部分：

4.1.4.1 * 针孔自动匹配功能，可以针对最佳分辨率和最佳三维重建自动匹配针孔直径。

4.1.4.2 智能化系统设置：根据不同应用要求，软件可”一键设置”自动设置整个光路；如：以最快速度获取图像的光路，以最高解析度获取图像的光路或者两种方法兼顾。同时，软件可自动根据染料名字选择该染料合适光谱范围，无需手动设定。

4.1.4.3 自动预扫描功能，可以自动、快速设定扫描参数，减少荧光淬灭。

4.1.4.4 扫描条件调用功能，从已保存图像中快速调用并将硬件设定城原始扫描参数。

4.1.4.5 折射率校正功能，校正折射率不同对三维扫描的影响，保证空间定位的精确。

4.1.4.6 共定位分析功能，可定量分析不同标记之间的定位关系，可显示定位关系的荧光分布图，可分别提取单标记和共定位图像。

4.1.4.7 图像、图像的备注信息和原始扫描条件可保存于同一文件，以图像数据库方式管理组织数据，可以浏览缩略图及相关信息。可以从数据库中直接使用扫描条件，调用功能调用硬件设置。

4.1.4.8 扫描过程中实时计算和显示比率（ratio）图像。

4.1.4.9 可以线或帧方式进行多次扫描的平均和累加。

4.1.4.10 具有直方图（Histogram）分析工具，可测量直线和任意形状曲线的荧光强度分布，可测量长度、角度、面积、荧光强度。

4.1.4.11 图像运算功能，包括加、减、乘、除、比率（ratio）、移位、滤镜。

4.1.4.12 免费图像浏览软件，可用于共聚焦系统以外的任意计算机，以便于浏览、输出共聚焦图像。

5. 附件及零配件

5.1  Ar激光：458nm、488nm、514nm 和543nm，

5.2  倒置显微镜

5.3  卤素灯炮

6. 技术服务条款

6.1  安装、调试与培训

仪器到货后，厂家需再接到用户通知后10个工作日内进行安装调试；提供2名用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训，系统的调试在10个工作之内完成。

6.2  验收：

卖方、买方（或指定监理人员）共同参加开箱检验，及时对货物数量、品种、型号、规格进行核对、检验，如果在联合开箱检验中发现货物有任何短少，缺损，缺陷或与合同规定不符，双方代表应当场签署1份详细报告，该报告将作为买方在卖方有责任的情况下要求卖方进行更换、修理或补充发货的有效证据。技术指标的验收以标书要求的规格参数、合同条款及厂家公开的技术标准为依据。

6.3 保修期

保修期为安装验收合格之日起一年，在保修期外软硬件出现的问题，接到用户通知后二十四小时内给予答复，两个工作日内给与解决方案并到达用户现场解决问题。重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，如因卖方原因不能及时修复，保修期将相应顺延。

设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

设备供应商提供终身维修，并保证不低于十五年的零配件供应。

6.4 软件升级

在硬件支持的前提下，免费提供软件升级。

6.5 提供维护操作手册和维修电路图。

7. 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

8. 交货日期

合同签定后90天

9. 交货地点：北京首都机场

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2009[29]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications 技术规格 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

投标商签字：

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2009[29]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications required 标书要求技术规格 | Specifications offered 投标应答技术规格 | Deviation 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

投标商签字：

第六部分  原厂授权书

参与投标的代理商或贸易公司须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

进口品牌原厂授权书可参照如下格式：

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2009[29]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2009______________ .Accepted on _________2009__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2009[29]

| Package No. 包号 | Name of Bidder 投标商名称 | Country of Origin of Bidder 投标商国别 | Country of Origin of Manufacturer 原产商国别 | Name of Goods 投标产品名称 | Total CIP Price 到岸总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

投标商签字：

(备注：请在Package No.一栏中标明投标设备的包号，如同时投A、B两包，请分别注明A、B包的价格及投标总价)