北京大学化学与分子工程学院

“高速双扫描激光共聚焦显微镜”

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2012[07]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一二年一月十八日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	4

第三部分  技术要求	7

第四部分  设备明细表	11

第五部分  技术规格偏离表	12

第六部分  原厂授权书	13

开  标  一  览  表	14

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2012年1月18日

项目名称：北京大学化学与分子工程学院“高速双扫描激光共聚焦显微镜”招标采购项目

招标编号: 2012[07]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）

邮    编：100871

电    话： 62751412；传 真：62765115

联 系 人：石铄 张宇波 张洁

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学化学与分子工程学院“高速双扫描激光共聚焦显微镜”招标采购项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

1.招标内容

1.1招标货物名称：高速双扫描激光共聚焦显微镜

1.2数量及技术规格要求：详见标书

1.3交货地点：北京首都机场

2.合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.招标文件购买时间和办法：2012年2月9日9:00至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5225室）购买招标文件。标书售价200元人民币，售后不退。

4.投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp），以供参考。

5.接受投标时间、投标截止时间及开标时间

5.1接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2012年2月17日09:00前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

5.2开标时间：兹定于2012年2月17日09:00整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

6.投标细则

6.1 投标内容

6.1.1最终用户：北京大学化学与分子工程学院

6.1.2设备名称：高速双扫描激光共聚焦显微镜

6.1.3投标语言：投标文件第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

6.1.4投标货币：美元

6.1.5交货时间：合同签订后的三个月内

6.2 付款条件：招标机构接受以下付款方式：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告支付。

6.3 标书文件要求

6.3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

6.3.2技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

6.3.3技术资料及样本原件

6.3.4原厂商委托书原件（适用于投标人为贸易公司者）

6.3.5 资格证明文件

包括：营业执照（复印件）； 法人资格证明或法人代表授权书；税务登记证明（复印件）；银行资信证明；近三年的销售业绩及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

6.4 文件数量：一式陆份（一份正本五份副本），开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）壹份（请单独放在壹小信封内供开标用）

7.投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部会议室

8.中标结果将在公示期满后以书面形式通知中标商。

9.中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

9.1  100万元人民币以下部分按1％收取；

9.2  100－500万元人民币部分按0.8％收取；

9.3  500万元以上人民币部分按0.6％收取。

10.条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学化学与分子工程学院“高速双扫描激光共聚焦显微镜”招标采购项目的招标采购事宜(Bid No. 2012[07])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合或超过标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 交货地点为北京首都机场。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户做好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整的技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 维修及技术服务要求详见标书技术需求部分。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

15.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

15.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

15.3技术资料包括样本原件

15.4原厂商委托书原件(适用于投标人为贸易公司者)

15.5资格证明文件

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天。投标货币为美元。接收投标文件截止时间为 2012年2月17日09：00时。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；     电话：010-62751412；   传真：010-62765115

联系人：石铄、张宇波、张洁。

二． 评标原则

1. 初步审查及确定是否基本响应：

1.1审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2确定标书是否对招标文件做出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了招标方的权利或投标人的义务；

1.3对标的响应性的确定是依据投标文件本身的内容，而不受外因的影响；

1.4确定为未做出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。对于投标文件中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，可以忽略。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：30％；

3.2技术性能：50％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

3.3综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对评标文件进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能最大限度的响应、综合得分最高且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

7.1全部投标厂商均不具备投标资格；

7.2全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

7.3缺乏有效的竞争；

7.4投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

第三部分  技术要求

- 设备名称

高速双扫描激光共聚焦显微镜

- 数量：1套

- 设备用途说明

3.1对活细胞和组织或切片进行连续扫描，获得精细的单个细胞或一群细胞的各个层面结构（包括染色体等）的三维图像及光谱图像

  - 利用荧光标记，测定细胞内如钠、钙、镁等离子浓度的比率及动态变化

  - 观察活细胞或切片的膜标记、免疫标记等，同时可以观察多重标记

- 工作条件

  - 适于在气温为摄氏-10°C~+50°C和相对湿度小于90%的环境条件下运输和贮存

  - 适于在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏20°C ~26°C和相对湿度小于85%的环境条件下运行。连续正常运行的时间应不小于10小时

  - 配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座

- 规格、技术要求及参数

  - 激光光源系统：

5.1.1激光整合系统（光纤连接）

      - Ar激光≥60mW（458nm, 476nm, 488nm, 514nm或更多）

      - Diode激光≥50mW（405nm）

      - WLL连续光（白激光），调谐范围470nm-670nm，平均功率：1.5mW每1nm 可调，最多同时产生8条激光谱线，可同时对样品进行激发

      - 所有激光器均通过声光调制器（AOTF）进行激光波长选择及强度控制，输出功率 0~100%连续可调

    - 通过软件分别控制每种激光强度以及扫描区域

    - 符合安全要求，所有激光器均安装于箱体内，不可暴露于空气中

  - ★双扫描系统

    - 扫描方式

5.2.1.1． 双扫描系统：含高速扫描系统及高分辨扫描系统

5.2.1.2． 扫描模式：XT，XY，XYT，XYλ，XZ，XZλ，XYZ，XYZλ，

XYt，XZt，XZY，XZYt，XYZt，XYtZ

    - 扫描速度（XY扫描）最高速度：512×512: 28fps, 512×16: 290fps

    - 扫描分辨率应≥6144×6144像素，更高者可优先考虑

    - 扫描视野≥20mm， 更大者可优先考虑

    - 扫描图像应可进行光学放大，放大范围≥1X~32X，可进行大于等于200°   的光学旋转

  - 探测系统

    - 可同时探测3个荧光通道的图像，并配备1个透射光通道

    - ★所有荧光PMT均可拍摄光谱图像，其中包含至少一个磷砷化镓高灵敏度探测器，且同样可以拍摄光谱图像。光谱拍摄分辨率高于2.5nm

    - 荧光分光系统采用具有高灵敏度的声光分光器：

      - 要求PMT检测的发射光谱位置及宽度可任意调节

      - 所有PMT探测器都具有液体冷却功能

5.4显微镜系统

5.4.1 全电动研究型倒置荧光显微镜，配置全电动微分干涉（DIC）附件，配硬

件防止焦点漂移功能

5.4.2 ★物镜系统：

10x 共聚焦专用物镜 平场复消色差10x/0.40

20x 共聚焦专用物镜 平场复消色差20x/0.70

40x 共聚焦专用物镜 平场复消色差40x/1.30 oil

63x 共聚焦专用油镜 平场复消色差63x/1.4-0.6 oil

100x 共聚焦专用油镜 平场复消色差63x/1.4-0.6 oil

5.4.3． 荧光系统采用长寿命汞灯照明，激发滤色块配置UV,B,G激发

5.4.4．★配置高精度Z轴步进马达，移行范围不小于1500μm，Z轴步进<5 nm，

能完全胜任高精细快速3D成像需要

5.4.5． 配置可独立放置的可编程触摸屏控制器，实时显示和控制显微镜所有观

察功能和远程调焦，至少带6个可编程操作控制按钮

5.4.6． 目镜筒，目镜10X，视野数25mm

5.4.7． 显微镜配有电动扫描高速载物台，XY重复精度40nm

5.4.8．★显微镜须配置配原厂防震台，需要配置活细胞培养装置

5.5．数据处理系统

5.5.1． 图形工作站操作系统：Windows 7 PRO

CPU: Intel i7处理器或以上

内存：8GB以上

硬盘：500GB以上

光驱：可刻录DVD光驱

显卡：专业图形显卡，512M以上显存

显示器：双19寸专业液晶显示器

5.5.2． 图像分析软件

5.5.2.1． 显微镜及共聚焦控制软件

5.5.2.2． 三维重建软件

5.5.2.3． 活细胞专用软件模块，含多任务编程功能

5.5.2.4． 离线图像处理和分析测量软件

5.5.2.5． FRET/FRAP（荧光共振能量传输/光漂白后的恢复）应用向导模块

5.5.2.6． 所有功能均为原厂提供，无需第三方软件即可完成

5.5.3． 图形工作站配置原厂工作台

- 技术服务条款

  - 6.1 投标商提供的仪器为用户定购型号的原装机，不得提供样机、组装机等。

  - 6.2 ★为保证仪器质量，代理商销售该设备时，需要提供仪器生产商出具的代理授权原件和质量保证与售后服务承诺书原件。

  - 6.3 仪器自验收合格之日起，提供12个月的保修期，在保修期内，免费负责修理。保修期外继续提供优质维修服务，仪器终身维修。

  - 6.4不论保修期内外，对技术及质量问题4小时内答复，现场维修24小时内到达解决。

  - 6.5保修期外，供方每年派技术工程师巡访一次，对设备进行维护保养并对设备的使用和维护提供建议和帮助。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运

- 交货期

合同签订后三个月

- 交货地点

北京首都机场

备注：★为证明所投设备参数的真实性，所有投标商需提供仪器制造商出具的公开发行的英文版产品宣传彩页（印刷版原件，如使用复印件或打印件，则视为无效投标）。

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2012[07]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications 技术规格 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

投标商签字：

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2012[07]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications required 标书要求技术规格 | Specifications offered 投标应答技术规格 | Deviation 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

投标商签字：

第六部分  原厂授权书

参与投标的代理商或贸易公司须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

进口品牌原厂授权书可参照如下格式：

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2012[07]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2012______________ .Accepted on _________2012__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2012[07]

| Name of Bidder 投标商名称 | Country of Origin of Bidder 投标商国别 | Country of Origin of Manufacturer 原产商国别 | Name of Goods 投标产品名称 | Total CIP Price 到岸总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

投标商签字：