北京大学生命科学联合中心

“单分子倒置研究型荧光显微镜”招标采购项目

招 标 文 件

编号：2012[79]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一二年十二月二十八日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	4

第三部分  技术要求	7

第四部分  设备明细表	12

第五部分  技术规格偏离表	13

第六部分  原厂授权书	14

开  标  一  览  表	15

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2012年12月28日

项目名称：北京大学生命科学联合中心“单分子倒置研究型荧光显微镜”招标采购项目

招标编号: 2012[79]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学红5楼           邮    编：100871

电    话： 62751412；传 真：62765115

联 系 人：石铄  张宇波 张洁

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学生命科学联合中心“单分子倒置研究型荧光显微镜”招标采购项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

1.招标内容

1.1招标货物名称：单分子倒置研究型荧光显微镜

1.2数量及技术规格要求：数量壹套，技术规格要求详见标书

1.3交货地点：北京首都机场

2.合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.招标文件购买时间和办法：2012年12月28日—2013年1月16日9:00至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5216室）购买招标文件。标书售价200元人民币，售后不退。

4.投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp），以供参考。

5.接受投标时间、投标截止时间及开标时间

5.1接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2013年1月18日9:00前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

5.2开标时间：兹定于2013年1月18日9:00整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

6.投标细则

6.1 投标内容

6.1.1最终用户：北京大学生命科学联合中心

6.1.2设备名称：“单分子倒置研究型荧光显微镜”

6.1.3投标语言：投标文件第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

6.1.4投标货币：美元

6.1.5交货时间：合同签订后的四个月内

6.2 付款条件：招标机构接受以下付款方式：：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告支付。

6.3 标书文件要求

6.3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

6.3.2技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

6.3.3技术资料及样本原件

6.3.4原厂商委托书原件（适用于投标人为贸易公司者）

6.3.5 资格证明文件

包括：营业执照（复印件）； 法人资格证明或法人代表授权书；税务登记证明（复印件）；银行资信证明；近三年的销售业绩及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

6.4 文件数量：一式六份（一份正本五份副本），开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（请单独放在信封内供开标用）

7.投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部B08会议室

8.中标结果将在公示期满后以书面形式通知中标商。

9.中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

9.1  100万元人民币以下部分按1％收取；

9.2  100－500万元人民币部分按0.8％收取；

9.3  500万元以上人民币部分按0.6％收取。

10.条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学生命科学联合中心“单分子倒置研究型荧光显微镜”招标采购项目的招标采购事宜(Bid No. 2012[79])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合或超过标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 交货地点为北京首都机场海关。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户做好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 维修及技术服务要求详见标书技术需求部分。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

15.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

15.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

15.3技术资料包括样本原件

15.4原厂商委托书原件(适用于投标人为贸易公司者)

15.5资格证明文件

15.6开标一览表（请单独放在信封内供开标用）

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天。投标货币为美元。接收投标文件截止时间为 2013年1月18日9:00时。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；     电话：010-62751412；   传真：010-62765115

联系人：石铄、张宇波、张洁。

二． 评标原则

1. 初步审查及确定是否基本响应：

1.1审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2确定标书是否对招标文件做出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了招标方的权利或投标人的义务；

1.3对标的响应性的确定是依据投标文件本身的内容，而不受外因的影响；

1.4确定为未做出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。对于投标文件中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，可以忽略。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：30％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：50％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对评标文件进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能最大限度的响应、综合得分最高且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

7.1全部投标厂商均不具备投标资格；

7.2全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

7.3缺乏有效的竞争；

7.4投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

3.6开标一览表（请单独放在信封内供开标用）

第三部分  技术要求

- 设备名称：单分子倒置研究型荧光显微镜

- 数量：1套

- 设备用途说明

本系统购置将为凤凰工程团队提供蛋白质分子单分子成像的实验手段。结合先进的算法平台，该系统将可在毫秒时间尺度及纳米空间尺度下实现对单个蛋白质分子及蛋白复合体的显微成像及动态追踪。我们同时需要能够对细胞样品进行荧光观测，因此该系统需具有简单的共聚焦成像模块，以实现三维成像，并与宽场单分子成像结果实现原位对照。

- 通过多种荧光滤色块盒的自动切换，转换不同的激发波长，实现多色荧光成像，研究蛋白共定位或蛋白-蛋白相互作用。

- 通过使用可编程、高精度载物台，结合自动化软件，实现对载物台上样品的准确扫描、分析、移动及图像记录，实现高通量处理大量样品。

- 通过使用高灵敏度EMCCD相机，结合单分子荧光成像手段，研究蛋白质分子动态工程及蛋白-蛋白相互作用。

- 4. 工作条件：适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋25℃和相对湿度小于60％的环境条件下运行。能够连续正常工作。配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

5.技术规格：（“*”为必须满足内容） 　
5.1显微镜主机 　
*5.1.1 全电动倒置显微镜，兼具TIRF和激光共聚焦成像功能。高速电动组件可实现对图像的快速、协调、无缝拍摄。
*5.1.2 光学系统：无限远独立色差校正光学系统
*5.1.3 观察方式：具有明场, 微分干涉和荧光（宽场TIRF及共聚焦）功能
5.1.4 分光出口：左, 右各一侧出口, 100%可见光出左出口, 100%可见光出右出口。100%出目镜。 
5.1.5 数据储存：所有显微镜参数都量化, 并能被存储和复制
5.1.6 遥控器：一键式功能转换 (例如, 从明场到荧光、微分干涉只要按一键, 即可实现自动切换)
5.1.7 高分辨率液晶显示屏, 实现参数显示
5.1.8 物镜转换器：电动DIC物镜转换器，集成虚焦补偿系统，实时校正焦点漂移，在使用高倍率、高数值孔径的物镜和TIRF之类技术时能清晰聚焦成像。
5.1.9 光学变倍:  1.5-2x
5.1.10放大倍数： 100x-1000x
5.1.11 观察镜筒：人机学双目镜筒，目镜筒倾角可在15°-45°范围内调节，包括遮光板光闸和勃氏透镜。

5.1.12 透射光照明：12V100W卤素灯，备用1只，带NCB,ND,GIF隔热片。
5.1.13载物台：带线性编码器电动载物台。可用于96孔板。

5.1.14 调焦方式：借助于电动物镜转换器的升降运动，电动下降及重新对焦机构。

5.1.15 快速光闸：透射光、荧光快速光闸。并可由显微镜软件进行控制。
5.2 物镜：平场复消色差物镜，色差矫正横跨435-850nm

10X  NA≥0.40, 工作距离≥3.0 mm，支持明场、荧光、微分干涉观察方式

平场复消色差40x物镜，NA≥0.95, 工作距离≥0.21 mm，支持明场、荧光、微分干涉以及虚焦补偿

复消色差TIRF物镜, 60X  N.A. ≥1.49, 工作距离≥0.10mm，

温度调节范围：23℃-37℃，支持明场、荧光、微分干涉观察方式及虚焦补偿

复消色差TIRF物镜, 100X  N.A. ≥1.49, 工作距离≥0.10mm，

温度调节范围：23℃-37℃，支持明场、荧光、微分干涉观察方式以及虚焦补偿

平场复消色差100x油镜, N.A. ≥1.40, 工作距离≥0.13mm

5.3 目镜：10X目镜，视野数为22mm
5.4 聚光镜：全电动长工作距离聚光镜，配有微分干涉棱镜。 　　
5.5 Epi荧光，双层荧光光路　
5.5.1 荧光光强电动调节,带电动光闸。

5.5.2 内置消杂光机构（高信噪比荧光系统）
5.5.3 荧光光源 　
5.5.3.1 灯泡：130W金属灯，备用1只。
5.5.3.2 寿命≥2000小时
5.5.4 荧光激发滤块 4个　
DAPI带通型滤色块 激发340-380nm; 阻挡400nm; 发射: 435nm-485nm
FITC带通型滤色块  激发465-495nm; 阻挡505nm; 发射: 515nm-555nm

TRITC带通型滤色块 激发540/25nm; 阻挡565nm; 发射:605/55nm

多通滤色块：激发405/488/561/640，发射 446/523/600/677

5.5.5 双层全电动荧光滤块转换 　
5.5.6 六位荧光滤块转换器 　
5.5.7 荧光滤块更换无需工具 　　
5.5.8荧光滤块转换< 150ms.

5.6 全内反射荧光系统：电动TIRF照明器，双入光端口，宽场荧光及激光可同时进入光路，并可电动调节及储存激光入射角。
5.7微分干涉附件
5.7.1 手动起偏镜 　
5.7.2 电动检偏镜，安装在应该滤色块转盘中，方便做微分干涉与荧光双通道成像。 　
5.7.3微分干涉棱镜与每只物镜相对应。 
5.8 激光共聚焦插件

5.8.1.激光点扫描或线扫描

5.8.2 电动可调节共聚焦pinhole

5.8.3 扫描速度：全幅(512x512 pixels)速率至少1 fps

5.8.4 扫描模式 2D: X-Y, X-T； 3D: X-Y-Z, X-Y-T； 4D: X-Y-Z-T

5.8.5 应用：FRET, FLAP, FLIP

5.8.6 软件：需与TIRF成像软件一体或友好兼容

5.9 激光及激光控制：

5.9.1 具有5条激光源：波长405nm(输出功率～50mW)，488nm (输出功率≥60mW)，532nm(输出功率≥100mW)，561nm(输出功率≥150mW)，640(输出功率≥150mW );

5.9.2 激光单模光纤耦合，AOTF控制；如因设计原因，激光可分光路入显微镜。

5.10 压电陶瓷载物台：与电动平移台匹配，至少具有z轴高精度扫描功能（参考参数：行程200微米，精度0.4nm）

5.11 EMCCD

5.11.1 EMCCD规格：512×512像素，16um×16um

5.11.2 深度制冷：传感器电子冷却致-85℃

5.11.3 峰值量子效率：＞90%

5.11.4 动态范围：16bit

5.11.5 读出噪声：45e-rms@10MHz

5.11.6 灵活的读出区域选择和binning，1X1, 2X2, 4X4, 6X6

5.11.8 工作频率：多种工作频率 (10、5、1 MHz)

5.11.9 全幅（512x512）读出速度：≥50帧/秒, 单分子超快成像读出速度：≥500帧/秒@128x128

5.12 双通道荧光插件：可同时采集Cy3-Cy5以及CFP-YFP信号。

5.13 软件

5.13.1 一般要求：控制和采集图像，并进行存储和数据库管理，显微镜的控制。
5.13.2 图像处理功能
5.13.3 分析功能
5.13.4 测量功能
5.13.5 彩色通道管理
5.13.6 内置的报告生成器，通过模板导出图像、数据、字符等

- 附件及零配件：备用12V100W卤素灯，金属灯各一只，专用工具一套。

7.  技术服务条款：

7.1 设备安装、调试和验收

7.1.1卖方应在合同生效后的2个月内到用户实验室现场测试震动及水电情况，并向买方提出详细的安装要求和提供技术咨询。

7.1.2 仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后2周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试需在30个工作日内完成。

7.2 技术培训：在用户所在地对用户进行至少2至3人的培训。培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等。仪器正常运行后，将对用户进行二次应用培训。

7.3 保修期：卖方提供1年的免费保修,保修期自仪器验收签字之日起计算。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应；需要在现场解决问题的，应在2个工作日内到达仪器现场。故障不能及时排除的，延误的时间需相应的延长保修期。

7.5设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.6 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收合格后仪器硬件允许范围内的终生软件升级，与之相关的硬件升级仅收取成本费。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运

- 交货期：合同签订后4个月内

- 交货地点：北京首都机场

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2012[79]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications 技术规格 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

投标商签字：

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2012[79]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications required 标书要求技术规格 | Specifications offered 投标应答技术规格 | Deviation 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

投标商签字：

第六部分  原厂授权书

参与投标的代理商或贸易公司须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

进口品牌原厂授权书可参照如下格式：

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2012[79]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2013______________ .Accepted on _________2013__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2012[79]

| Name of Bidder 投标商名称 | Country of Origin of Bidder 投标商国别 | Country of Origin of Manufacturer 原产商国别 | Model & Name of Goods 投标产品型号及名称 | Total CIP Price in USD 到岸美元总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

投标商签字