北京大学北大-清华生命科学联合中心（深研院）

“四级杆液相色谱质谱联用仪”等五套设备招标采购项目

招 标 文 件

编号：2012[73]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一二年十二月二十四日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	5

第三部分  技术要求	8

第四部分  设备明细表	20

第五部分  技术规格偏离表	21

第六部分  原厂授权书	22

开  标  一  览  表	23

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2012年12月24日

项目名称：北京大学北大-清华生命科学联合中心（深研院）“四级杆液相色谱质谱联用仪”等五套设备招标采购项目

招标编号: 2012[73]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学红5楼           邮    编：100871

电    话：62751411/62751412；传 真：62765115

联 系 人：石铄  张宇波 张洁；联系电话：62751412。

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学北大-清华生命科学联合中心（深研院）“四级杆液相色谱质谱联用仪”等五套设备招标采购项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

1.招标内容

1.1招标货物名称：A包：四级杆液相色谱质谱联用仪        一套

B包：气相色谱质谱联用仪             一套

C包：快速制备色谱仪                 二套

D包：高效液相色谱仪                 一套

1.2数量及技术规格要求：数量五套，技术规格要求详见标书

1.3交货地点：深圳口岸

备注：此次投标分为A、B、C、D共4包。投标人可分包投标，也可对全部设备投标，但需在“开标

一览表”上注明包号、每包投标价及总投标价。投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

2.合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.招标文件购买时间和办法：2012年12月25日—2013年1月12日9:00至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5216室）购买招标文件。标书售价为每包200元人民币，售后不退。

4.投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp），以供参考。

5.接受投标时间、投标截止时间及开标时间

5.1接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2013年1月14日9:00前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

5.2开标时间：兹定于2013年1月14日9:00整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

6.投标细则

6.1 投标内容

6.1.1最终用户：北京大学深圳研究生院

6.1.2设备名称：“四级杆液相色谱质谱联用仪”等五套设备

6.1.3投标语言：投标文件第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

6.1.4投标货币：美元

6.1.5交货时间：合同签订后的3-4个月内

6.2 付款条件：招标机构接受以下付款方式：：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告支付。

6.3 标书文件要求

6.3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

6.3.2技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

6.3.3技术资料及样本原件

6.3.4原厂商委托书原件（适用于投标人为贸易公司者）

6.3.5 资格证明文件

包括：营业执照（复印件）； 法人资格证明或法人代表授权书；税务登记证明（复印件）；银行资信证明；近三年的销售业绩及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

6.4 文件数量：一式六份（一份正本五份副本），开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（请单独放在信封内供开标用）

7.投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部B08会议室

8.中标结果将在公示期满后以书面形式通知中标商。

9.中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

9.1  100万元人民币以下部分按1％收取；

9.2  100－500万元人民币部分按0.8％收取；

9.3  500万元以上人民币部分按0.6％收取。

10.条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学北大-清华生命科学联合中心（深研院）“四级杆液相色谱质谱联用仪”等五套设备招标采购项目的招标采购事宜(Bid No. 2012[73])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合或超过标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 交货地点为深圳口岸。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户做好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 维修及技术服务要求详见标书技术需求部分。

- 投标文件一式六份(一份正本五份副本)，包括以下文件：

15.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

15.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

15.3技术资料包括样本原件

15.4原厂商委托书原件(适用于投标人为贸易公司者)

15.5资格证明文件

15.6开标一览表（请单独放在信封内供开标用）

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天。投标货币为美元。接收投标文件截止时间为 2013年1月14日9：00时。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；     电话：010-62751412；   传真：010-62765115

联系人：石铄、张宇波、张洁。

17. 此次投标分为A、B、C、D共4包。投标人可分包投标，也可对全部设备投标，但需在“开标一览表”上注明包号及金额。

二． 评标原则

1. 初步审查及确定是否基本响应：

1.1审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2确定标书是否对招标文件做出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了招标方的权利或投标人的义务；

1.3对标的响应性的确定是依据投标文件本身的内容，而不受外因的影响；

1.4确定为未做出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。对于投标文件中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，可以忽略。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：30％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：50％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对评标文件进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能最大限度的响应、综合得分最高且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

7.1全部投标厂商均不具备投标资格；

7.2全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

7.3缺乏有效的竞争；

7.4投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

3.6开标一览表（请单独放在信封内供开标用）

第三部分  技术要求

A包：四级杆液相色谱质谱联用仪

- 设备名称:

四级杆液相色谱质谱联用仪

- 数量：

一套

- 设备用途说明:

用于天然产物全合成中筛选化合物并确定分子量，这些工作的开展将会对有机全合成实验中提纯目标化合物，准确进行杂质鉴别，定量检测目标化合物等方面具有重要的意义。液相色谱质谱联用仪是用于研究有机全合成实验中鉴定化合物分子量的有力工具。该仪器的购置将对北京大学在有机全合成相关领域的发展发挥重要作用。

- 工作条件:

电源电压：220V

温度：15～35℃

相对湿度：< 95%

长时间连续运行:是

- 规格、技术要求及参数

5.1仪器总体配置: 原装进口全新整机，主要由高效液相色谱仪（包括四元梯度单元，真空脱气机，自动进样器，柱温箱）和单级四级杆质谱仪组成，为同一品牌。具体配置包括：

5.1.1 液相色谱：全自动进样系统，1套；

5.1.2 液相色谱：高精度、四元梯度传送系统，1套；

5.1.3 液相色谱：可降温高精度柱温箱，1套；

5.1.4 单极四级杆：1套；

5.1.5 电离源：ESI源

5.1.6 液质联用系统控制软件，1套；

5.1.7 电脑，1台

5.1.8 高效液相质谱柱，1根；

5.1.9高效液相色谱保护柱及柱芯，1套

5.1.10 UPS不间断电源，1套；

5.1.11 150升以上液氮罐， 1个；

5.1.12 管路链接接头、两通、密封圈、标样、LC样品瓶等常用耗材及配件；

5.2 液相单元

5.2.1 流速范围：0.001-5mL/min, 以0.001ml/min步进

5.2.2 最大操作压力≥8000psi以上

5.2.3 流速精确度：±1.0%

5.2.4 流速步进量：0.001ml/min

5.2.5 延迟体积≤1000ul

5.2.6 梯度: 四元梯度

5.2.7 柱塞杆冲程: 两种可选或连续可变

5.2.8 入口阀: 主动阀,电子驱动;或被动阀,压力驱动

5.3 进样器单元

5.3.1 可编程进样,可做稀释,混合等, 自动柱前衍生功能

5.3.2 进样范围:  标准为0.1-100ul

5.3.3 定量方式: 计量泵准确吸取进样体积,非溢出式;或为定量环方式

5.3.4 可选配温控单元

5.4柱温箱

5.4.1控温范围：室温以下10℃-80℃

5.4.2控温模式： 半导体控温

5.4.3柱容量： 25cm柱2根以上

5.4.4控温速率：室温加热至40℃，8min；40℃降温至20℃，15min

5.5 质谱单元配置指标：

5.5.1离子源及接口：ESI离子源;喷雾针位置：正交垂直或60度角，免调整;

5.5.2调谐：全自动，内置自动校正液传输系统,通过计算机控制自动完成。

5.5.3真空系统：毛细管隔离，四级差分系统，泵油无污染。机械泵和雾化出口分开，不容易污染泵油

5.5.4四极杆：标准双曲面或是带有预置过滤器的四极杆，可控温在80℃或以上

5.5.5质量范围：10-2000 m/z

5.5.6灵敏度：SIM灵敏度：10pg利血平，>200：1（RMS）

5.5.7检测离子：正离子/负离子切换

5.5.8检测器：打拿极电子倍增器

5.6 数据处理系统配置指标：

完善的LC-MS数据处理软件，包括控制软件和数据处理软件；

5.7 计算机和打印机配置指标：

5.7.1品牌双核主机，4G内存，2 Tb硬盘，DVD刻录，21”LCD彩显，PCI 10/100 Twisted Pair Ethernet网卡、Windows 7操作系统以及Microsoft® Office 2010、Norton抗病毒软件。

5.7.2品牌激光打印机

- 附件及零配件（备件及消耗品，包括专用工具）

6.1 最新版正版软件，原装进口工作站和色谱质谱控制软件

6.2常用消耗品配全，（包括色谱柱1套、载气过滤器、进样瓶、进样针等）

6.3  UPS不间断电源，电源功率须满足仪器使用要求

- 选件（需单独报价）

无

- 技术服务条款(包括：安装条件；安装、调试及人员培训；验收；保修期及售后服务、维修响应时间；软硬件升级等。）

8.1供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。

8.2供应商在国内必须设有分析仪器教育中心，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训；

8.3仪器在调试通过后提供一年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。保修期外，用户可用人民币结算。只支付配件费用，免工时费。并在中国设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。

8.4供应商提供800免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

8.5供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，8小时响应，48小时到场，保证仪器的正常操作。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运

- 交货期:

合同签订4个月内。

- 交货地点:

深圳口岸

B包：气相色谱质谱联用仪

- 设备名称

气相色谱质谱联用仪

- 数量

一套

- 设备用途说明

仪器类型为气相色谱质谱联用仪，可用于挥发性有机化学污染物的分析，如农药残留分析，违禁添加药物分析，环境中有毒有害物质等的定性、定量分析

- 工作条件

电源电压：单相220V ±10%

环境温度：20±5℃

相对湿度：40-80%

- 规格、技术要求及参数

气相色谱质谱联用仪主机一台（含EI源），FID检测器一个，150位液体自动进样器一套， 双柱系统一套（分流/不分流进样口二个），检测器柱后分流一套，2011版NIST谱库一套，消耗品包一套（参考第6项）

5.1  气相色谱部分

5.1.1 ：柱箱部分

5.1.1.1操作温度：最高350℃，最低室温以上3℃

5.1.1.2 升温速率：±100℃/min或以上

5.1.1.3 程序升温的阶数：20 阶

5.1.1.4 控温准确性：0.01℃

5.1.1.5 冷却速度：从350℃ 降到50℃小于4分钟

5.1.2: 色谱柱系统

5.1.2.1 可安装熔融石英毛细管柱，柱箱内可更换色谱柱

5.1.2.2 具有恒定的线速度控制功能或保留时间锁定功能

5.1.3进样单元

5.1.3.1 最高温度：350℃

5.1.3.2 压力设定范围：0~970kPa

5.1.3.3 流量设定范围：0~1200ml/min

5.1.4自动进样器

5.1.4.1样品容量：150位

5.1.4双柱系统：同时装有两个分流/不分流进样口,可获得FID和质谱的信号

5.1.6 FID检测器

5.1.6.1最高使用温度：450℃

5.1.6.2检测限：1.8pg/s (十二烷 )

5.1.6.3动态范围：107

5.2 质谱部分

5.2.1: 质量检测器

5.2.1.1 离子源: EI

5.2.1.2离子化电压：10 ～ 200eV

5.2.1.3发射电流：5 ～ 250uA

5.2.1.4 灯丝：双灯丝

5.2.1.5 离子源温度：100 ～ 300 ℃

5.2.2：分析检测部

5.2.2.1 质量范围: m/z 1.5 ～ 1050

5.2.2.2 质量分析器：石英镀金或高精度金属钼四极杆

5.2.2.3 SIM方式	：60通道 x 100 组或以上

5.2.2.4 分辨率：R≧2M（FWHM)

5.2.2.5 稳定性：±0.1u/38小时 (一定温度)

5.2.2.6 MS接口：最高温度 350℃

5.2.2.7质谱检测器单元：二次电子倍增管（配备OD Lens）

5.2.3质谱检测器：宽动态范围的离轴连续打拿电子倍增器

5.2.4主泵：涡轮分子泵差动排气系统

5.2.5真空规：皮拉尼真空规、离子规

5.2.6柱流量：He, 最大4mL/min或以上

5.2.7最大扫描速度：12,500u/sec

5.2.8灵敏度 EI，Scan S/N≧400 (rms) （1pg，OFN，m/z 272）

- 附件及零配件（备件及消耗品，包括专用工具）

6.1 最新版正版NIST谱库，原装进口工作站和色谱质谱控制软件

6.2 工作站系统：Microsoft Windows和Office操作环境，仪器工作站，可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；有建立数据库功能，谱库检索功能，符合GLP认证及21 CFR Part11、自动校正和全自动分析功能，全自动定量软件。

6.3常用消耗品配全，（工具包含氦气过滤器、氦气管、RP油过滤器等一套，消耗品包含微量进样针、分子筛过滤器、O型环等一套，仪器周期维护包含分子筛过滤器，泵油等一套，Rxi-5Sil MS Cap. Column 色谱柱，30m×0.25mm×0.25um一根，Rtx-Wax Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um一根，液体进样针2根，1.5ml样品瓶带盖带垫100个，分流/不分流衬管10根，泵油二桶，离子源盒及排斥级套装各一套）

- 选件

顶空进样器作为选配件

- 技术服务条款

8.1供应商须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。

8.2供应商在国内必须设有分析仪器教育中心，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训；

8.3仪器提供标准一年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。保修期外，用户可用人民币结算。并在中国设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。

8.4供应商提供800免费电话，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。

8.5供应商在国内必须设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，8小时响应，48小时到场，保证仪器的正常操作。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运

- 交货期

合同签订后4个月内。

- 交货地点

深圳口岸

C包：快速制备色谱仪

- 设备名称：

快速制备色谱仪（含蒸发光散热检测器）

- 数量：

两套

- 设备用途说明

3.1快速制备色谱仪（含蒸发光散热检测器）作为高端的分离纯化设备，能大大提高实验室样品的纯化效率，从而加快科研的进程，随着技术的成熟和价格的不断下降，已经成为实验室最重要的日常分离纯化工具。

3.2快速制备色谱仪（含蒸发光散热检测器）的目的是科学研究中的目标化合物进行快速分离纯化，以便进行进一步的相关实验，利用蒸发光散射检测器的广泛选择性，对于无紫外吸收的目标化合物的检测，可以为分离纯化提供更为灵活的应用方案。

3.3本研究领域属于化学和生物交叉学科，同时和产学研相结合，为该领域的基础设备，主要利用组合化学方法，为目标药物的合成提供指导，在药物化学方面有着杰出的应用，和如下学科息息相关：化学生物学，生物物理化学，结构化学，结构生物学，生物信息学，化学信息学，计算化学，理论与计算生物学。

3.4通过该设备的运用，结合本实验室已有的仪器和其它基础条件，将进一步促进本实验室向更高水平的研究领域迈进。

- 工作条件：

4.1工作电源220V-240V，50Hz。

4.2工作温度15℃～35℃。

4.3相对湿度范围25%-95％的环境条件下运行。

4.4整个系统可以安装在标准通风厨内，内置计算机控制。无需多余空间存放计算机，无须键盘和鼠标，能够连续正常工作。

- 规格、技术要求及参数

5.1控制部分

5.1.1 内置计算机，触摸屏操作，无需多余空间存放计算机，无需键盘和鼠标。

5.1.2 触摸屏操作，友好直接操作界面，技术先进的软件控制。

5.1.3 在运行过程中可以随时在线更改实验参数。

5.2高压泵部分
    5.2.1泵的类型：双柱塞泵。
    5.2.2流速范围：1---200 ml/min。
    5.2.3压力范围：0---200psi。
    5.2.4梯度技术：二元梯度。
    5.2.5具备自动清洗功能。
    5.2.6具备自动泄漏检测功能。

5.3检测器部分

5.3.1紫外检测器：200一400 nm可变双波长检测器，可用一个波长来收集馏份，并同时用另一波长来监测，也可以两个波长同时作为收集波长。

5.3.2检测器显示范围：0-6AU，确保不会出现平头峰。

5.3.3流通池规格0.3 mm。

5.3.4可与第三方检测器连接和通信（蒸发光散射检测器等）。

5.4上样技术部分

5.4.1上样模式：液体上样，固体上样。

5.4.2 配置液体上样三通阀或六通阀。

5.4.3 配置固体上样预柱。

5.4.4 上样量范围：4mg-80g。

5.5馏分收集器部分

5.5.1收集架：标准配置为18mmx150mm样品管收集架。

5.5.2收集架规格可选类型：直径13, 16, 18, 25mm试管架，240ml收集瓶架，最大收集能力为9.6L。

5.5.3收集方式：全部收集，UV阈值收集，UV斜率收集，或时间体积收集。

5.6色谱柱选择范围

5.6.1多种规格色谱柱可选，正相或者反相都适合。

5.6.2色谱柱可拆开，可以重新装填填料循环使用。

5.7 蒸发光检测器（ELSD）部分

5.7.1 ELSD是独立的个体，外置式设计，以便使用和日常维护。

5.7.2 温度范围：10℃---80℃（蒸发器关闭），25℃---90℃（雾化器关闭）。

5.7.3流速范围为200µL/min至5mL/min。

5.7.4 灯源：LED 480 nm。

5.7.5 工作压力范围：60---100psi

5.7.6安全性：具备气体切断阀，蒸气和泄露检测。

- 附件及零配件：免费配送10克硅胶柱30根，25克硅胶柱20根，50克硅胶柱10根。

7.  技术服务条款：

7.1 设备安装、调试和验收

7.1.1卖方应在合同生效后的2个月内到用户实验室现场测试震动及水电情况，并向买方提出详细的安装要求和提供技术咨询。

7.1.2 仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后1周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试需在5个工作日内完成。

7.2 技术培训：在用户所在地对用户进行至少2至3人的培训。培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等。仪器正常运行后，将对用户进行二次应用培训。

7.3 保修期：卖方提供1年的免费保修,保修期自仪器验收签字之日起计算。

7.4 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应；需要在现场解决问题的，应在2个工作日内到达仪器现场。故障不能及时排除的，延误的时间需相应的延长保修期。

7.5设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7.6 软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收合格后仪器硬件允许范围内的终生软件升级，与之相关的硬件升级仅收取成本费。

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运

- 交货期：合同签订后3个月内

10.交货地点：深圳口岸

D包：高效液相色谱仪

- 设备名称

高效液相色谱仪

- 数量：

一套

- 设备用途说明

用于氨基酸、多肽、蛋白质、核糖核酸、生物胺、多糖、酶、天然高分子化合物的分离分析；以及各类合成药物、各种天然植物和动物药物化学成分分离分析。进样量范围0.1-2ml，液相泵流速范围0-10ml，即可做常规液相分析，又可兼半制备液相使用，满足部分学生或课题组因合成的样品量太少而无法使用制备液相进行分离提纯的需要。配备二极管阵列检测器，可以进行全波长立体扫描，得出光谱、色谱的三维谱图，利于色谱峰纯度分析，并可同时输出多个波长的色谱图，适合新产品的色谱条件开发、摸索。配备蒸发光散射检测器，弥补紫外检测的不足，对于没有特征紫外吸收或边缘吸收的物质同样适用；峰面积与相对质量密切相关适用于未知物的分析。

- 工作条件

电源电压：100 – 240 VAC, ± 10% , 50 or 60 Hz, ± 5%

环境温度：4-55℃

相对湿度：< 95%, at 25–40 °C

- 规格、技术要求及参数

5.1  输液泵

5.1.1流速范围：0-10.000ml/min，步进0.001ml/min，连续可调

5.1.2流速精度:  <0.070%RSD

5.1.3自动漏液检查和报警功能

5.1.4连续可变冲程（20ul～100ul）或具有20,50,100ul三种冲程

5.1.5主动柱塞杆密封清洗

5.1.6主动式入口阀或被动阀设计,不易漏液

5.2自动进样器

5.2.1进样量范围：0.1-2ml,带进样扩展组件,具备大体积进样

5.2.2样品容量：98个以上样品位

5.2.3定量方式: 使用电磁微型计量泵准确控制取样体积或是定量环方式,进样精度<0.5%

5.2.3自动内部流路清洗,交叉污染<0.1%.

5.2.4可进行复杂编程进样，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。

5.3柱温箱

5.3.1控温范围：室温以下10℃-80℃

5.3.2 控温精度：±0.15℃

5.3.3控温模式： 半导体控温

5.3.4柱容量： 30cm柱2根以上

5.3.5阀接口: 内置,可控温

5.4二极管阵列检测器

5.4.1光源： 氘灯和钨灯

5.4.2波长范围：190－900nm

5.4.3波长精度：1nm

5.4.4 噪音：<1x10-5 AU, 254nm

5.4.5 漂移：<1x10-3 AU /h, 254nm

5.4.6二极管数目：800对以上

5.4.7波长校正：内置钬玻璃自动校正

5.4.8夹缝宽度:1,2,4,8,16nm可调

5.4.9光路控温：所有光学元件均置于35℃温度控制，补偿外界温湿度变化，避免温湿度波动引起的基线抖动

5.4.10可同时检测及储存的信号通道：5个以上

5.4.11内置数据恢复卡，电脑死机时能自动记录数据,防止数据丢失

5.4.12具备射频鉴别技术，可自动记录灯和流通池的参数，灯的使用时间等

5.5蒸发光散射检测器

5.5.1检测元件：高灵敏度光电倍增管（PMT），数字信号处理

5.5.2光源：LED

5.5.3蒸发温度：30-120℃，调节精度为1℃

5.5.4雾化气：氮气或压缩空气

5.5.5载气流速：最高3.25升/分钟, 25℃

5.5.6流动相流量：0.2-5ml/min

5.5.7与高效液相为同一品牌及制造商

- 附件及零配件（备件及消耗品，包括专用工具）

2ml棕色样品瓶(带瓶盖及隔垫)100个,PEEK接头 10个,PEEK管1.5米,PEEK管切割器1付,1升的透明溶剂瓶5个, 1升的棕色溶剂瓶3个,泵出口过滤芯10个,反相柱塞杆密封圈1对, 原装进口C18 色谱柱 4.6mm x 150mm,5um一根,工具箱一套,电脑、打印机各一台

- 选件

无

- 技术服务条款

8.1安装条件：厂家在安装前1个月提供安装场地准备通知，并在安装前和使用方确认安装条件。

8.2安装条件确认后,厂家在跟使用方协商好安装时间后上门进行安装.安装时进行合同货物清点,仪器调试,并对使用人员进行仪器的基本原理、操作、日常维护等相关培训。

8.3验收: 安装调试合格,完成现场培训后双方进行验收。

8.4保修期:1年，在保修期内，所有服务及配件全部免费。

8.5售后服务: 制造商在深圳应具有长期的维修服务点，并具有液相色谱专门维修工程师，制造商应能提供多条800的客户服务热线以及800客户服务中心，便于用户及时联系及申请上门服务。

8.6维修响应时间: 保修期内为48小时;保修期外为72小时内

- 包装要求及运输方式

包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

运输方式：空运

- 交货期

合同签订后4个月内。

- 交货地点

深圳口岸

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2012[73]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications 技术规格 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

投标商签字：

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2012[73]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications required 标书要求技术规格 | Specifications offered 投标应答技术规格 | Deviation 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

投标商签字：

第六部分  原厂授权书

参与投标的代理商或贸易公司须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

进口品牌原厂授权书可参照如下格式：

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2012[73]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2013______________ .Accepted on _________2013__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2012[73]

| Name of Bidder 投标商名称 | Country of Origin of Bidder 投标商国别 | Country of Origin of Manufacturer 原产商国别 | Package No. 包号 | Model & Name of Goods 投标产品型号及名称 | Total CIP Price in USD 到岸美元总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

投标商签字

备注：请在Package No.一栏中标明投标设备的包号，如同时投多包，请分项报出各包的分项标价及投标总价。