北京大学生命科学院

“流式细胞仪”招标采购项目

招 标 文 件

编号：2013[032]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一三年十月二十二日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	4

第三部分  货物需求一览表及技术规格	7

第四部分  设备明细表	15

第五部分  技术规格偏离表	16

第六部分  原厂授权书	17

开  标  一  览  表	18

# 第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2013年10月22日

项目名称：北京大学生命科学院“流式细胞仪”招标采购项目

招标编号: 2013[032]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学红5楼           邮    编：100871

电    话： 62758587   62751418；传 真：62751411

联 系 人：张宇波 刘雪蕾

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学生命科学院“流式细胞仪”招标采购项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

1.招标内容

1.1招标货物名称：流式细胞仪

1.2数量及技术规格要求：数量壹套，技术规格要求详见标书

1.3交货地点：北京首都机场

2.合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.招标文件购买时间和办法：2013年10月22日—2013年11月26日(工作日)9:00至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5216室）购买招标文件。标书售价200元人民币，售后不退。

4.投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/zbcg/zbxxgs/），以供参考。

5.接受投标时间、投标截止时间及开标时间

5.1接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2013年11月27日8:30前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

5.2开标时间：兹定于2013年11月27日8:30整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

6.投标细则

6.1 投标内容

6.1.1最终用户：北京大学生命科学院

6.1.2设备名称：“流式细胞仪”

6.1.3投标语言：投标文件第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

6.1.4投标货币：美元/欧元

6.1.5交货时间：合同签订后的六个月内

6.2 付款条件：招标机构接受以下付款方式：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告支付。

6.3 标书文件要求

6.3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

6.3.2技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

6.3.3技术资料及样本原件

6.3.4原厂商委托书原件（适用于投标人为贸易公司者）

6.3.5 资格证明文件

包括：营业执照（复印件）； 法人资格证明或法人代表授权书；税务登记证明（复印件）；银行资信证明；近三年的销售业绩及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

6.4 文件数量：一式六份（一份正本五份副本），开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（请单独放在信封内供开标用）

7.投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部B08会议室

8.中标结果将在公示期满后以书面形式通知中标商

9.中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

9.1  100万元人民币以下部分按1％收取；

9.2  100－500万元人民币部分按0.8％收取；

9.3  500万元以上人民币部分按0.6％收取。

10.条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部

# 第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学生命科学院“流式细胞仪”招标采购项目的招标采购事宜(Bid No. 2013[032])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合或超过标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 交货地点为北京首都机场海关。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户做好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 维修及技术服务要求详见标书技术需求部分。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

17.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

17.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

17.3技术资料包括样本原件

17.4原厂商委托书原件(适用于投标人为贸易公司者)

17.5资格证明文件

17.6开标一览表（请单独放在信封内供开标用）

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天。投标货币为美元/欧元。接收投标文件截止时间为 2013年11月27日8:30时整。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；     电话：012-62758587  62751418；   传真：012-62751411

联系人：张宇波、刘雪蕾

二． 评标原则

1. 初步审查及确定是否基本响应：

1.1审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2确定标书是否对招标文件做出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了招标方的权利或投标人的义务；

1.3对标的响应性的确定是依据投标文件本身的内容，而不受外因的影响；

1.4确定为未做出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。对于投标文件中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，可以忽略。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：30％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：50％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对评标文件进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 授予合同的准则：

招标机构不承诺最低价中标，将把合同授予成功的投标人，即所投的标被认定是能最大限度的响应、综合得分最高且是经资格后审后认为能满意地履行合同的投标人。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

7.1全部投标厂商均不具备投标资格；

7.2全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

7.3缺乏有效的竞争；

7.4投标价格超过预算，招标人无力支付。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

3.6开标一览表（请单独放在信封内供开标用）

四、授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

五、验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单；

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

# 第三部分  货物需求一览表及技术规格

A包：

流式细胞仪一台，具体技术参数要求如下：

一、技术要求（以下技术指标必须全部配备，投标人必须对指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持）

1、工作条件：

1.1  相对湿度：20%～80%；

1.2  环境温度：+10℃～+35℃；

1.3  电源: 220V ，50/60Hz；

2、主要用途：用于细胞学和免疫学的临床检测以及研究；

3、主要技术参数

- 第一激光器： 488nm激光器

- 第二激光器：635nm激光器

- 荧光检测通道：FL1-FL4 外加前向侧向检测器

- 光谱检测范围300nm～1100nm，电压150V～990V；

- 最佳检测颗粒大小范围：0.2um～50um；

- 检测灵敏度：＜100 MESF；

- 检测分辨率：CV＜2%（全峰宽）；

- 检测速度：≥10，000个/秒；

- 增加具备带液流自动清洗模式

3.9自动进样器:可进行单管自动进样并可升级96孔板自动进样器

3.10脉冲处理系统：  	1.可区分双连体细胞（如假四倍体细胞），减少假阳性结果。

2.可分辨淋巴细胞，单核细胞的颗粒细胞；

3.11配备细胞分选系统及配套浓缩系统，能够进行无菌分选。

3.12空间交叉污染率:<0.05%

二、配备要求（以下指标必须全部配备，投标人必须对指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持）

1、流式细胞仪：2激光4色主机  1台

2、专用流式分析控制软件及DNA分析软件各1套

3、流式工作站 1台

CPU PentiumIV双核 3.2GHz以上；
	内存大于4GB

数据存储：硬盘大于500GB；CD-RW/DVD；

彩色激光打印机 1台

精密净化稳压电源 1台

24寸显示器 1台

- 时间要求

中标单位在收到中标通知后，于1周内与实验室与设备管理部洽商签订合同，合同签订后60天内到货，到货后1周内安装调试完毕。

四、保修、培训、服务要求

- 投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

- 免费保修期要求在三年。保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

- 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。

- 厂商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。提供至少三年的免费技术支持和培训服务；合同期外，需提供永久的保障性服务，以保障软件的正常使用。

- 到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至我系相关人员熟练掌握为止。

B包：

流式细胞仪一台，具体技术参数要求如下：

一、技术要求（以下技术指标必须全部配备，投标人必须对指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持）

1．工作条件：

环境温度：10-35℃

相对湿度：20-80%

工作电压：220V  50Hz

无特殊水电气的要求

2.  用途：用于细胞多色荧光参数流式快速分析，满足弱荧光表达检测、稀有细胞检测。

3.  主要技术指标：

3.1激光器平台：激光光路具备同时安装和使用三根及以上激光器平台能力，并将来可升级加配其他的激光器，升级空间大。仪器基本要求配备以下激光器：激光器 488nm/638nm/405nm

3.2检测参数：荧光检测通道及前向侧向角荧光检测通道，同时可检测前向散射光、侧向散射光、16色荧光参数，具备升级空间，将来可升级到同时检测18个荧光，20个参数。

3.3荧光检测灵敏度：要求达到FITC<110MESF，PE<80MESF，以准确检测免疫样本中弱表达信号。

3.4仪器具备稳定性光路系统，开机预热即可使用，不需每天调校光路，方便操作，采用全光纤化光路传递和收集系统，保证检测灵敏度。

3.5样本获取速率：达到30000events/s

3.6荧光分辨率: <3%

3.7信号脉冲处理：可检测任意参数的脉冲信号高度(Height), 面积(Area), 宽度(Width)检测以及比率检测，有效区分粘连细胞和单个细胞

3.8 具备高通量微孔板自动上样系统（HTS），快速精确检测，自动化强。

3.9 荧光补偿：任意荧光参数间可自动补偿

3.10具备带液流自动清洗模式，可自动对流动室及进样仓进行清洗，防止样本间的干扰和污染。

3.11  仪器消耗品开放,要求国产和进口都能使用,如上样试管，仪器鞘液，清洗液等

3.12  配备仪器性能状态自动监控系统，有效保证仪器的最佳状态，及实验的时间连续性

3.13 要求提供相应型号和配置使用用户证明，以及公开发表论文文献证明。

二、配备要求（以下指标必须全部配备，投标人必须对指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持）

1、多色分析型主机 1台

2、主机专用一体软件系统：要求具有强大功能的自动化软件，可以完成所有分析的设置和数据获取分析专业DNA分析软件 各1套

3、流式工作站 1台

CPU PentiumIV双核 3.2GHz以上；
内存大于4GB

数据存储：硬盘大于400GB；CD-RW/DVD；

网络Ethernet；FireWire

数据存储格式FCS2.0及FCS3.0

彩色液晶显示器2台

彩色激光打印机 1台

净化精密稳压电源 1台

三、时间要求

中标单位在收到中标通知后，于1周内与实验室与设备管理部洽商签订合同，合同签订后60天内到货，到货后1周内安装调试完毕。

四、保修、培训、服务要求

- 投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等果负责。

- 免费保修期要求在三年。保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

- 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。

- 厂商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。提供至少三年的免费技术支持和培训服务；合同期外，需提供永久的保障性服务，以保障软件的正常使用。

- 到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至我系相关人员熟练掌握为止。

C包：

流式细胞仪配套预约授权管理系统1套

一、公共仪器平台预约授权管理系统：

1. 系统须为针对北京大学生命科学学院公共仪器平台仪器管理系统，须具备以下功能模块： ①中心授权系统；② 仪器管理／预约系统 ；③ 仪器计费系统 ；④ 仪器信息统计模块 ；⑤ 文件共享系统； ⑥前台网站；

其中管理环节中各模块具体功能要求如下：

1.1 中心授权管理系统：

1.1.1 采用中心授权管理，实现单点登录，一次性取得人员信息，无需二次注册；

1.1.2 人员归属于课题组，课题组负责人可自行添加本实验室的使用者，经平台管理员审批后激活账户；

1.1.3 人员授权与经费、培训、预约等多方面进行关联，不满足条件的人员无法使用仪器；

1.1.4 多级管理权限，包括校外/校内/院级/，各个级别管理权限分明， 同时具有分权和无缝连接的管理模式；

1.1.5 权限设置灵活：系统应能自定义管理级别，至少实现校、院等管理级别；

1.2 仪器管理／预约系统：

1.2.1 用户授权可以特定针对某些特定仪器；

1.2.2 仪器信息设置灵活，可以从仪器培训、预约、送样、计费等多个环节进行，并且可以在每给环节甄别用户状态，从而判断用户是否具备使用资格；

1.2.3 用户在违反平台规定的情况下，会被自动加入黑名单；同时管理人员可以设置个别仪器的黑名单以及有效期限；

1.2.4 仪器实际使用机时可以实现实时记录与监控，同时自动采集数据。仪器计费方式可按照时间、样品数、使用次数或自定义的方式进行，特别是对于不同时段、不同用户、不同实验条件下的计费，系统需提供满足以上各种计费需求的灵活计费方式；

1.2.5 实现灵活的仪器预约与计费，包括复杂的预约与计费逻辑，例如可设置仪器不同时间段的最低预约时长，根据使用耗材和时段不同组合导致的差别计费，等等；

2.2.6 仪器管理单位可实现对贵重仪器的实时监控，包括对于终端硬件的远程开启和关闭；客户端软件的远程登录与登出；仪器运行过程中可以随机可视监控终端计算机的运行状况，方便老师对于实验者的远程指导；并分析大型仪器使用效率，可实现效益评价；

1.3 仪器计费系统：

1.3.1 系统实时对仪器使用进行计时，产生实际使用计时统计信息；

1.3.2 财务系统明细报表输出；

1.4 文件共享管理系统：

1.4.1 实验数据、文件等资料可以快速安全的上传、下载，在保证加密通讯的同时实现资源共享，有效防止数据的丢失或电脑病毒的传染；

1.4.2 管理员可以随时在浏览器界面管理文件系统，包括账户存储量、开通或关闭用户与实验室的文件共享系统权限等；

1.5 仪器信息统计系统：

4.5.1 系统整合项目成果、仪器使用机时、反馈记录，自动生成贵重仪器设备年使用情况表，其中包括：机时利用、测样数、培训人数、科研成果、服务项目、获奖情况、发明专利、发表论文及管理员情况等。

4.5.2 以原始纪录为依据，可以对各类大型仪器的运行、维护、服务水平、功能开发等状况进行评价，分类排队，公布评价结果，实行动态管理；

1.6 前台网站：

4.6.1 至少提供两种网站建设模板供选择，能够实现仪器的信息公开、用户与管理员在线交流、中心新闻、通知等发布以及仪器地理位置查询和仪器试用状态查询等功能；

二、系统架构与扩展：

1、系统架构: 系统设计应采用B/S架构, 直接采用浏览器进行包括授权、监控、远程控制等操作在内各项操作，无需另行安装软件或插件，从而使之支持包括Windows/Mac/Linux在内的多个操作系统平台下的使用，同时兼容包括IE、火狐、Google Chrome、Safari等多种常见的浏览器；

2、充分考虑本系统和今后扩展系统的经济型原则，对于不同种类仪器提供多种可选控制方式，如：对于有计算机控制的仪器，采取终端控制软件（不添加硬件）的控制方式。无论以何种控制方式，均以不改装和不影响仪器使用为前提；同时更好的有效保护仪器，提高设备的使用寿命、节约设备的使用能耗，实现节能环保；

3、 预留充分的接口，具有良好的扩展性，保证新设备的整合和软件功能的升级；

4、实现与其他系统的对接，能够与现有校园一卡通系统进行对接。实现用户统一身份验证与单点登陆。同时可以实现资源共享和校际互通等方面的要求。

三、授权客户端配置：

1、支持操作系统：保证Windows 2000及后续版本, Mac OSX 10.4及后续版本操作系统下的客户端的正常使用；

2、考虑到本系统的可扩展性，应适当考虑客户端软件支持多语种；

3、 管理员应可通过浏览器远程控制客户端的登录与退出，并能实时查看客户端的使用情况。

四、软件安全防护：

1. 系统设计要满足下列安全防护：

1.1 防火墙+入侵检测服务；

1.2 网络漏洞扫描服务；

1.3 全面的病毒防护。

2. 在数据安全方面，要满足下列要求：

2.1 实验数据都在规定的权限范围内得到有效保护，符合《保密法》和相关保密规定的要求；

2.2 对数据定时备份，在保证⾼高效访问的同时最⼤大限度地保证数据安全；

2.3 系统数据备份：24小时内保留每小时备份；24小时后保留每日备份；

2.4 保证数据在任何一个硬盘损坏的情况下不会丢失；

2.5 支持TB级数据量的存储管理。

3. 售后服务：

3.1 系统全部软硬件验收完毕，双方签字验收合格之日起，对系统软件部分提供北京地区终身免费维护和更新，包括电话、网络远程维护，以及补丁、BUG修复，终身免费版本内升级；

3.2 报修响应时间为2小时以内，维修人员到达现场时间为4小时之内；

3.3 免费质保期结束后，对所有设备提供优惠终身维护。按用户需求，更换主要部件或配件时，应给予优惠的折扣率不低于首次优惠幅度。

# 第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2013[032]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications 技术规格 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

投标商签字：

# 第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2013[032]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications required 标书要求技术规格 | Specifications offered 投标应答技术规格 | Deviation 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

投标商签字：

# 第六部分  原厂授权书

参与投标的代理商或贸易公司须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

进口品牌原厂授权书可参照如下格式：

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2013[032]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2013______________ .Accepted on _________2013__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

# 开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2013[032]

| Name of Bidder 投标商名称 | Country of Origin of Bidder 投标商国别 | Country of Origin of Manufacturer 原产商国别 | Model & Name of Goods 投标产品型号及名称 | Total CIP Price in USD(EUR) 到岸总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

投标商签字