北京大学生命科学院

“蛋白质功能相关行为观测系统”及“嗅觉诱发电位仪”

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2013[044]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一三年十二月二十日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	4

第三部分  货物需求一览表及技术规格	8

第四部分  设备明细表	8

第五部分  技术规格偏离表	18

第六部分  原厂授权书	19

开  标  一  览  表	20

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2013年12月20日

项目名称：北京大学生命科学院“蛋白质功能相关行为观测系统”及“嗅觉诱发电位仪”招标采购项目

招标编号: 2013[044]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学红5楼           邮    编：100871

电    话： 62758587   62751418；传 真：62751411

联 系 人：张宇波 刘雪蕾

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学生命科学院“蛋白质功能相关行为观测系统”及“嗅觉诱发电位仪”招标采购项目的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

1.招标内容

1.1招标货物名称：“蛋白质功能相关行为观测系统”及“嗅觉诱发电位仪”

1.2数量及技术规格要求：数量和技术规格要求详见标书

1.3交货地点：北京首都机场

2.合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.招标文件购买时间和办法：2013年12月20日—2014年1月7日(工作日)9:00至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5216室）购买招标文件。标书售价200元人民币，售后不退。

4.投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/zbcg/zbxxgs/），以供参考。

5.接受投标时间、投标截止时间及开标时间

5.1接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2014年1月8日8:30前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

5.2开标时间：兹定于2014年1月8日8:30整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

6.投标细则

6.1 投标内容

6.1.1最终用户：北京大学生命科学院

6.1.2设备名称：“蛋白质功能相关行为观测系统”及“嗅觉诱发电位仪”

6.1.3投标语言：投标文件第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

6.1.4投标货币：美元/欧元

6.1.5交货时间：合同签订后的四个月内

6.2 付款条件：招标机构接受以下付款方式：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告支付。

6.3 标书文件要求

6.3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

6.3.2技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

6.3.3技术资料及样本原件

6.3.4原厂商委托书原件（适用于投标人为贸易公司者）

6.3.5 资格证明文件

包括：营业执照（复印件）； 法人资格证明或法人代表授权书；税务登记证明（复印件）；银行资信证明；近三年的销售业绩及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

6.4 文件数量：一式六份（一份正本五份副本），开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（请单独放在信封内供开标用）

7.投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部B08会议室

8.中标结果将在公示期满后以书面形式通知中标商。

9.中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

9.1  100万元人民币以下部分按1％收取；

9.2  100－500万元人民币部分按0.8％收取；

9.3  500万元以上人民币部分按0.6％收取。

10.条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学生命科学院“蛋白质功能相关行为观测系统”及“嗅觉诱发电位仪”招标采购项目的招标采购事宜(Bid No. 2013[044])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合或超过标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 交货地点为北京首都机场海关。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户做好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 维修及技术服务要求详见标书技术需求部分。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

17.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

17.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

17.3技术资料包括样本原件

17.4原厂商委托书原件(适用于投标人为贸易公司者)

17.5资格证明文件

17.6开标一览表（请单独放在信封内供开标用）

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天。投标货币为美元/欧元。接收投标文件截止时间为 2014年1月8日8:30时整。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；     电话：012-62758587  62751418；   传真：012-62751411

联系人：张宇波、刘雪蕾

二． 评标原则

1. 初步审查及确定是否基本响应：

1.1审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2确定标书是否对招标文件做出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了招标方的权利或投标人的义务；

1.3对标的响应性的确定是依据投标文件本身的内容，而不受外因的影响；

1.4确定为未做出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。对于投标文件中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，可以忽略。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：30％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：50％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对评标文件进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

6.1全部投标厂商均不具备投标资格；

6.2全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

6.3缺乏有效的竞争；

6.4投标价格超过预算，招标人无力支付。

- 废标后如采取竞争性谈判采购方式的，按照《中华人民共和国政府采购法》的谈判程序执行，其中谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项仍依照本招标文件的条款。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

3.6开标一览表（请单独放在信封内供开标用）

四、授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

五、验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单；

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第三部分  货物需求一览表及技术规格

包一:

蛋白质功能相关行为观测系统5套，具体技术参数要求如下：

- 技术要求（以下技术指标必须全部配备，投标人必须对指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持）

- 蛋白质功能相关行为观测系统-动物注意力和刺激控制观测系统

- 隔音箱可隔离噪音，提供65分贝左右风扇背景噪音和通风功能。

- 配28V室内灯，药丸分配器，药丸食槽。

- 主控制箱提供230V 50Hz电源，可支持多达8站的实验箱同时实验。

- 多孔探鼻墙：洞内有红外探测器和一个黄色刺激灯。

- 软件可记录：正确的响应，错误的响应，遗漏的次数，过早的响应，坚持的响应，结束后的响应，头部进入次数，正确百分比，错误百分比，遗漏百分比。软件可以自主编程开发，可装载到任何PC上。

- 全电脑控制定位仪，精度1um，适用于大小鼠

- 蛋白质功能相关行为观测系统-动物迷宫行为观测系统

- 8个自动门，从下往上关闭，重量很轻，如果出现阻碍,门会自动停止直到清除障碍物,。消除了在实验中对动物造成危害的可能性

- 有易于清洗的白色聚丙烯地板，墙壁及不锈钢链片组成，并带有聚碳酸酯通风盖子，耐用且便于清洗的正方形HUB。

- 跑道的尽头并带有给药槽，给药槽，八个自动给药的小丸分配器，每个可以放超过三千颗最大45mg的药丸。

- 四道灌流系统，电磁阀开关

- 水迷宫，圆形迷宫，强迫游泳装置，摄像头

- 转棒仪，可用来精确测量运动协调和运动疲劳

- 有四个测试区，可让四只鼠同时实验。

- 可以选择匀速或加速的运行方式。

- 可以往复运转。

- 当老鼠从转轮上掉落,打破红外线，仪器会自动记录所耗的时间，并且软件可通过USB端口把数据保存至电脑中。

- 蛋白质功能相关行为观测系统-动物运动生理行为观测系统有机玻璃和不锈钢链片组成加载在进口PVC底座。

- 主控箱提供230 V, 50 Hz的电源，USB电源控制器可同时支持8站系统。

- 红外旷场系统带有3对16阵列红外感应条、48通道输入输出控制器、提供50毫秒的扫描频率，能精确地捕捉动物的各种行为。

- 扩展性强，可加配探洞板、两室位置偏爱箱、无接缝箱以及明暗箱，以达到做其他实验

- 数据可以使用专用的数据库软件导入Excell，并可划区域分区段进行分析。

- 软件可监测记录：移动距离，刻板时间，刻板次数，站立次数，站立时间，平均速度，运动时间，运动次数，运动片段次数，休息时间，跳跃次数，跳跃时间。

- 多普勒血流温度检测仪

- 图像由低功率激光扫描组织获得。患者与扫描仪之间距离最大1m。
独特的光学设计，即使在室内环境光线很强时也能操作。

- 可对进行性反应成像，并通过自动分析功能定量。简化扫描设置，并提供扫描区域的照片。

- 高达256 x 256个独立检测：分辨率为0.2~2.0mm/像素。还可提供0.1mm/像素的高分辨率型号

- 从1像素到50cm x 50cm的任意矩形

- 蛋白质功能相关行为观测系统-动物恐惧生理行为观测系统

- 箱子底部为铜条栅栏，可通电,适应

- 可给予单一频率声音信号(4.5KHZ,60dB,30S，

- 可给予6次以声音信号为提示的不可逃避足底电击(1mA,5s)

- 可统计动物在被电击时发生惊叫、惊跳、逃避等,听到声音提示时出现慌张、逃避或者僵立行为（除呼吸外无其他运动行为），建成恐惧动物模型

- 多普勒血流温度检测仪

- 图像由低功率激光扫描组织获得。患者与扫描仪之间距离最大1m。
独特的光学设计，即使在室内环境光线很强时也能操作。

- 可对进行性反应成像，并通过自动分析功能定量。简化扫描设置，并提供扫描区域的照片。

- 高达256 x 256个独立检测：分辨率为0.2~2.0mm/像素。还可提供0.1mm/像素的高分辨率型号

- 从1像素到50cm x 50cm的任意矩形

- 蛋白质功能相关行为观测系统-蛋白质纯度浓度观测系统

- 样品量: 0.3–5 ul

- 检测范围：dsDNA：2-18750ng/ul，BSA：0.08-543mg/ml

- 光度范围:190–1,100 nm

- 波长扫描:200–950 nm

- 开机无需等待，即开即用。操作时间最少，3.5 秒即可完成200nm-950nm 波长的

数据采集

- 波长复现性:< ± 0.2 nm

- 波长准确度:± 2 nm

- 带宽:优于5 nm

- 光度范围:-0.3–2.499 A 0-199 T

- 光度重复性:±0.003 A (0-0.5 A) ±0.007 A (0.5-1.0 A) 260nm

- 光度精度:±0.005 A 或±1%

- 基线稳定性:±0.003 A/h 340 nm,20 分钟预热后

- 配备要求（以下指标必须全部配备，投标人必须对指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持）

- 硬件：

计算机、主控箱230v，50Hz电源、隔音箱、28v室内灯、多孔探鼻墙、电源控制箱、多普勒血流温度检测仪、电脑控制定位仪、摄像头、转棒仪、强迫游泳装置、全自动大小鼠立体定位仪、灌流系统。

- 软件：

Windows 7系统，全套应用软件（驱动、数据采集、控制、运算分析）

- 时间要求

中标单位在收到中标通知后，于30天内须前来实验室与设备管理部洽谈签订合同事宜，合同签订后90天内到货，到货后1周内安装调试完毕。

- 应用性要求

系统主要用于实验动物个体蛋白质功能检测、相关行为观测等，包括注意力和刺激控制，研究大鼠空间和工作记忆行为，测定药物，脑损伤及疾病对运动协调性及疲劳的影响，对探索性行为、自发性活动以及随时间发生变化的行为的记录，进行药物对动物的改变、药物对神经系统的作用、动物对不同环境的行为变化以及新药筛选等工作。

- 保修、培训、服务要求

- 投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

- 免费保修期要求在一年以上。保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

- 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。

- 厂商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。提供至少三年的免费技术支持和培训服务；合同期外，需提供永久的保障性服务，以保障软件的正常使用。

- 到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至我系相关人员熟练掌握为止。

包二:

嗅觉诱发电位仪一套，具体技术参数要求如下：

- 技术要求（以下技术指标必须全部配备，投标人必须对指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持）

- 触屏控制软件

- 系统自带数个控制程序；

- 编辑控制程序，程序编写简单而且开放性强，用户可以根据自己的实验设计。

- 软件的每一步操作的执行都可以和嗅觉电位数据的同步，而且是毫秒级的同步。

- 控制软件组成

ABET II Touch® (Whisker Client) Software

Touchscreen sensor driver software

5-Choice Serial Reaction Time Task，up to 10 boxes

- 触摸屏基本组件

- * 实验对象：大鼠；屏幕尺寸 12.1 inch；触屏分辨率800X600；触屏刷新频率：  60Hz；触屏类型TFT；活动面积：188cm2；孔板直径：6mm；孔板间距：9mm。

- 刺激图片格式Bitmap；图片大小固定；图片形状和内容任意。

- 设备带有6套不同的Mask面板，可以添加不同的Mask完成不同的触摸屏操作

- * 奖励组件（食物和水奖励系统）

根据任务的需要通过软件控制奖励的多少、种类、次数。奖励发生、种类和动物是否得到奖励，都可以在嗅觉电位时间轴上记录marker信息。

- * 惩罚组件（声音刺激器）

根据任务的需要通过软件控制声音的大小、频率、时间长短。同样可以将惩罚信息实时的存入诱发电位文件中。

- 4个隔音箱

避免声音刺激对嗅觉诱发电位的影响。

- 诱发电位放大和采集模块

- * 128个独立控制的神经信号采样通道，其中每一通道均可对神经元单位放电信号(spike)以及连续局部场电位信号(Local field potential)同时进行实时采样记录以及同步数字化。为了保证信号的完整以及精细度，每个通道的A/D采样频率不低于30KHZ，转换精度至少为16bit。

- * 要求配置128通道的数据处理器和数据记录软件。为确保数据采集和在线分析的实时性，所有的信号处理和分析都必须通过数字信号处理（DSP）电路，进行硬件层次上的实时运算。

- * 前置放大器和系统主机之间的信号传输，采用抗干扰能力强的数字光纤传输方式，以减少环境噪音对信号的影响，同时可进行30米以上信号无损传输，以实现实验动物和实验者以及实验设备的隔离，有效避免对行为实验的干扰；

- * 同时具有模拟参考通道输入以及数字参考选择这两种参考通道选择方法，每个通道均可独立设置参考通道，并且可以选择只对单位放电进行差分处理而保持场电位的完整性；最多可选择128个参考通道；可以满足任意通道间的差分式记录。

- 适用于小动物的32通道Headstage以及配套线缆四套（DC耦合，单倍增益。具有独立地线通道和参考通道，超柔传输导线）；

- * 放大器具有保护电路，可以在对动物进行电刺激的时候，防止放大器出现饱和。再连接stimswitch系统后可在电刺激结束后1~5毫秒内恢复对神经信号的正常记录；

- * 胞外放大器技术参数：

      - 通道数量    32到128个电极（32个电极为一个模块）

      - 不同配置    放大是以32通道为1个模块，每个模块共用一个参比电极

      - 适用电极种类   可以配备高阻抗和低阻抗的电极（金属单电极，平板微阵列电极，微丝微阵列电极，平面硅探针电极和ECoG网格电极）

      - 交流输入范围   8.1mV to 8.1mV

      - 模数转换精度   16-bit at 1.0μV/bit

      - PC输入值范围   在输入和地线之间为+/-3.0V

      - 共模抑制比     >90dB at 50/60 Hz

      - 高通滤波值     1阶滤波 0.3 Hz (全带宽模式)

      - 低通滤波值     3阶巴特沃斯滤波 7.5kHz

      - 输入参考噪音   <3.0μVrms(14μVp-p( at full bandwidth)

      - 输入阻抗       >1012 Ohms | | 3pF

      - 输入偏置电流/漏泄  +/-5.0pA typical, +/-20pA max

      - 通道串扰       <1LSB for all combinations

      - 输入最高电压   地线和输入线之间，+/-5.0V

      - Headstage电源功率  +/-5.0V, 低于 150mA

- 胞内放大器技术参数

- 配置2个专用headstage

- 放大倍数可选X100／X1000／X10000、

- 高输入阻抗100,000MΩ、

- 可调的高低通滤波范围

- 低输入噪音（10Hz－10kHz，1微伏）

- 高共模抑制比（100dB 在60Hz）

- 低输入偏置电流（±3 pA 正常; ±20 pA最大）

- 可以配合多种数据采集卡。

- 系统可对Spike、LFP、EEG、ERG、EOG、ECOG、ECG、EMG、Slice、Culture及其它装置所输入的模拟信号进行记录。

- 具有对神经信号阈值的在线调节功能。

- *自适应线性滤波功能，有效去除包括公频干扰在内的线性噪声，同时避免神经信号失真。

- 带有完整的用户可编程的A/D、D/A和I/O接口。I/O接口可以按位控制；也可以通过选通（strobe）信号接收8位或16位字。所有这些信号数据，可以和细胞放电和局部场电位数据一起记录存储。同时，可以在线对所有记录信号，包括神经信号以及外部控制和触发信号进行实时显示，处理和调制。

- 在线对每一通道神经的信噪比（signal to noise ratio）进行测量

- 提供1个用于调试的128独立通道神经信号模拟器。

- 提供在线及离线的神经信号记录；Spike分类；及NeuroExplorer Version 4神经电生理数据分析软件（含3个软件加密锁）；并且在线对神经信号进行实时处理和分析，同时可以离线对储存的原始数据进行完整的无损回放，以便离线进行Spike分类及数据分析处理。

- 开放的数据格式，与大部分第三方神经信号处理软件兼容，可以实现和Neuroexplorer分析软件，spiek2分析软件以及Matlab和C++程序的在线实时互动。

- 提供设备安装、使用、以及电极阵列埋藏植入的技术支持和培训；终身免费提供用户自行开发采样控制软件和数据处理软件（Visual C++和MATLAB环境）的开发工具以及技术支持，同时终身提供免费的系统软件更新和升级。

- 提供所有必需的硬件接口和电缆。

- 具有良好的便携性，可以方便地对现有系统硬件构架进行调整，或移动到不同的实验地点（医院、实验室等）进行记录；此外，可以通过Ethernet局域网对记录系统的采样进行多人，多主机并行实时控制。

- 系统配置可选择视频同步模块，将动物行为视频与系统所记录的神经信号完全同步记录及回放。

- 要求配置高性能计算机、打印扫描一体机及双22寸显示器；

- 大鼠专用Headstage和软线一套

- 诱发电位分析软件：

- 可以接收多种数据类型TXT／matlab／ spiek2／Excel    ／igor／labview以及其它通用的神经电位分析软件。

- 分析结果可以以excel／TXT格式导出，也可以将图表分析结果直接导出为图片或导入PPT／word等。

- 软件一次性购买终身使用权。

- * 软件分析方法包括至少25种常用的，可用于分析spike和LFP：

- Interspike interval histograms

- Rate histograms

- Perievent histograms

- Perievent rasters

- Autocorrelograms

- Crosscorrelograms with shift-predictors

- Joint peristimulus histograms

- Burst analysis

- Spectral densities and spectrograms

- Perievent histgorams versus time

- Place cell analysis

- Cumulative activity

- Instantaneous frequency

- Interspike intervals versus time

- Poincare maps of interspike intervals

- Epoch counts

- Coherence analysis

- Correlations between spike trains and continuous signals

- Spike-triggered histograms and rasters

- Spectral analysis

- Perievent spectrograms

- Principal component analysis

- Population PST histograms

- Spectral analysis

- 3D network activity animation

2、配备要求（以下指标必须全部配备，投标人必须对指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持）

- 嗅觉电位诱发模块

  - 触屏控制软件

  - 触摸屏基本组件（触摸屏幕和主机）

  - 计算机系统：

  - 配套线缆：

  - 奖励组件（食物和水奖励系统）

  - 惩罚组件（声音刺激器）

  - 4个隔音箱

- 嗅觉诱发电位放大模块

  - 128通道胞外放大器/模数转换器及供电电源

  - 双通道胞内放大器（2台）

  - 128通道神经信号模拟发生器

  - 仪器连接线缆及接头

- 嗅觉诱发电位采集处理模块

  - 128通道嗅觉诱发电位处理及存储器

- 诱发电位分析模块

3、时间要求

中标单位在收到中标通知后，于30天内须前来实验室与设备管理部洽谈签订合同事宜，合同签订后60天内到货，到货后1周内安装调试完毕。

4、应用性要求

该设备涉及的变量多，如气味刺激、图像刺激、声音刺激、视频采集、行为事件采集、电位采集等。可以检测嗅觉诱发的或是与嗅觉相关的动行为诱发的中枢神经的电位变化。要求系统高度集成化智能化，包括所有需要的软件和硬件部分。所有刺激和诱发电位的采集在硬件水平上的同步，确保实验数据的精确性。另外该系统还应该可以完成听觉、视觉等其他感觉的刺激和诱发电位的采集。

5、保修、培训、服务要求

- 投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

- 免费保修期要求在一年以上。保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

- 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。

- 厂商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。提供至少三年的免费技术支持和培训服务；合同期外，需提供永久的保障性服务，以保障软件的正常使用。

- 到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至我系相关人员熟练掌握为止。

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2013[044]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications 技术规格 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

投标商签字：

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2013[044]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications required 标书要求技术规格 | Specifications offered 投标应答技术规格 | Deviation 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

投标商签字：

第六部分  原厂授权书

参与投标的代理商或贸易公司须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

进口品牌原厂授权书可参照如下格式：

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2013[044]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2013______________ .Accepted on _________2013__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2013[044]

| Name of Bidder 投标商名称 | Country of Origin of Bidder 投标商国别 | Country of Origin of Manufacturer 原产商国别 | Model & Name of Goods 投标产品型号及名称 | Total CIP Price in USD(EUR) 到岸总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

投标商签字