北京大学生命科学院

“小动物步态分析系统和自主行为观测箱”

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2014[025]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一四年九月一日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	4

第三部分  货物需求一览表及技术规格	8

第四部分  设备明细表	10

第五部分  技术规格偏离表	15

第六部分  原厂授权书	16

开  标  一  览  表	17

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2014年9月1日

项目名称：北京大学生命科学院“小动物步态分析系统和自主行为观测箱”招标采购项目

招标编号: 2014[025]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学红5楼           邮    编：100871

电    话： 62758587   62751418；传 真：62751411

联 系 人：张宇波 刘雪蕾

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学生命科学院“小动物步态分析系统和自主行为观测箱”的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

1.招标内容

1.1招标货物名称：“小动物步态分析系统和自主行为观测箱”

1.2数量及技术规格要求：数量壹套，技术规格要求详见标书

1.3交货地点：北京首都机场

2.合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.招标文件购买时间和办法：2014年9月1日—2014年9月24日(工作日)8:30至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5216室）购买招标文件。标书售价200元人民币，售后不退。

4.投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/zbcg/zbxxgs/），以供参考。

5.接受投标时间、投标截止时间及开标时间

5.1接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2014年9月25日8:30前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

5.2开标时间：兹定于2014年9月25日8:30整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

6.投标细则

6.1 投标内容

6.1.1最终用户：北京大学生命科学院

6.1.2设备名称：小动物步态分析系统和自主行为观测箱

6.1.3投标语言：投标文件第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

6.1.4投标货币：美元/欧元

6.1.5交货时间：合同签订后的四个月内

6.2 付款条件：招标机构接受以下付款方式：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告支付。

6.3 标书文件要求

6.3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

6.3.2技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

6.3.3技术资料及样本原件

6.3.4原厂商委托书原件（适用于投标人为贸易公司者）

6.3.5 资格证明文件

包括：营业执照（复印件）； 法人资格证明或法人代表授权书；税务登记证明（复印件）；银行资信证明；近三年的销售业绩及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

6.4 文件数量：一式六份（一份正本五份副本），开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（请单独放在信封内供开标用）

7.投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部B08会议室

8.中标结果将在公示期满后以书面形式通知中标商。

9.中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

9.1  100万元人民币以下部分按1％收取；

9.2  100－500万元人民币部分按0.8％收取；

9.3  500万元以上人民币部分按0.6％收取。

10.条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学生命科学院“小动物步态分析系统和自主行为观测箱”招标采购项目的招标采购事宜(Bid No. 2014[025])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合或超过标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 交货地点为北京首都机场海关。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户做好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 维修及技术服务要求详见标书技术需求部分。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

15.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

15.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

15.3技术资料包括样本原件

15.4原厂商委托书原件(适用于投标人为贸易公司者)

15.5资格证明文件

15.6开标一览表（请单独放在信封内供开标用）

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天。投标货币为美元/欧元。接收投标文件截止时间为 2014年9月25日8:30时整。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；     电话：012-62758587  62751418；   传真：010-62751411

联系人：张宇波、刘雪蕾

二． 评标原则

1. 初步审查及确定是否基本响应：

1.1审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2确定标书是否对招标文件做出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了招标方的权利或投标人的义务；

1.3对标的响应性的确定是依据投标文件本身的内容，而不受外因的影响；

1.4确定为未做出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。对于投标文件中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，可以忽略。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：30％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：50％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对评标文件进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

6.1全部投标厂商均不具备投标资格；

6.2全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

6.3缺乏有效的竞争；

6.4投标价格超过预算，招标人无力支付。

- 采用竞争性谈判方式进行的采购，将按照《中华人民共和国政府采购法》规定的谈判程序执行，其中谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项仍依照本招标文件的条款。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

3.6开标一览表（请单独放在信封内供开标用）

四、授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

五、验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单；

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第三部分  货物需求一览表及技术规格

蛋白质功能相关行为观测系统5套，具体技术参数要求如下：

- 技术要求（以下技术指标必须全部配备，投标人必须对指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持）

小动物步态分析系统是一个定量评估鼠类模型中动物脚步和步态的系统。由硬件系统和软件系统组成。

软件部分技术参数：

- 系统通过视频扑捉内光源折射技术（Footprints™）实现脚印和步态识别和分析。

- 系统可以全自动识别和分类四肢脚印，自动计算脚印和步态参数。

- 系统可以交互式测定近脚趾间和远脚趾间的距离、脚印长度、以及脚印的朝向。

- 软件可以可视化：平面脚印图（footprints），步序图（Gait diagram），脚印压力分布图（Print intensities），步序型式图（Footfall patterns），三维脚印图（3D Footprints）。

- 自动保存视频文件，可用于重新分析和其他用途。视频分辨率为640*480, 100帧/秒，采集长至60秒的视频。

- 支持双向分析功能，即动物前行和后退都能采集数据并进行分析。

- 系统有回放，快慢速播放功能。

- 系统支持手动纠错功能，以便排除无法识别的鼻尖和尾巴拖地的情景。

- 系统具有数据筛选功能，支持仅分析你需要的参数。

- 系统可以导出原始数据和统计分析数据，导出格式为*.xls 或 *.txt 文件。

- 系统兼容Windows 7 (32位)系统。

- 系统可以提供两种类型的脚印和步态技术参数，一种是基于单只脚印的参数；另一种是基于不同脚印间关系的参数，它主要反映步态的协调性。

基于单只脚印的参数：

  - 脚最初触地时相（Initial contact）

  - 脚最大触地时相（Max contact）

  - 脚最大触地面积（Max area）

  - 脚触地压力（Intensity）

  - 脚印中心点的横轴距（X ）

  - 脚印中心点的竖轴距（Y）

  - 脚印宽度（Box width）

  - 脚印长度（Box length）

  - 脚印面积（Print area）

  - 脚触地时间（Stand）

  - 脚悬空时间（Swing）

  - 同一肢脚印间距离（Stride length）

  - Max contact at – Indicates the moment of Max contact in relation to the duration of stance. It is expressed in percentage.

  - 脚摆动速度（Swing speed）

  - Stand index – Indicates the speed with which the paw loses contact with the glass plate. A number of parameters are based on the relative positions between different paws.

  - 不同侧两脚间距（Base of support）

  - Print positions – Indicates the position of the hind paw relative to the previous position of the fore paw. Calculation is based on the X-coordinate of the fore paw minus the X-coordinate of the hind paw. This results in the distance between the two lateral right paws, and the two lateral left paws. Positive values indicate that the hind paw was placed behind the forepaw, and negative values indicate that it was placed before the forepaw. It is expressed in pixels.

基于不同脚印间关系的参数：

  - 单位时间内脚步数（Cadence）

  - 步序（Step sequence）

  - 步序正常指数（Regularity index）

  - Phase dispersions – Indicates the moment of initial contact of a paw, relative to the stride cycle of a reference paw. It is expressed in percentage (see Kloos et al., 2005).

  - Couplings – Indicates the same as phase dispersions. However, the paw of interest (i.e. the target) can never precede the reference paw (i.e. the anchor).

  - 同时触地指数（Support formulas） – Indicates the number of paws that are simultaneously on the ground during a stride cycle. It is expressed in absolute frequency.

  - Footfall formulas – Indicates which paws are simultaneously on the ground during a stride cycle.

  - Standing on – Indicates the relative duration of contact on no, one, two (diagonal, lateral, girdle), three, or four paws. It is expressed in percentage.

  - Initial dual stance – The duration (in seconds) of ground contact for both hind paws simultaneously (Coulthard et al., 2002, 2003). Dual Stance is used for gait analysis in pain models.

  - Terminal Dual Stance – Indicates the second step in a step cycle of a hind paw that the contralateral hind paw also makes contact with the glass plate.

增加脚印交互测定模块后，可以增加下面的参数：

  - 坐骨神经功能指数（Sciatic Functional Index  SFI)

  - 胫骨神经功能指数 （Tibial nerve）

  - 腓骨神经功能指标 （Peroneal nerve）

硬件部分技术参数：

- 系统通过视频扑捉内光源折射技术（Footprints™）实现脚印和步态识别和分析。

- 系统含有绿色内光源的玻璃步行道130 x 20 x 0.5 cm。

- 系统配有高速摄像头(100 Hz)，捕捉玻璃步行道折射的光通量。摄像头采用UTP线与电脑网卡连接。

- 摄像头覆盖的最大步行道范围约为60 cm长，可以捕获5-6组大鼠脚印。

- 可以调整步行道侧壁，适合大鼠或小鼠行走。

- 系统配有可发出红色背景的顶盖，允许软件系统捕捉到动物的背影，提高脚印自动识别的准确性。

- 电源：100 – 240 V 交流电源。

行为活动自主观测箱是一个用来测量和测试实验室啮齿动物行为活动的设备箱。

技术参数：

- 是视频技术为基础的行为观察设备。

- 完全整合测试环境和摄像装备在同一个控制单元内。

- 红外光敏摄像机和红外线光源能够确保稳定的录制同时完全不依赖实验室的光照条件。

- 内置声音和视觉的光刺激能够引起行为反应，例如焦虑相关和自发反应行为。

- 打开鼠类活动观测箱内部的白色射灯来调节光线梯度，来评估亮暗偏好。

- 食物和饮水装置以及隐蔽盒允许连续观察多天鼠类活动观测箱里的动物。

- 可测定饮水的时间以及频率，在实验中可以找出哪些时间段饮水比较集中。

- 全自动发放食物奖励（允许实验人员通过软件操作。在特定时间软件自动控制发放定量的食物，或者用作学习记忆研究）。

- 运动参数记录，通过对老鼠玩耍转轮的频率及次数（可以自动统计转轮转动的次数）。可以得到动物的活动量的大小，以及活动的时间段。可以应用于节律实验当中。

- 可连接各种附属设备可以扩展鼠类活动观测箱的应用范围。

- 与动物运动轨迹跟踪系统和行为观察记录分析系统相兼容。

- 配有红外摄像头以红外滤光片，自带有红外光源，可以保证昼夜长期观察。

- 配有黄光 （590nm）和白光刺激装置 (1000lux, 5500k)。

- 配有声音刺激装置，2300Hz，80dB。

- 电源输入为直流24V。

- USB IO-box。

- Top unit interface。

- 规格：45*45*66 cm。

- 配有食槽和饮水器。

- 配备要求（以下指标必须全部配备，投标人必须对指标逐条应答，不能简单描述为支持或不支持）

| 动物步态分析系统（CatWalk） |  |  |
| --- | --- | --- |
| BOM-ZCWP-8001 | Catwalk XT system, including AFC module, 1st license incl.: | 1 |
| BOM-CW90-0001 | Catwalk XT software, 1st license (incl.: dongle, manual, software, slipcase) |  |
| CW90-AFC1 | Catwalk XT AFC Module, 1st license |  |
| XCWL-0002 | Catwalk XT walkway ceiling |  |
| XCWW-0001 | Catwalk XT walkway |  |
| XCWW-0002 | Catwalk XT stand |  |
| XGVC-0001 | Catwalk XT Camera |  |
| XGVC-0002 | Catwalk XT lens |  |
| XNIC-0001 | Catwalk XT network card |  |
| XCGB-0010 | Catwalk XT goal box |  |
| XPCD-3500 | Processing unit T3500 PC |  |
| XTFT-2310 | Monitor 23" |  |
| CWCU-0010 | Catwalk Control unit |  |

行为活动自主观测箱（PhenoTyper home cage ）系统

| 型号 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| BOM-PTHC-4500 | PhenoTyper cage rat PT4500 (incl.: top unit, 4 walls, water bottle, feeder, white shelter, black shelter, bottom plate, cables) 大鼠类行为活动观察箱体(包含顶部摄像头、四面通风墙壁、饮水器、食槽、黑/白掩体、黑/白底座) | 4 |
| PTCU-0010 | Control unit 控制器 | 1 |
| PTTI-0020 | PhenoTyper Top Unit Interface 连接器 | 1 |
| PTTB-0020 | Cables and connectors, including top unit interface tester + TTL tester 连线和测试器 | 1 |
| PTLM-0010 | PhenoTyper Lickometer(enables automatic scoring of frequency and duration of drinking behavior.) 测定饮水的时间以及频率，在实验中可以找出哪些时间段饮水比较集中 | 4 |
| PTPD-0001 | PhenoTyper Pellet dispenser(control (via TTL) when an anmial receives a food pellet as a reward) 全自动发放食物奖励（允许实验人员通过软件操作。在特定时间软件自动控制发放定量的食物，或者用作学习记忆研究） | 4 |
| BOM-XPTRW-0150 | PT3000 running wheel set including running wheel, running wheel wall and counting module(enables automatic scoring of number of revolutions of a running wheel) 运动参数记录，通过对老鼠玩耍转轮的频率及次数（可以自动统计转轮转动的次数）。可以得到动物的活动量的大小，以及活动的时间段。可以应用于节律实验当中。仅用于小鼠实验。 | 4 |

3、时间要求

中标单位在收到中标通知后，于30天内须前来实验室与设备管理部洽谈签订合同事宜，合同签订后90天内到货，到货后1周内安装调试完毕。

4、保修、培训、服务要求

- 投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

- 免费保修期要求在五年以上。保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

- 维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。

- 厂商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。提供至少三年的免费技术支持和培训服务；合同期外，需提供永久的保障性服务，以保障软件的正常使用。

- 到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至我系相关人员熟练掌握为止。

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2014[025]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications 技术规格 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

投标商签字：

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2014[025]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications required 标书要求技术规格 | Specifications offered 投标应答技术规格 | Deviation 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

投标商签字：

第六部分  原厂授权书

参与投标的代理商或贸易公司须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

进口品牌原厂授权书可参照如下格式：

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2014[025]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2014______________ .Accepted on _________2014__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2014[024]

| Name of Bidder 投标商名称 | Country of Origin of Bidder 投标商国别 | Country of Origin of Manufacturer 原产商国别 | Model & Name of Goods 投标产品型号及名称 | Total CIP Price in USD(EUR) 到岸总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

投标商签字