北京大学生命科学院

“液相色谱仪、超高效液相色谱-质谱-质谱联用仪、质谱仪”招标采购项目

招 标 文 件

编号：2014[028]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一四年九月二十二日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标说明	4

第三部分  货物需求一览表及技术规格	8

第四部分  设备明细表	10

第五部分  技术规格偏离表	18

第六部分  原厂授权书	19

开  标  一  览  表	20

第一部分  投 标 邀 请

公告日期：2014年9月1日

项目名称：北京大学生命科学院“液相色谱仪、超高效液相色谱-质谱-质谱联用仪、质谱仪”招标采购		  项目

招标编号: 2014[028]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学红5楼           邮    编：100871

电    话： 62758587   62751418；传 真：62751411

联 系 人：张宇波 刘雪蕾

北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学生命科学院“液相色谱仪、超高效液相色谱-质谱-质谱联用仪、质谱仪”的招标采购事宜，邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标。合格投标人均可在招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

1.招标内容

1.1招标货物名称：“液相色谱仪、超高效液相色谱-质谱-质谱联用仪、质谱仪”

1.2数量及技术规格要求：数量壹套，技术规格要求详见标书

1.3交货地点：北京首都机场

2.合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

3.招标文件购买时间和办法：2014年9月22日—2014年10月13日(工作日)8:30至16:30时在招标机构（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5216室）购买招标文件。标书售价200元人民币，售后不退。

4.投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/zbcg/zbxxgs/），以供参考。

5.接受投标时间、投标截止时间及开标时间

5.1接受投标及投标截止时间：所有投标书应于2014年10月14日8:30前递交到上述购买标书地址，逾期恕不接受。

5.2开标时间：兹定于2014年10月14日8:30整在北京大学实验室与设备管理部后院会议室进行开标、评标工作。

6.投标细则

6.1 投标内容

6.1.1最终用户：北京大学生命科学院

6.1.2设备名称：液相色谱仪、超高效液相色谱-质谱-质谱联用仪、质谱仪

6.1.3投标语言：投标文件第四部分- Summary Sheet of Goods Description（设备明细表）及第五部分-Specification and Deviation Form（技术规格偏离表）以中英文对照应标，其余相关投标文件以中文应标。

6.1.4投标货币：美元/欧元

6.1.5交货时间：合同签订后的四个月内

6.2 付款条件：招标机构接受以下付款方式：100%不可撤消即期信用证，其中90%货款凭装运单据支付，10%尾款凭用户签字确认且加盖单位公章的验收报告支付。

6.3 标书文件要求

6.3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

6.3.2技术规格应答及偏离表（Specification and Deviation Form）（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

6.3.3技术资料及样本原件

6.3.4原厂商委托书原件（适用于投标人为贸易公司者）

6.3.5 资格证明文件

包括：营业执照（复印件）； 法人资格证明或法人代表授权书；税务登记证明（复印件）；银行资信证明；近三年的销售业绩及投标人认为有必要提供的相关证明文件。

6.4 文件数量：一式六份（一份正本五份副本），开标一览表（SUMMARY SHEET FOR BID OPENING）正本壹份（请单独放在信封内供开标用）

7.投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部B08会议室

8.中标结果将在公示期满后以书面形式通知中标商。

9.中标服务费按差额定律累进法计算收取，具体为：

9.1  100万元人民币以下部分按1％收取；

9.2  100－500万元人民币部分按0.8％收取；

9.3  500万元以上人民币部分按0.6％收取。

10.条款解释：本招标文件内容的解释权属于北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标说明

- 招标要求

- 北京大学实验室与设备管理部（以下简称“招标机构”）具体承办北京大学生命科学院“液相色谱仪、超高效液相色谱-质谱-质谱联用仪、质谱仪”招标采购项目的招标采购事宜(Bid No. 2014[028])。

- 投标人应仔细阅读招标文件（包括技术规格）的全部条文。

- 投标人所提供货物的技术规格应符合或超过标书中技术规格的要求。如果投标人不提供技术规格偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合招标文件的要求。

- 投标产品是用新技术制造的，应相当或超过招标文件规定的技术规格，投标产品应具有相当或更好的性能、可靠性和耐用性。

- 投标时提交的产品样本必须是“原件”，而不是“复制件”。

- 交货地点为北京首都机场海关。

- 交货时间在标书的技术规格部分中已注明。在投标文件中，投标人必须说明在授标以后完成交货的时间，经双方同意的交货期从合同生效之日算起。

- 除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户做好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应包括在该品目的基本报价中。

- 在合同生效后30天内应将设备安装前对实验室的具体要求邮寄给最终用户。

- 设备应包括一套标准附件和专用工具，投标人按常规提供的标准附件和工具的数量，应在投标中说明，并报单价。这些费用应包括在该品目的基本价格之内。

- 对招标品目，除了标准附件外投标人还可提供保证设备正常运行的附件，专用工具，它们是该品目的补充部分，需分别报单价和总价，在评标时其总价应计入该品目的基本价格之内。

- 在技术规格中提出了询问的附件、备件、专用工具和消耗品，需分别报单价和总价，一旦接受，其费用将记入合同。

- 除了技术规格中买方提出的要求之外，投标人可以推荐某些附件、备件和消耗品，它们是供选购的，应分别报单价和总价，一旦接受，其费用将计入合同。

- 维修及技术服务要求详见标书技术需求部分。

- 投标文件一式六份(一正五副)，包括以下文件：

15.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

15.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)（请对技术标书内容逐项应答并填充具体指标）

15.3技术资料包括样本原件

15.4原厂商委托书原件(适用于投标人为贸易公司者)

15.5资格证明文件

15.6开标一览表（请单独放在信封内供开标用）

- 投标文件有效期为自开标之日起的60天。投标货币为美元/欧元。接收投标文件截止时间为 2014年10月14日8:30时整。投标商务必在此时间前把密封投标文件送达，逾期恕不接受。

邮编：100871；     电话：012-62758587  62751418；   传真：010-62751411

联系人：张宇波、刘雪蕾

二． 评标原则

1. 初步审查及确定是否基本响应：

1.1审查投标人所投的标是否完整无误，如单价和总价间有出入，则以单价为准，修正总价；如文字与数字间有出入，则以文字金额为准；

1.2确定标书是否对招标文件做出了基本响应，即是否符合招标文件的所有条款，有没有重大偏离。重大偏离系指实质上影响投标人提供货物数量、质量或交付期，或者指实质性地与招标文件不一致，限制了招标方的权利或投标人的义务；

1.3对标的响应性的确定是依据投标文件本身的内容，而不受外因的影响；

1.4确定为未做出基本响应的标将予排除，投标人不能在开标之后，通过改正不符之处而使其投标变为能响应。对于投标文件中并不构成重大偏离的任何细小的不正规、不一致或参差不齐，可以忽略。

- 评标方法：

本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

3.1投标报价：30％；

3.2综合商务：10％，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

3.3技术性能：50％，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

3.4售后服务：10％；售后服务，培训等；

- 标的澄清：

为有助于对评标文件进行审查、评价和比较，我们可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求与答复均应是书面的，并不得改变投标价格或实质内容。

- 资格后审：

5.1这次评标中，我们将对综合得分最高投标人和紧接其后的具有评估价的另一投标人进行重点资格后审；

5.2确定所选择的投标人是否有资格满意地履行合同，同时对紧接其后的具有评估价的另一投标人也要求做出类似的确定；

5.3做出确定时将考虑投标人的财务、技术、服务和生产能力。审查是以投标人提交的投标人资格证明文件及我们认为必要的其它资料为基础进行的；

5.4如果确定综合得分最高的投标人不符合履行合同资格，其标将被排除，随即考虑第二家。

- 废标：遇到下列情况之一时，可以废标：

6.1全部投标厂商均不具备投标资格；

6.2全部投标实质上都有不符合招标文件要求；

6.3缺乏有效的竞争；

6.4投标价格超过预算，招标人无力支付。

- 采用竞争性谈判方式进行的采购，将按照《中华人民共和国政府采购法》规定的谈判程序执行，其中谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项仍依照本招标文件的条款。

三．评标程序

- 从开标到批准授予合同为止，这一段工作称为评标。

- 开标后，业务组整理投标文件及有关商务资料，登记分发给评标人进行评标。

- 评标人检查投标文件的完整性。投标文件应包括以下文件：

3.1投标设备及价格明细表(Summary Sheet of Goods Description)

3.2技术规格应答及偏离表(Specification and Deviation Form)

3.3技术资料（样本原件）

3.4原厂商委托书原件(适用于投标人为代理商或贸易公司)

3.5资格证明文件

3.6开标一览表（请单独放在信封内供开标用）

四、授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

五、验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单；

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第三部分  货物需求一览表及技术规格

包一：液相色谱仪

- 应用范围：

用于各种有机分子和生物大分子样品快速高效的定量和定性分析；用于化合物的分离纯化；药物分析及药代动力学研究；食品中极性农药及兽药残留的检测，环境样品中环境污染物的分析等。

2  工作环境条件

  - 工作电压：220-240V，单相

  - 工作温度：15-30度

  - 相对湿度：<70%

3   液相技术参数部分

3.1 四元泵

3. 1.1串联双柱塞，主动电磁阀设计

3.1.2可变冲程：20－100ul可调 带在线真空脱气机，流速范围：1-10,000mL/min, 1mL/min 增量

3.1.3流量精度：≤0.07% RSD or ≤0.02min

3.1.4流量准确度：±1％or 10ul/min

3.1.5压力范围：0-40 MPa (0-400 bar, 0-5880psi)

3.1.6梯度混合精度：≤0.15% SD at 1ml/min

3.1.7梯度混合准确度：±0.5%

3.1.8 控制：流速，梯度时间表（流速、组成、梯度模式）

3.2 自动进样器

3.2.1可进行编程进样，用于进行柱前衍生等复杂进样方式。

3.2.2可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。

3.2.3进样范围：0.1~100L

3.2.4进样精度：< 0.25% RSD 5～100mL

3.2.5最小取样体积：0.1mL

3.2.6控制：进样体积，自动洗针程序，柱前自动衍生程序，取样及进样速率

3.3 柱温箱

3.3.1控温范围：室温下10℃～80℃，宏命令可控制至90℃

3.3.2控温速率：室温加热至40℃，5min；40℃降温至20℃，10min

3.3.3控温精度：0.15℃

3.3.4柱容量：30cm×3

3.3.5 GLP性能：柱识别器记录色谱柱的使用次数及使用方法

3.4 多波长紫外检测器

3.4.1光源：氘灯和钨灯

3.4.2波长范围：190～950nm

3.4.3二极管个数：1024

3.4.4可编程狭缝宽度：1、2、4、8、16nm

3.4.5检测通道：实时监测并输出8个波长处的色谱图；实时观测紫外光谱图

3.4.6基线噪音：1.0´10-5AU,  1mL/min甲醇

3.4.7光谱功能：3D光谱，等吸收图，任意波长处的色谱图，光谱库的自构建及检索

3.4.8可编程时间表：波长，峰宽，氘灯、钨灯开/关，信号自动回零，峰反转，光谱存储模式，		    采样阈值，采样时间

3.5 光散射检测器

3.5.1 流通池体积：5uL

3.5.2 折射率范围：1-1.7

3.5.3折射角度： 15°,90°

3.5.4 光源功率： 50mW

3.5.5 光源波长：658nm(880nm可选)

3.5.6 Rg检测范围： 10-150nm

3.5.7 分子量测试范围： 100-10^7

3.5.8软件及数据处理： 硬件兼容性高，单一软件可以同时控制液相及检测器；不同角度信号同时采集处理，直接测试Rg

3.6 馏分收集器

3.6.1 延迟体积：50 uL

3.6.2 最大流速范围：10 mL/min

3.6.3最大可收集溶液高度：48mm

3.7 仪器控制及数据处理系统

3.7.1参数输入：仪器控制参数，数据采集及计算处理参数的设定；

3.7.2报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板；

3.7.3在线帮助及教程：每个对话框，均有在线帮助，提示用户设定适合的参数；内置培训教程以供用户自主学习工作站操作；

3.7.4在线诊断：内置多项对各组件的自动测试程序，用户可根据仪器使用情况，随时检查仪器性能；内置多种色谱常见问题及其解决方案；

3.7.5早期维护预警（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护；

3.7.6安装验证（IQ）：仪器软、硬件的自动认证；

3.7.7操作认证和性能验证（OQ/PV）: 按照GLP、ISO9000和其它法规要求制定规程和文件；

3.7.8电子日志：实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态。

3.7.9 Windows XP操作系统

- 售后服务

  - 正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门	的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有	的服务,包括备用零配件及消耗品

  - 安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现	场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等

  - 仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期

  - 供应商售后服务应通过ISO9001认证，且具有《全国十佳售后服务单位称号》

- 配置要求

  - 液相色谱系统：包括四元梯度泵、在线脱气机、柱温箱、自动进样器、检测器、馏分收集器

  - 原装色谱工作站：包括数据采集软件，定性定量分析软件，参数优化软件；主流配置的品牌电脑、A4双面激光打印机、维修及维护工具及相应附件耗材等。

包二：超高效液相色谱-质谱-质谱联用仪

- 应用范围：

用于检测复杂基质里痕量化合物浓度，主要应用于生物样本里的低浓度生物标志物的测定、蛋白定量等。

- 工作环境条件

  - 工作电压：220-240V，单相

  - 工作温度：15-30度

  - 相对湿度：<70%

- 液相色谱/质谱/质谱联用仪指标

  - 液相色谱仪部分

    - 溶剂输送系统（高压二元泵）指标

      - 串联双柱塞往复泵，伺服控制主动入口阀可变冲程（20μL～100μL）设计；用户自主溶剂压缩因子设置，保证在不同流速及不同流动相组成的最佳速稳定性。自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能

      - 流速精密度：<0.08%RSD

      - 流速准确度：±1%

      - 压力脉动：< 1%

      - pH范围：2.0-12.0

      - 流速范围：0.001~3.0mL/min, 0.001ml/min步进

      - *操作压力：0~1100 bar

      - 梯度延迟体积： 50μL

    - 在线真空脱气机

      - 最大流速：每一通路3.0mL/min

      - pH耐受范围：1-14

    - 自动进样器指标

      - 使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后，进样针始终置于流路中，即在分析过程中，针内始终有流动相流过，保证最小样品残留量；通过工作站，具有洗针程序，自动清洗进样针的外壁，因此可将样品在进样针中的残留降至最低。采用高压进样设计，进样速度快，且进样系统中残留小

      - 自动进样器可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。

      - 自动进样器均采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于用户操作

      - 进样范围：0.1-20 μL，增量为0.1μL，可扩展增加进样体积

      - 进样精度：< 0.25% RSD

      - 样品粘度范围：0.2-5 cp

      - 样品容量：可放置100个2-mL样品瓶

      - 样品残留：<0.004%

      - 最大操作压力：1100bar

    - 智能化柱温箱

      - 控温范围：室温下10℃ - 90℃

      - 控温精度：±0.05℃

      - 柱容量：25cm长色谱柱 x 2

      - 低扩散热交换器，并具有柱后降温功能，保证基线平稳

      - 柱识别器记录色谱柱的使用次数及使用方法

  - 质谱仪部分

    - *质量范围(m/z) ：m/z 10 - 1850

    - 分辨率(全质量数范围):单位质量分辨率

    - *灵敏度（提供官方证明文件）：

ESI正离子, 1 pg利血平(Reserpine)柱上进样， m/z 609>195，S/N>100,000:1

ESI负离子, 1 pg利血平(Reserpine)柱上进样， m/z 321>152，S/N>100,000:1

    - 扫描速度:  12,500 amu/sec

    - 质量准确度: <0.01%

    - 质量稳定性: <0.1Da (24hr)

    - 正负离子切换速度：35 ms

    - MRM最小驻留时间（Dwell time）：2 ms

    - 离子导入系统：六孔离子入口技术，配有离轴两级离子漏斗系统，有效提高离子传输效率，消除中性粒子干扰

    - 质量分析器：加热恒温双曲面四级杆设计，增强四级杆的污染抗能力

    - 弯曲碰撞池采取线性加速高压六极杆技术消除“记忆效应”及提高采集速度

    - 线性范围 > 4×106 ,同时保证相关系数 R2 > 0.99

    - 大气压电离源

      - 离子源接口可适用于微径柱、常规分析柱、毛细管电泳, 微流控芯片液相色谱（LC-Chip），优先考虑毛细管电泳仪和LC-Chip为同一生产商，保证系统兼容性

      - 离子源接口适用于100%有机相到100%水相，耐用一定浓度的缓冲液

      - 喷射流热聚焦技术，采用喷雾针和石英毛细管交叉90度设计以及加热反吹干燥气设计的抗污染气喷雾接口，喷雾针位置无需调节，适应全流速范围，同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力

      - 离子源切换方便、快速，无需放空质谱真空系统; 清洗、维护方便

    - 质谱调谐和校正系统：质谱仪内置调谐和校正系统，可实现全自动质谱调谐和校正

    - 真空系统: 配有两个机械泵和两个独立分子涡轮泵， 无需额外水冷却系统。免维护。自动断电保护功能

    - 气体要求:采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需额外氩气

    - 检测系统：高能打拿极加电子倍增器设计

    - 质谱工作站软件

- 单点控制所有的液相部分和质谱部分。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集。软件可在质谱处于关机状态时独立控制液相色谱系统，提高仪器利用率。

- 自动方法优化软件：自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量

- 动态多反应监测扫描: 根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，无需手动设定时间窗口。 可以实现每个方法分析3000个MRM。

- 触发式多反应监测扫描：同时定量和定性确认。MRM自动触发二级离子定性检测的同时，MRM定量检测灵敏度不得低于单独检测时的80%。

- 数据采集模式

全扫描（SCAN）

选择离子扫描（SIM）

多反应监测（MRM）

母离子扫描

子离子扫描

中性丢失扫描

    - 数据及计算机系统

      - Microsoft windows 7 操作系统

      - 专业液质控制，定性和高通量定量化学工作站

      - 支持21 CFR Part 11

      - 惠普Workstation，500G硬盘，惠普22寸液晶显示器及激光打印机

- 售后服务

  - 正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在中国境内专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门	的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务，包括备用零配件及消耗品

  - 安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等

  - 仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期

- 配置要求

  - 超高效液相色谱系统：包括高压二元梯度泵、在线脱气机、自动进样器、及柱温箱

  - 超高灵敏度三重四级杆质谱系统（一套）：电喷雾电离源（ESI）及质谱主机

  - *辅助电源及气源部分：包括UPS电源（10KVA，带一小时电池）、真空泵、及进口氮气发

生器（>60L/min）

5.4 原装质谱及色谱工作站：包括数据采集软件，定性定量分析软件，质谱参数优化软件；主流配置的品牌电脑、A4双面激光打印机、维修及维护工具及相应附件耗材等。

  - 为保证硬件与软件兼容性，优先考虑液相色谱仪和质谱仪来自同一生产商。

包三：质谱仪

- 应用范围：

对合成有机化合物小分子进行定性分析，可获得分子量及浓度信息，也可进行药物筛查及简单药代动力学分析

- 工作环境条件：

2.1工作电压：220-240V，单相

2.2工作温度：15-30度

2.3相对湿度：<70%

3   质谱仪指标

3.1质谱仪部分：单四极杆质谱仪

    - 质量范围(m/z) ：2-2000 m/z

    - 分辨率(全质量数范围):单位质量分辨率

    - *灵敏度：ESI正离子：柱上1 pg 利血平(Reserpine)，考察 m/z 609.3, S/N> 50:1

    - 扫描速度:  10000 amu/sec

    - 质量精度：±0.13 amu

    - 质量稳定性: <0.1amu (24hr)

    - 离子导入系统：配有细径八极杆，有效提高离子传输效率，消除高端质量歧视效应

    - 质量分析器: 具有预四极杆的加热恒温双曲面四极杆设计，提高离子传输效率及离子聚焦，同时具有最高的耐污染能力。

    - 大气压电离源

      - 离子源接口可适用于微径柱、常规分析柱，及毛细管电泳联用

      - 离子源接口适用于100%有机相到100%水相，耐用一定浓度的缓冲液

      - 采用喷雾针和石英毛细管交叉90度设计以及加热反吹干燥气设计的喷雾接口，喷雾针位置无需调节，适应全流速范围，同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力

      - 离子源切换方便、快速，无需放空质谱真空系统; 清洗、维护方便

    - 质谱调谐和校正系统：质谱仪内置调谐和校正系统，可实现全自动质谱调谐和校正

    - 真空系统: 配有一个大抽速的机械泵和一个独立分子涡轮泵，无需额外水冷却系统。免维护。自动断电保护功能

    - 气体要求：采用高纯氮气作为雾化气

    - 检测系统：双高能打拿极加电子倍增器

    - 质谱工作站软件与硬件

      - WINDOWS 操作环境；图形界面液相色谱/质谱软件。

      - 软件能够仪器控制，数据采集，数据分析，可进行色谱操作定性，定量分析及分子量测定，结构分析。维护信息预报系统（EMF）

      - 电子记录维护和错误及故障信息处理

      - 硬件：HP/Compaq P4/3.0GHz, 1GB内存，DVD-RW，250GB硬盘； 20寸液晶显示器，激光打印机

- 售后服务

  - 正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有	的服务,包括备用零配件及消耗品

  - 安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现	场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等

  - 仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期

  - 供应商售后服务应通过ISO9001认证，且具有《全国十佳售后服务单位称号》

5. 配置要求

  - 单四级杆质谱系统（一套）：电喷雾电离源（ESI）及质谱主机

5.2 *辅助电源：包括UPS电源（6KVA，带一小时电池）

5.3 原装质谱工作站：包括数据采集软件，定性定量分析软件，质谱参数优化软件；主流配置的品牌电脑、A4双面激光打印机、维修及维护工具及相应附件耗材等。

第四部分  设备明细表

Summary Sheet of Goods Description

Bid No. 2014[028]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications 技术规格 | Qty 数量 | Unit 单位 | Unit Price 单价 | Amount 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: ___________________________

投标商签字：

第五部分  技术规格偏离表

Specification and Deviation Form

Bid No. 2014[028]

| Item No. 序号 | Commodity 品 名 | Specifications required 标书要求技术规格 | Specifications offered 投标应答技术规格 | Deviation 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _______________________

投标商签字：

第六部分  原厂授权书

参与投标的代理商或贸易公司须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

进口品牌原厂授权书可参照如下格式：

LETTER OF AUTHORITY FROM MANUFACTURER

___________________(Name of Manufacturer)

To Whom it May Concern:

We ________________ (Name of Manufacturer), a manufacturer duly organized under the laws of _____________ (Name of Country) and having its principal place of business at ______________________________ (Address of Manufacturer), hereby  make, constitute and appoint                                         , a company duly organized under the laws of           and having its principal place of business at                                   , to be our true and lawful attorney in fact to do the following:

(1) To represent and bind us in the P. R. China for the Buyer's Invitation for

Bid No.    2014[028]           for supply of the Goods proposed in the bid which we manufacture or produce.

(2) That, as a manufacturer, we bind ourselves as co-maker of the bid and are jointly and severally responsible for the compliance of the said bid.

(3) That we hereby give and grant to the said                                  full power and authority to do and perform all and every act and thing whatsoever, requisite, necessary and proper to be done in the premises, as fully to all intents and purposes as we might or could do, with full power of substitution and revocation, hereby ratifying and confirming all that                            or its duly authorized representative shall lawfully do, or cause to be done by virtue hereof.

IN TESTIMONY WHEREOF WE HAVE HERETO SIGNED THIS DOCUMENT ON

_____________2014______________ .Accepted on _________2014__________ .

NAME OF TRADING COMPANY    NAME OF ISSUING MANUFACTURER

(Name of duly authorized                (Name of duly authorized

representative to sign,                   representative to sign,

rank or position and department)          rank or position and department)

开  标  一  览  表

SUMMARY SHEET FOR BID OPENING

Bid No. 2014[028]

| Name of Bidder 投标商名称 | Country of Origin of Bidder 投标商国别 | Country of Origin of Manufacturer 原产商国别 | Model & Name of Goods 投标产品型号及名称 | Total CIP Price in USD(EUR) 到岸总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Signature of Bidder: _____________________________________

投标商签字